编 号：0572-2021

能源计量审核情况表

| 企业名称 | 湖州白岘南方水泥有限公司 |
| --- | --- |
| 年消耗能源（万吨标准煤） | 15.6 |

| 部位 | 用能单位 | 主要次级用能单位 | 主要用能设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源计量器具抽查数量（台、件） | 6 | 7 | 10 |
| 能源计量器具配备率（%） | 100% | 100% | 100% |
| 配备率是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 准确度等级是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 能源计量器具检定率是否达到要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 审核情况说明： 企业消耗能源主要有：电、煤、柴油、水等，2020年6月-2021年5月共消耗15.6万吨标煤，属于重点用能单位。企业建立了能源计量管理制度，生产部负责全公司能源管理，企业编制了能源网络图，进出用能单位应配6台（件），实配6台（件），进出主要次级用能单位应配32台（件），实配32台（件），进出主要用能设备（单元）应配33台（件），实配33台（件），配备率100%，均满足要求；查进出用能单位配备的煤盛3262线三相三线智能电能表，0.5S级准确度等级；查外磅房处电子汽车衡，编号为Q01632-6JK，Ⅲ级准确度等级。查进出次级用能单位原料1#变压器三相三线智能电能表，0.5S级准确度等级；查6kV石灰石破碎线三相三线智能电能表，编号为079937，0.5准确度等级。查重点耗能设备配备的测量设备：煤磨高温引风机电能表，1.0级准确度等级；窑头电子汽车衡，0.1级准确度等级；满足要求。查外磅房处电子汽车衡，编号为Q01632-6JK，检定证书编号：LX-202104511，检定日期为2021.3.11，有效期为2022.3.10，检定单位为长兴县质量技术监督检测中心。查6kV石灰石破碎线，编号为079937，0.5准确度等级三相三线智能电能表，检定证书编号：812046772-026，检定日期为2018.3.7，有效期为2023.3.6，检定单位为湖州市质量技术监督研究院。能源测量设备配备精度等级和按期检定满足要求。企业能源数据每日通过OA系统由各使用单位上报日报表，生产部每月平衡分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量管理满足GB17167要求，满足要求，该企业取得了《能源管理体系认证证书》，证书编号02521En20026R2M，有效期至2024年01月18日。 审核组长(签名)_________ 受审核方代表（签名） 日期: 2021.06.13 日期：2021.06.13 |  |  |  |