编号：0068-2020-2021

**计量要求导出和计量验证记录表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量过程名称 | 直埋式波纹补偿器波纹外径尺寸测量 | 被测参数要求(含公差) | Φ107±0.5mm |
| 被测参数要求识别依据文件： | BT/CL-01直埋式波纹补偿器波纹外径尺寸测量过程控制规范 |
| 计量要求导出方法（可另附）1．在生产过程中，直埋式波纹补偿器波纹外径尺寸检验控制在（106.5-107.5）mm, T=1mm2．测量过程最大允许误差：△允=T×（1/3-1/10）=1×1/4=0.25mm,（取1/4）；3．测量范围推导：（106.5-107.5）mm，测量范围在两边延伸为：（106.25-107.75）mm4．选择（0-200）mm 游标卡尺，设备最大示值误差为±0.02mm。 |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 | 型号规格 | 设备特性(示值误差等) | 检定证书编号 | 检定日期 |
| 游标卡尺 | (0-200)mm | ±0.02mm |  ZD202104260928 | 2021.4.26 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 计量验证记录1.测量设备的测量范围是（0-200）mm，游标卡尺在检测Φ107mm处，最大允许误差为±0.02mm直埋式波纹补偿器波纹外径尺寸控制在（106.5-107.5）mm，测量最大允差为0.25mm。测量设备的计量特性与测量过程的计量要求相比较，满足测量过程的计量要求。验证结论：☑符合□有缺陷不符合（注：在选项上打√，只选一项）验证人员签字：向开富 d463abd62fb9c9380c6b86535b16f8e 验证日期：2021年5月 29日 |
| 审核记录：该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核人员签字：f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b企业代表签字： d463abd62fb9c9380c6b86535b16f8e 审核日期：2021 年 6月 11 日 |