[image: image1.png]


   

      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0056-2019-2021
审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：江苏华鹏变压器有限公司
审核员：[image: image2.png]


                           审核日期： 2021年 6月16日 

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	抽查企业(2~3)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？


	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性
	抽查编号为LS-03-233游标卡尺0-200mm，校准日期2021.4.26.；查编号为FP-01-9.2.04压力表，校准日期2020.12.18.。查编号为LG-08-07数字式覆层测厚仪, 校准日期2021.3.5.；查编号为FM-01-08往复耐刮磨试验仪，校准日期2020.10.22.。以上的测量设备均处于有效的检定校准状态，有计量确认标识。个别现场压力表的计量标识脱落，已向企业提出.测量台账信息和证书一致，企业测量设备环境条件基本满足要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 
	计检处
生产处

	 否

	2
	抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？


	7.1.计量确认


	企业编制了HP/MMS.14-2018《计量确认管理程序》，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。

抽查编号LS-13-101杠杆千分表校准证书，证书编号为20201026757003,校准日期为2020年08月25日，测量设备校准证书出具的检测结果内容正确，使用的主要测量标准指示量具检定装置和千分表检定仪，满足要求。

企业使用经过计量确认的测量设备，并开展了对测量设备的确认.查：叠积厚度测量过程的计量要求导出和计量验证记录表。测量设备(0-150)mm游标卡尺由公司计检处按检定规程进行检定，符合要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》
	计检处
生产处

	否

	3
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	7.2测量过程8.2.4测量管理体系的监视


	企业编制了HP/MMS.16-2018《测量过程控制管理程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。

企业对测量过程分关键、重要和一般测量过程进行管理。已识别了测量过程57个、关键测量过程3个，没有新增关键测量过程。企业将变压器的叠积厚度测量过程定为关键测量过程。编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视。详见《测量过程控制检查表》及附件。
	计检处
生产处
	否

	4
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.3测量不确定度
	企业编制了HP/MMS.17-2018《测量不确定度管理程序》，文件满足标准要求。规定了测量不确定度的管理控制要求，现场重点抽查了叠积厚度测量过程，进行了测量不确定度评定，评定方法基本正确，见附件《测量不确定度评定报告》。
	计检处
生产处
	否


 2 / 2

