编    号：0048-2016-2019

审核员现场审核记录

企业名称： 中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司

审核员：____侯丽_____            审核日期： 2019年11月07日 上午至2019年11月08日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查CN18363108气相色谱仪、检定编号2-008温湿度表、1705086恒温恒湿箱、B746994145电子天、等测量设备均处于有效的校准状态，有计量确认标识(见量值溯源表）。 查油品分析室、水质分析室环境条件满足要求。 查vns-230硫氮测定仪，设备编号17f-1737,有计量确认标识，测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。 | 质检 中心 物资 供应部 | 否 |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查油品分析室设备编号131030008的闪点测定仪、编号106的温度计，计量确认和验证方法正确。企业无验证不合格的测量设备。 在电仪部审核发现：炼油厂柴油管输出厂约5万吨，介质压力约10kg,用于贸易交接计量的质量流量计（322-FT-1008）型号为CMF-300,因质量流量计没有实施压力补偿，导致出厂的计量数据偏低至少约1%，每年公司因此损失约35万元，一旦管输量增加，则损失增加。不满足要求。 | 质检中心 | 次要 不符合项 03 |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 无新增测量过程，关键测量过程“汽油中辛烷值的测定”，编制了控制规范、有效性确认。 | 质检 中心 | 否 |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1测量不确定度 | 无新增关键测量过程，对关键测量过程“汽油中辛烷值的测定”进行了不确定度评定。 | 质检 中心 物资 供应部 | 否 |
| 6 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量设备管理制度中规定了定期单点校验和期间核查，并进行了持续监视。 查DR3900可见分光光度计检定有效期2018.9.27-2019.9.26，于2019.1.16、2019。7.16分别进行了期间核查。 | 质检 中心 物资 供应部 | 否 |