编    号：0048-2016-2019

审核员现场审核记录

企业名称：中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司

审核员：  吴素平                                   审核日期：2019年11月7日-8日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否 列入 不符 合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业每年一体化进行一次内审，于2019年8月6日-9月6日组织了公司测量体系内审工作分三个组进行审核，对公司13个部门进行了全要素的审核，测量管理体系发现32项一般不符合项，轻微项8项，按照规定时间已经整改35项，其他不符合项正在整改过程中。企业的管理评审工作按要求每年年底，查看了2018年12月28日的管理评审资料，会议由公司的副总经理吴庆善主持，各部门提交管理评审输入相关资料，由企管处汇总测量体系各方面工作的运行情况，提交给评审会，会议评审了体系运行情况，形成测量体系管理评审报告，肯定了公司测量管理体系的质量方针目标策划到位，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜。 | 企管处 | 否 |
| 2 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 去年对企业的审中，发现了两个不符合项。 1、现场抽查编号为171121607的固定可燃气体报警仪，现场设定高报值为25LEL%，高高报值为50LEL%，在现场使用标准气体核查验证时，声光报警无反应。 不符合GB/T19022-2003/ISO 10012：2003 7.2.3条款要求。 企业进行了纠正措施：已更换了故障声光报警器，并测试正常 ，同时举一反三，对其他同类型报警器进行完好性检查。符合要求。 2、查质检中心识别出成品测量过程165个，查研究法辛烷值高度测量过程未见测量过程的控制规范、计量要求导出，测量不确定度评定，测量过程有效性确认和测量过程监视控制等记录。不符合GB/T19022-2003/ISO 10012：2003 8.2.4 条款要求。 企业进行了纠正措施： 依据《宁夏石化公司计量管理规定》，完成《研究法辛烷值测量过程控制规范》的编写，并审核批准。正确导出研究法辛烷值测量过程的计量要求。完成该测量过程不确定度评定和有效性确认，按《宁夏石化公司计量管理规定》要求进行记录。依据编制的测量过程控制规范，对该测量过程利用统计技术的方法实施监视，并进行记录。举一反三，对已识别出的其他高度控制测量过程，逐步完成其测量过程控制规范的编写，并按控制要求对其实施监视和记录，符合要求。 经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效。以上不符合项已整改完成，同意关闭。 | 企管处 | 否 |
| 3 | 查找企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理。 | 5.2以顾客为关注焦点 | 公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。公司（1-10）月份共21起计量纠纷，大都是铁路槽车由于运输损耗现象，由营销调运部负责，安排专业人员进行了处理解决，经确认后未有赔偿。 | 计量部 | 否 |
| 4 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 企业制定了9项质量目标，已经分解到各部门，计量部负责对各部门的质量目标按规定的内容和时间（月、季、年）进行统计考核，查2019年（1-10）月份计量工作质量目标由计量部统计考核，实行加减分制，完成情况较好。 | 计量部 | 否 |
| 5 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查建标的计量标准器：量块 （10-291.8）mm12块，出厂编号93-2098，检定日期2019年10月11日，有效期至2020年10月10日；标准钢卷尺5m,91054, 检定日期2018年11月12日，有效期至2019年11月11日；数字压力计RPM4-E-DWT,1056,0.02级，检定日期2019年4月23日，有效期至2020年4月22日；标准热电偶S型，04-007，二等，检定日期2019年3月19日，有效期至2020年3月18日。测量设备的信息和检定证书台帐一致，计量确认合格标识齐全，完好，满足要求。 抽查JJG21-2008《千分尺检定规程》：外径千分尺（室内温度对20℃的允许偏差），受检千分尺 100mm以下允许偏差±5℃， >（100--500）mm,允许偏差 ±4℃。 检查了2019年7月26日的（175-200）mm千分尺检定记录，检定环境温度为25℃，不符合检定规程规定的允许偏差±4℃的要求。不符合6.3.2环境的要求。 | 计量部 | 次要不符合项 01 |
| 6 | 为持续改进而策划的活动的进展包括：(a)计量要求的导出、b)测量不确定评定、c)有效性确认、d)测量过程的控制、 e)测量过程的监视) | 7.1计量确认 7.2测量过程 7.3.1不确定度评定 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业自去年监审后一年来，未有新增测量过程，从已识别的高控测量过程中抽查了“聚丙烯定量包装测量过程”及“研究法辛烷值测量过程”，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经检定合格，并进行了计量验证，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见聚丙烯定量包装测量过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《聚丙烯定量包装测量过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了《测量设备计量确认记录》， 测量过程的监视方法和监视频次，均满足控制规范要求。详见《聚丙烯定量包装测量过程监视统计记录表》 | 计量部 | 否 |
| 7 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 生产 运行处 计量部 企管处 | 否 |
| 8 | 强制检定 | 计量法制要求 | 抽查相关部门的质量记录基本能采用法定计量单位，满足要求。企业强制检定器具共665台。企业最高标准器11台，用于贸易结算的电子汽车衡、电子台秤、包装秤、流量计等55台、安全防护的压力表190只、可燃气体报警仪317台、能源计量器具12台，环境监测80台，强检器具的检定工作是按中石化的“质量计量标准化管理信息系统”进行运行管理，强检器具均已检定、在有效期内，符合要求。 | 生产 运行处 计量部 物资供应部 | 否 |
| 9 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传。 | 企管处 | 否 |
| 10 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 企业的资质及组织机构的变更情况：企业的组织机构进行了变更：原来的组织机构中“计量中心”名称变更为“计量部”，详见附件2份。 | 计量部 | 否 |