[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编    号：0048-2016-2019
审核员现场审核记录

企业名称： 中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司      
审核员：____________       审核日期： 2019年11月07日 上午至2019年11月08日 下午

	序号
	审核内容
及抽样要求
	对应的
标准条款
	审核记录

及说明
	审核
部门
	是否列入
不符合项

	1
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？
是否有计量确认状态标识
使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？
测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？

	6.2.4标识
6.3.1测量设备
6.3.2环境
7.3.2溯源性
	在炼油厂抽查三台便携式报警仪（编号分别为：D730116490487、10299079、4186848），两台电磁流量计（编号为K8088E02000、10SG031714）,在电仪部抽查两台便携式报警仪（编号分别为：10299138、10299099），均经过检定，且在有效期内，但均未粘贴计量确认标识。使用条件满足要求，测量设备有关信息和检定证书台账信息一致。
	炼油厂
电仪部

	否

	2
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？

	7.1.计量确认
	在一联合车间抽查一台编号为10299141的硫化氢便携式气体报警仪，在电仪部抽查两台便携式报警仪（编号分别为：10299138、10299099）其中一级报警值均设置为10ppm，报警值不符合国标《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ 2.1-2007）中10 mg/m3( 6.58ppm）的报警数据，也没有计量确认标识及记录。不满足要求。
	炼油厂
电仪部
	次要
不符合项02

	3
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？
	7.2测量过程
	抽查水汽车间无新增关键测量过程，抽查原有测量过程，已编制炼油厂水汽车间可燃气体监测报警控制规范，进行控制。
	炼油厂
	否

	4
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？

	8.2.4测量管理体系的监视
	电仪部制定公司固定式可燃/有毒气体检测仪检查表，用标气按照周期进行标定。
	电仪部
	否

	5
	企业在产品设备部、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

	5.2以顾客为关注焦点

	公司目前接到客户的投诉和纠纷，主要是计量纠纷，2019年（1-10）月份共21起，大都是铁路槽车由于运距离运输损耗现象，营销调运部负责安排专业人员进行了处理解决，经确认后未有赔偿。

	营销
调运部
储运部
	否


 2 / 2

