项目编号：0042-2017-2021

审核员现场审核记录

企业名称：四川蜀旺新能源股份有限公司

审核员：                    审核日期：2021年06月19日上午至下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 测量管理体系基本满足顾客的计量要求。已经实施对内部和对甲方满意度调查评价。2020年外部顾客满意度97.5.%，已达标。无针对测量数据的投诉与反馈，已证明能满足顾客规定的要求。 已按文件规定将产品要求和工艺要求转化为计量要求，由办公室组织相关部门进行识别。有《计量要求导出记录》。2020年未新增计量要求。通过测量管理体系的认证四川蜀旺新能源股份有限公司在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面基本没有顾客投诉。企业组织机构没有变更，产品品种没有增加，产量进一步增加。 | 管理层、办公室、质检部、生产部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 查办公室编号SWJL2021-03号。计量目标与完成情况统计表， 2020 年度质量目标统计完成情况，质量目标1、强检计量器具按周期送检率 100%；2、在用工作计量器具按周期送检率 97%、 3、在用监视与测量装置按周期要求送检，送检率 96%；4、重要计量检测点计量器具 配备 96%、5、内部顾客满意度（内）满意度调查满意度≥95%、6、计量记录清晰度 确保清晰度 100%、7、测量过程失控发现及时性不超过一天、8、计量器具委托合格供方检定评定 100%，经统计，目标全部完成。 | 管理层、办公室、质检部、生产部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2021年03月22日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司董事长陈清主持，由公司各部门分别按管理评审输入要求汇报了体系运行实施及完成情况。管代徐静总结了测量体系的运行情况，并肯定了公司测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。 | 管理层、办公室、质检部、生产部 | 否 |
|  | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方要求对方必须要有资质并选择在同行业中口碑好的企业并对对方的业绩进行评价和监视。公司已对外部供方进行了管理，办公室对主要外部供方进行了评价，查看了2020年03月7日对江苏世通仪器检测服务有限公司的索证情况，符有资质证明和能力证明材料，企业并对其进行了评价有记录，符合要求。 | 管理层、办公室、质检部、生产部 | 否 |
| 4 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 已就计量确认标识的管理形成《计量标识管理程序》。现场检查编号DZC-01型号为ACS-30的电子秤，校准日期2021年03月17日，状态标识完好。编号3808034315型号为(0-150)㎜的游标卡尺，校准日期2021年03月17日，编号81458的型号(0-25)mm的外径千分尺，检定日期2021年03月17日，状态标识完好。 - 该企业设备按A、B、C类管理，企业的测量设备均处于有效的校准状态，并有计量确认状态标识。企业所有测量设备的使用符合环境要求。现场计量确认合格标识、台账信息和证书一致，满足要求。公司已制定《测量环境管理程序》。查公司测量设备使用无环境要求公司通过外部校准/检定和内部校准对公司测量设备进行溯源。查阅公司文件及记录过程中法定计量单位使用规范，没有出现非法定计量单位。 | 管理层、办公室、质检部、生产部 | 否 |
| 5 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量确认 | 有计量确认程序。查《设备校准结果确认记录表》。现场检查编号WB26750094916型号WB2675的泄露电流测试仪准日期2021年03月17日，确认标识完好。查编号为：GJC-01型号10m±1㎜的钢卷尺，检定日期2021年05月08日，确认标识完好。编号：11093584型号为(0-0.25)MPa的压力表校准日期2021年03月20日，确认标识完好。检查验证过程符合要求。 | 管理层、办公室、质检部、生产部 | 否 |
| 6 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 已制定《测量过程控制程序》；办公室识别了《灯杆上口外径测量过程》为关键测量过程。已对该过程已经识别过程的控制要求《关键测量过程有效性识别表》），已根据过程不确定度对过程进行有效性确认，U＜U允（k=2），过程有效。 已经按要求每月核查，根据核查数据过程受控。具体见《测量过程控制检查表》。 | 管理层、办公室、质检部、生产部 | 否 |
| 7 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1 测量不确定度 | 已形成测量不确定度评定程序；查《测量不确定度评定记录》；公司关键测量过程已经分析过程不确定度。分析过程符合文件和技术规范规定。过程根据测量不确定度评定结果实施有效性确认。 具体见报告所附的不确定度评定原始记录。 | 管理层、办公室、质检部、生产部 | 否 |
| 8 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业通过《测量过程控制一览表》对产品的顾客要求（产品标准、行业标准、国家法律法规）进行收集、识别、并进行了顾客的计量要求导出和计量验证，顾客的计量要求满足顾客要求，详见《计量要求导出与验证记录表》。企业通过问卷调查的形式收集顾客满意度查2021年2月27日的顾客满意度调查汇总表满意度为97.5.％。 | 管理层、办公室、质检部、生产部 | 否 |
| 9 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3 测量管理体系审核 | 公司2021年03月08日进行了测量管理体系内审，现场查阅内审计划、报告和整改资料。本次内审中发现1项不符合项，目前已整改完成。 | 管理层、办公室、质检部、生产部 | 否 |
| 10 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 抽查(灯杆上口外径测量过程)对数显游标卡尺的监视每月进行一次。 | 管理层、办公室、质检部、生产部 | 否 |
| 11 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 经验证企业对内审过程中发现的1个不符合项能查找原因，进行了纠正（预防）措施， 2021年03月16日完成纠正措施跟踪及有效性验证。 | 管理层、办公室、质检部、生产部 | 否 |
| 12 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 查企业建立《持续改进控制程序》中的纠正和预防措施管理文件中纠正措施和预防措施办法，满足标准要求。 | 管理层、办公室、质检部、生产部 | 否 |
| 13 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查质量记录、统计报表、测量设备台账等，能采用法定计量单位， 企业强检计量器具为进出场物料称重和能源结算共5台件已全部检定。 | 办公室 | 否 |
|  | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 该企业主要用能为电能2020年全年折合标煤12吨。 | 办公室 | 否 |
| 14 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 该企业共有能源计量器具3台，已经进入测量设备台账。 | 办公室 | 否 |
| 15 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 配备的电能表为0.5级水表为2.0级符合GB17167－2006的要求。 | 办公室 | 否 |
| 16 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 能源计量器具的检定工作由当地的供电供水部门自行检定， | 办公室 | 否 |
| 17 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 因该企业为小型企业未做这些工作。 | 办公室 | 否 |
| 18 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 该企业对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 已用于企业形象广告宣传和产品招投标，已取得成效(加分)。 | 办公室 | 否 |