**测量设备溯源抽查表**

编号：0102-2019-2021

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 江苏丙辰电子股份有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 生产部 | 水表校准装置 | 560 | LS-3B | 0.2级 | 金属量器标准装置二等 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 | 2019.7.23有效期二年 | √ |
| 生产部 | 流量检定装置 | 0912002 | BCRJ15-25 | 0.2级 | 金属量器标准装置二等 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 | 2019.7.23有效期二年 | √ |
| 品质部 | 砝码 | 01-02 | 25kg | M2级 | 砝码标准装置F2等级 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 | 2021.6.27 | √ |
| 生产部 | 温湿度表 | 19013384 | L801 | ±2℃±5%RH | 温湿度检定箱±0.3℃±0.5%RH精密露点仪±0.1℃ | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 | 2021.6.24 | √ |
| 品质部 | 直流电阻箱 | 311 | ZX25a | 其中\*1Ω档0.2级 | 直流电阻箱检定装置±0.001% | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 | 2021.6.24 | √ |
| 生产部 | 标准铂电阻温度计 | 1098 | WZPB-2 | 二等 | 标准铂电阻温度计一等 | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2021.6.11 | √ |
| 生产部 | 电子地上衡 | 10040534 | LPF-10T | Ⅲ级 | 砝码M1、M12等级 | 新沂市检验检测中心 | 2021.6.29 | √ |
| 生产部 | 电子台秤 | T11030519 | TCS-150 | Ⅲ级 | 砝码M1、M12等级 | 新沂市检验检测中心 | 2021.6.29 | √ |
| 生产部 | 压力表 | YS0862559 | (0-4)MPa | 1.6级 | 精密压力表标准装置0.4级 | 新沂市检验检测中心 | 2021.6.22 | √ |
| 审核综合意見：公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司**未**建最高计量标准，测量设备由品质部负责溯源。公司测量设备全部委托新沂市检验检测中心、中国航发南方工业有限公司计量实验室、徐州市质量技术监督综合检验检测中心机构检定/校准，校准/检定证书由品质部张铁成保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |
| 审核日期：2021 年07 月03日~07 月0 4 日 审核员签字： 部门代表签字：  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。