项目编号：0171-2019-2021

审核员现场审核记录

企业名称：中昊晨光化工研究院有限公司

审核员：                    审核日期：2021年6月21日至2021年6月22日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，并通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求。企业的产品质量检测均按照国家标准进行,能够满足顾客要求。 企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面一直未有顾客投诉。 | 营销中心 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 查有机硅厂、氟化一厂规定了分厂的12项计量目标与公司的质量管理方针一致。目标已分解到各科室班组，有具体测量指标，查看第1-5月的计量目标，均完成计划目标。 | 有机硅厂 氟化一厂 | 否 |
| 3 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方要求对方必须要有资质并选择在同行业中口碑好的企业，并对对方的业绩进行评价和监视。公司已对外部供方进行了管理，仪电中心对主要外部供方进行了评价，提供了供方质量能力调查表、《计量标准考核证书》，中华人民共和国颁发的《计量授权证书》、《实验室认可证书》 | 有机硅厂 氟化一厂 | 否 |
| 4 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 已就计量确认标识的管理形成《计量标识管理程序》。现场检查氟化一厂编号0756318型号为（0-6）KPa的差压变送器，检定日期2021年02月26日，状态标识完好。有机硅厂编号13103012002的型号 - 有机硅厂编号17552587型号为YZA-150(-0.1-0.5)MPa的氨用真空压力表，检定日期2021年03月09日，状态标识完好。该企业设备按A、B、C类管理，企业的测量设备均处于有效的校准状态，并有计量确认状态标识。企业所有测量设备的使用符合环境要求。现场计量确认合格标识、台账信息和证书一致，满足要求。公司已制定《测量环境管理程序》。 查公司测量设备使用环境满足要求，公司通过外部校准/检定和内部校准对公司测量设备进行溯源。查阅公司文件及记录过程中法定计量单位使用规范，没有出现非法定计量单位。 | 有机硅厂 氟化一厂 营销中心 | 否 |
| 5 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 有计量确认程序。查《测量设备确认记录表》。现场检查编号01700215型号BS-30KA(0-30)㎏的电子天平，检定日期2021年03月04日，确认标识完好。检查验证过程符合要求。 | 有机硅厂 氟化一厂 | 否 |
| 6 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 查有机硅厂《测量过程一览表》识别了测量过程43个。高度控制过程7个，查高度控制过程《甲基硅油调聚釜温测量过程》，对该过程进行了计量要求导出和验证，并提供了《关键测量过程有效性确认表》，已根据过程不确定度对过程进行有效性确认，过程有效。 查氟化一厂《测量过程一览表》识别测量过程64个，高度控制过程10个。查高度控制过程《20kt/aF反应釜压力测量过程》，对该过程进行了计量要求导出和验证，并提供了《关键测量过程有效性确认表》，已根据过程不确定度对过程进行有效性确认，过程有效。 均已经按要求每月核查，根据核查数据显示，过程受控。 | 有机硅厂 氟化一厂 | 否 |
| 7 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 查《测量不确定度评定记录》；有机硅厂和氟化一厂均对关键测量过程进行了不确定度分析。分析过程符合文件和技术规范规定。过程根据测量不确定度评定结果实施有效性确认。 具体见报告所附的不确定度评定原始记录。 | 有机硅厂 氟化一厂 | 否 |
| 8 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业通过《测量过程控制一览表》对产品的顾客要求（产品标准、行业标准、国家法律法规）进行收集、识别、并进行了顾客的计量要求导出和计量验证，顾客的计量要求满足顾客要求，详见《计量要求导出与验证记录表》。企业通过问卷调查的形式收集顾客满意度查2021年03月10日的顾客满意度调查汇总表满意度为96.31％。 | 营销中心 | 否 |
| 11 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 2020年监督审核开出2个不符合项，2020年内审开出：1、查仪电中心电学检定间发现编号JLB2-09-165-05(961.23)直流电流表，2019年3月1日停用，没有张贴有效的状态标识，不符合 19022-2003 标准条款中 6.2.4标识条款 ： - 质检中心现场提供为“受控”状态的CGJLCX-2011《计量检测体系程序文件》已作废，新的程序文件2020.4.9已发布实施，现场使用不是有效版本，不符合 19022-2003 标准条款中 6.2.1标识条款 .整改措施有效，验证满足要求，不符合项已关闭。 | 有机硅厂 氟化一厂 | 否 |
| 12 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 查企业建立《持续改进控制程序》中的纠正和预防措施管理文件中纠正措施和预防措施办法，满足标准要求。 | 有机硅厂 氟化一厂 | 否 |