附录A

测量不确定度评定记录

- 检验项目：

SF-3000氢焰色谱仪 十通阀安装外径尺寸测量的不确定度评定报告

- 使用的测量设备

| 测量设备 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 确认状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 游标卡尺 | （0~150）mm | U=0.01mm ， k=2 | 检定/校准合格、符合计量要求 |

- 数学模型

Y=X

式中：Y 为被测物体的尺寸；

X 为游标卡尺显示值。

四、不确定度评定

1、标准不确定度A类评定（uA）

在重复性条件下，对同一样品进行10次测量，其实测值如下：

（单位：mm）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实 测值 | 18.92 | 18.84 | 18.82 | 18.98 | 18.86 | 18.82 | 18.82 | 18.82 | 18.82 | 18.88 |

平均值 X=   1nx=1nXi

=（X1+ X2+ X3+ X4+ X5+ X6+ X7+ X8+ X9+ X10）/10

=   18.858mm18.86mm

单次测量实验室标准偏差 :

s(xi)=｛x=1n(xi-x)2/(n－1)｝1/2=  0.054 mm

A 类标准不确定度uA:( 取上述平均值18.86mm作为被测值的估计值，则n取10)

uA=s(x)=s(xi)/n= 0.017 mm

2、标准不确定度B类评定（uB）

2.1 根据游标卡尺检定证书得uB1

由  U=0.01mm ， k=2 得

uB1 =a/k=0.01/2=0.005 mm

2.2 根据游标卡尺说明书得uB2

由  ∆允=±0.02mm    均匀分布k= 得

uB2=a/k=0.02/=0.011 mm

2.3 B类标准不确定度uB

uB= =0.012mm

3、合成标准不确定度（uc）的评定

uc=（uA2 +uB 2）1/2=（0.0172+0.0122）1/2 ≈0.02mm

4、扩展不确定度（U）的评定

取k=2    U=k uc =2× 0.02 = 0.04mm

五、报出结果：Y=(18.86± 0.04)mm ， k=2

评定人： 董嗣文                校核员：    王志贤