编号：0508 -2021

 **测量设备溯源抽查表、**

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 思凡（上海）石油设备有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 质量部 | 游标卡尺 | SFSB-018 | （0-150）mm |  *U*=0.01mm，*k*=2 | 量块：4等 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2021年5月17日 | √ |
| 质量部 | 液压校准台 | SFSB-011 | MY-YJY-YDT/(0-70)MPa | *Urel*= 0.2%FS ,*k*=2 | 数字压力校验仪：压力：0.05% FS；电压：0.02%FS；电流：0.02%FS； | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2021年5月17日 | √ |
| 质量部 | 电导率检定装置 | SFSB-019 | SIN-TDS210-B /(0-600)mS/cm | 电子单元：（0.3~300）uS/cm: *U*rel= 0.4% ,*k*=2;（300~1000）uS/cm: *Ure*l= 0.2% ,*k*=2;仪器： *Ure*l= 0.3% ,*k*=2; | 检定电导率仪专用电阻箱： *Ure*l=0.03 %,k=2 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2021年5月17日 | √ |
| 质量部 | 兆欧表 | SFSB-012 | VC60B+/(0.1-2000)MΩ | 绝缘电阻： *Urel*= 2.5%,*k*=2；开路测量电压： *Urel*= 1.3%,*k*=2； | 可调式高阻箱: *Urel*=0.06%,k=2; | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2021年5月17日 | √ |
| 生技部 | 可调直流电源 | SFSB-013 | SS-6010KD | 电压（Voltage） :*Ure*l= 1.5%, k=2电流（Current）:*Urel*= *1.5% ,k*=2 | DVC：±0.005% 、ACV：±0.06%DCI：±0.05%,ACI：±0.1%,R：±0.01%,Freq:± 0.01%, | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2021年5月17日 | √ |
| 生技部 | 万用表 | 188543 | VC890C+ | 1. 交流电压

*Urel*=0.09%~0.3% *k*=2、1. 交流电流

*Urel*=0.05%~0.14% *k*=2、3、直流电压 *Ure*l=0.09%~0.13% *k*=24、直流电流 *Ure*l=0.012%~0.10% *k*=2、5 电阻（10Ω~2MΩ）*Urel*=0.24% *k*=25 电阻（2MΩ~200MΩ）*Ure*l=0.58%  *k*=2 | 高阻箱: *Ure*l=1.0%,*k*=2;直流电阻箱：0.01级；单相交直流标准源：0.05级； | 佛山市广电计量检测技术有限公司 | 2020年9月4日 | √ |
| 审核综合意見： 企业已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，企业未建最高计量标准，测量设备由质量部负责溯源。企业测量设备全部委托深圳中电计量测试技术有限公司、佛山市广电计量检测技术有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由质量部保存。根据抽查情况，该企业的校准情况符合溯源性要求。 |
| 审核日期： 2021年6月 19日 ~ 6月 20日审核员签字：  部门代表签字：e56a99fa5c385ed4b257a0e40413de5  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。