项目编号：0022-2020-2021

审核员现场审核记录

企业名称：山东胜兴特种材料有限公司

审核员：                                              审核日期： 2021.6.22

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 通过公司管理者代表：刘厚荣介绍企业一年来测量管理体系运行情况及取得的成绩，企业的产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求。质检部等部门均已识别顾客的测量要求通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。产品质量较好，未有顾客投诉。 抽查《重晶石粉密度测量计量要求导出和计量验证记录》，符合要求。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 公司在测量管理体系运行方面正常，企业管理者代表、认证产品、组织结构等没有变化。 | 管理层/管理者代表 质检部 办公室 供销部 生产部（技术） | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 公司的测量体系管理评审： 公司于2021年5月18日，开展了测量体系管理评审，会议由企业总经理王军三主持、管理者代表刘厚荣及各部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况.会议肯定了公司测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。对公司测量管理体系目前存在的测量体系管理目标完成情况、产品进厂检验等管理方面的问题，提出了改进建议。会议对公司内审和体系运行过程中发现的问题，验证制定纠正、预防措施落实和完成情况，提出评审报告。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 质检部 | 否 |
|  | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 供销部负责企业测量设备、辅助材料和消耗性材料的采购工作，负责建立和评价合格供方名录，质检部负责评价合格服务方名录，保存确认和评价记录，查质检部《合格服务方清单和评价表》，记录不全建议补充完善。 | 质检部、 供销部 | 否 |
| 4 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查质检部编号为DS-01型号规格NB-1，泥浆比重计，校准日期2021.5.12日，查编号为DS-03的型号规格SCS-100t，证书编号为TYJ20210500479的电子汽车衡，校准日期2021.5.12日，查编号为1808200的六速旋转粘度计，型号：HB-ZNN-D6校准日期：2021.5.12日；查编号：595006型号规格JEA202，电子天平 2021.5.12日，现场标识、台账信息和证书一致。查质检部（实验室）未对监视和记录影响测量的环境条件的温湿度进行监视。不符合标准6.3.2条款环境。关于“应监视和记录影响测量的环境条件。根据环境条件所进行的修正应予以记录并用于测量结果。”的规定要求。 抽查7台测量设备均送法定计量校准机构扬州市天域计量测试有限公司进行校准。实验室认可编号CNASL5296符合溯源性要求。详见《测量设备溯源抽查表》 台账信息和证书一致。 | 质检部（实验室） 生产部（技术）生产车间） | 次要不符合01 |
| 5 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 企业建立了测量设备《计量确认明细表》。查质检部企业编制了《测量设备计量确认管理控制程序》来进行检测能力分析，对测量设备确认进行验证，提供了测量设备计量确认记录。抽查器具编号为02的李氏比重瓶计量确认过程验证记录表，抽查编号为DS-02的激光粒度分析仪计量计量确认过程验证记录表，验证方法符合要求。 | 质检部/ 生产部（技术）（生产车间） | 否 |
| 6 | 企业对测量过程测量要求识别是否正确？是否有新增关键测量过程? 是否编制控制规范并进行有效性确认？是否对测量过程按计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业识别了8个测量过程。抽查《重晶石粉密度测量过程》，按要求对测量过程名称、测量过程依据的标准文件、测量参数名称、测量过程要求、测量过程要素和控制方法等进行了识别，企业未新增关键测量过程对原有“重晶石粉密度测量过程”，编制了《重晶石粉密度测量过程》控制规范，并对测量过程进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视。详见《测量过程控制检查表》、《测量过程监视统计记录表及控制图。》 | 质检部 生产部（技术）（生产车间） | 否 |
| 7 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 查《重晶石粉密度测量过程》关键测量过程不确定度评定，评定方法正确。见附件《测量不确定度评定报告》。 | 质检部 生产部（技术）（生产车间） | 否 |
| 8 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业供销部采用《顾客满意度调差表》的方式进行顾客满意度调查。供销部负责将顾客的意见和投诉反馈给相关部门。目前企业未发生投诉现象，顾客满意度良好，符合要求。 抽查质检部（内部）顾客满意度汇总表，顾客满意率97.80%。达到企业标准目标。 抽查外部顾客满意度调查表统计，调查时间为2020.12.26，共发出调查表10份，收回10份，满意项次90项，不满意项次2项，内部顾客满意度97.80%。符合要求。 | 供销部 质检部 | 否 |
| 9 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司2021年4月19日组织了公司2021年测量管理体系单体系内审，内审组织有序、内审通知、内审计划、内审检查表、内审报告、不符合项整改记录规范，内审首次会由管理者代表刘厚荣主持，总经理王军三参加。 | 质检部 | 否 |
| 10 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 公司对上年度认证审核中的1个不符合项，及时制定整改计划，采取了如下纠正措施：已对开出的不符合项：1企业提供的校准证书编号：TY20190500479电子汽车衡SCS-100t校准日期：2019.5.6没有例如测量设备台账管理，.经本次现场审核，审核组通过对整改完成情况及纠正措施有效性进行查验，确认公司上次认证审核中确定的1个不符合项，该公司所采取的纠正措施按时整改完成，纠正措施有效，预防再次发生。同意关闭不符合项。 | 质检部 | 否 |
| 11 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 公司对内部审核中的1个不符合项，及时制定整改计划，采取了如下纠正措施：已对开出的不符合项：“发现编号01型号规格250ml李氏比重瓶未粘贴计量确认标识，不符合标准6.2.4条款”针对1项不符合项的整改资料齐全。审核组通过对整改完成情况及纠正措施有效性进行查验，中确定的1个不符合项，该公司所采取的纠正措施按时整改完成，纠正措施有效，同意关闭不符合项。 | 质检部 | 否 |
| 12 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业47台件测量设备列入计量管理工作，强制检定计量器具按计划送检。查文件、报表等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 质检部 | 否 |
| 13 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为电、水。年消耗 60.30吨标煤,不是重点用能单位。 | 办公室 | 否 |
| 14 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业进出用能单位应配备2台件(电能表1台、水表1台)，实际配备2台件，配备率100%，满足要求。 | 办公室/ 生产部（技术） | 否 |
| 15 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 查进出用能单位配备的测量设备：电能表 2.0级、水表2.5级，准确度等级满足要求 。 | 办公室/ 生产部（技术） | 否 |
| 16 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 企业能源计量器具使用的是供电局为企业配备的三相四线远程电表，由供电局负责管理和自来水公司为企业配备超声波冷水水表，由自来水公司负责管理。 | 办公室/ 生产部（技术） | 否 |
| 17 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 企业能源计量管理部门对能源计量数据采用远程终端采集方式。办公室对电量消耗情况进行平衡、分析。配备的测量设备的测量数据和上报报表测量数据一致性，证明企业能源测量数据来自测量设备。满足要求。 | 办公室/ 生产部（技术） | 否 |
| 18 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | （1）公司对标志的使用，符合相关标准和规定； （2）测量管理体系认证证书用于：企业用于中石化等招投标单位 客户二方审核及企业形象广告宣传。 （3）企业进行招投标用。 | 质检部、供销部 | 否 |