附录A

钢圈内直径测量结果不确定度评定

- 检测方法及测量数学模型

1.1检测依据： 《 TP-QT-003》

1.2检测环境条件：常温

1.3被测对象：选择Φ298mm工件

1.4测量仪器：游标卡尺

1.5测量数学模型  y=x

y———被测Φ298mm工件尺寸

x———游标卡尺

2.最佳测量值

对Φ298mm标准件重复测量n=10次，

测得结果（mm ）：

298.12 、298.16、298.14、298.10 、298.12、298.14、298.12 、298.10 、298.14、298.14 。

x=1nxi=298.128mm

3. 方差及灵敏系数

uC2(y)=(∂y∂x)2u2(x)                 ∂y∂x=1

uC(y)=u(x)

4．标准不确定度评定

测量读数值的不确定u(x)包括测量重复性引入的不确定度u1(x)和游标卡尺误差引入的不确定度u2(x)

4.1重复性引入的不确定度u1(x)

s(x)=(xi−x)2n−1≈0.0517mm

u1(x)=s(x)n≈0.0164mm

4.2游标卡尺误差引入的不确定度u2(x) 游标卡尺最大允许误差±0.05mm，估计均匀分布

u2(x)=ak=0.053≈0.029mm

4.3合成标准的不确定u(x)

uc(x)=u12(x)+u22(x)≈0.033mm

5．扩展不确定度

U=k⋅uC(x)=2×0.033=0.066mm     k=2

评定人：                       2021.3.20