## 监控记录
附2： 测量过程监视记录及控制图
过程名称： |  | 6063铝棒Mg含量的测定过程 |  |  | 被测参数: |  | Mg（0.45～0.9）% |  |  | 测量参数公差范围： |  | 0.15%
测量仪器： |  | 牛津光谱仪 |  |  | 测量范围: |  | （0.0001～11）% |  |  | 不确定度： |  | Urel=2.8%（k=2）
核查物件: |  | 6063铝棒 |  |  | 监控方式： |  | 用同一台光谱仪定期测量同一类试样
日 期： |  | 2021-01-18 | 2021-02-26 | 2021-03-14 | 2021-03-25 | 2021-04-01 | 2021-04-17 | 2021-05-08 | 2021-05-19 | 2021-05-30 | 2021-06-05 | 2021-06-18 | 2021-06-22
测 量 值 | 1 | 0.612 | 0.612 | 0.612 | 0.612 | 0.612 | 0.612 | 0.612 | 0.612 | 0.612 | 0.612 | 0.612 | 0.612
| 2 | 0.614 | 0.609 | 0.616 | 0.616 | 0.617 | 0.618 | 0.619 | 0.616 | 0.617 | 0.618 | 0.61 | 0.612
| 3 | 0.612 | 0.614 | 0.614 | 0.614 | 0.619 | 0.614 | 0.614 | 0.614 | 0.614 | 0.614 | 0.614 | 0.619
| 4 | 0.612 | 0.612 | 0.612 | 0.612 | 0.612 | 0.612 | 0.612 | 0.612 | 0.612 | 0.612 | 0.612 | 0.612
| 5 | 0.612 | 0.61 | 0.612 | 0.612 | 0.612 | 0.612 | 0.612 | 0.61 | 0.612 | 0.612 | 0.612 | 0.612
平均值(X) |  | 0.6124 | 0.6114 | 0.6132 | 0.6132 | 0.6144 | 0.6136 | 0.6138 | 0.6128 | 0.6134 | 0.6136 | 0.612 | 0.6134
全距（R) |  | 0.002 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.007
| X | 2021-01-18: 0.6131; 2021-03-14: UCLx=X+A2R; 2021-04-01: 0.61613; 2021-05-08: A2; 2021-05-19: 0.577; 2021-06-05: 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2021-01-18: 0.00525; 2021-03-14: LCLx=X-A2R; 2021-04-01: 0.61007; 2021-05-08: D3; 2021-05-19: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.011099 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 0.6131 | 0.6131 | 0.6131 | 0.6131 | 0.6131 | 0.6131 | 0.6131 | 0.6131 | 0.6131 | 0.6131 | 0.6131 | 0.6131
UCLx |  | 0.61613 | 0.61613 | 0.61613 | 0.61613 | 0.61613 | 0.61613 | 0.61613 | 0.61613 | 0.61613 | 0.61613 | 0.61613 | 0.61613
LCLx |  | 0.61007 | 0.61007 | 0.61007 | 0.61007 | 0.61007 | 0.61007 | 0.61007 | 0.61007 | 0.61007 | 0.61007 | 0.61007 | 0.61007
R均值 |  | 0.00525 | 0.00525 | 0.00525 | 0.00525 | 0.00525 | 0.00525 | 0.00525 | 0.00525 | 0.00525 | 0.00525 | 0.00525 | 0.00525
UCLr |  | 0.011099 | 0.011099 | 0.011099 | 0.011099 | 0.011099 | 0.011099 | 0.011099 | 0.011099 | 0.011099 | 0.011099 | 0.011099 | 0.011099
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2021-02-26: 杨盛挥; 2021-05-19: 审核：; 2021-05-30: 杨国刚