**附3**

**测量过程有效性确认记录**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量过程编号 | 2021-01 | 测量过程名称 | 6063铝棒Mg含量的测定过程 | 测量过程规范编号 | HBKJCL-GF-202101 |
| 所在部门 | 技术质量部 | 测量项目 | Mg含量分析 | 控制程度 | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：牛津光谱仪 ，测量范围(0.0001～11)%，*U*rel=2.8%， *k*=2。测量方法：HBKJCL-GF-202101《6063铝棒Mg含量的测定过程控制规范》。环境条件：温度23±5℃，湿度≤80%RH。测量软件；无。操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验，操作人员取得安全操作上岗证。其他影响量：无。   |
| 有效性确认记录:1、查看FMS牛津光谱仪，校准证书编号：HC210602102 ，校准日期2021年6月2日。符合要求。2、检测过程有效性进行确认：用比对法对测量过程进行有效性确认：（1）2021年5月30日，用牛津光谱仪对6063铝棒试样打5个点进行Mg含量的检测， 平均值为0.616%，（2）2021年6月22日，用牛津光谱仪对6063铝棒试样打5个点进行Mg含量的检测， 平均值为0.621%。 测量过程扩展不确定度为*U*=0.034%，*k*=2En=0.1<1 当En≤1时，测量过程有效。确认人员：杨国刚 日期：2021.6.22 |
| 变更记录: |
| 日 期 | 变 更 内 容 | 批准人 |
|  |  |  |
|  |  |  |