[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

[image: image2.png]


       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


                                                           项目编号：0641-2021
审核员现场审核记录

企业名称：湖北华博新材料科技股份有限公司
审核员：                       
审核日期：2021年06月24日上午至2021年06月25日下午 
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核

部门
	是否列入

不符合项

	1
	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1

计量职能
	企业编制了HBKJCL-SC-2021《测量管理体系质量手册》，明确了相关部门的计量职能以及相关人员的职责。

询问生产部（熔炼车间）刘建华等测量管理体系人员的主要计量职能和相关职责，均知道自己和本部门的主要职责。
	技术质量部
生产部（熔炼车间）

	否

	2
	部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。
	6.2.1

程序
	企业编制了HBKJCL-CX06-2021《文件管理程序》,规定了测量管理体系文件的控制要求。

查技术质量部执行的标准GB/T 5237.1-2017《铝合金建筑型材 第1部分：基材》，现行有效，受控，计量单位使用正确，符合要求。
	技术质量部
生产部（熔炼车间）

	否

	3
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2

软件
	企业建立了HBKJCL-CX07-2021《软件管理程序》，规定了对软件的控制要求。

企业无测量软件。
	技术质量部
生产部（熔炼车间）

	否

	4
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等
	6.2.3

记录
	企业编制了HBKJCL-CX08-2021《记录管理程序》,其中规定了对记录的控制要求。
查技术质量部2021年6月19日的“熔炼生产工艺记录”1份，编号:HB-Q-R-MZ
001；产品名称：6063铝棒;检验设备：7.5m卷尺、热电偶等；检验依据：HB-1010-SC
010《熔炼作业指导书》；规定了检验记录的保存年限为6年。符合要求。 
	技术质量部
生产部（熔炼车间）
	否

	5
	是否有计量确认状态标识？
	6.2.4

标识
	企业编制了HBKJCL-CX09-2021《标识管理程序》,并规定了对标识的控制要求。

查技术质量部使用的牛津光谱仪，规格型号FMS,校准日期：2021年6月2日，证书编号：HS210602102，设备处于有效校准状态，粘贴了计量确认状态标识，标识使用规范，信息完整、清晰。

查生产部（熔炼车间）使用的W-20 韦氏硬度计，已于2021年6月2日校准并进行了计量确认，但未粘贴计量确认状态标识。不符合认证审核准则条款 “6.2.4标识”的要求.
	技术质量部
生产部（熔炼车间）
	不符合01

	6
	企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？
	6.3.1

测量设备
	企业编制了HBKJCL-CX10-2021 《测量设备管理程序》、HBKJCL-CX13-2021
《计量确认管理程序》，规定了测量设备的维护管理要求及溯源和受控要求。

查《测量设备台账》，共有32台测量设备纳入了测量管理体系实施管理，测量设备的管理和溯源符合要求。

查由“湖南航测检测技术有限公司”出具的校准证书1份，其被校准设备名称：卷尺，型号规格 ：7.5m*5mm，校准日期：2021年6月2日,证书编号：HC210602098。符合要求。
测量设备量值均溯源至法定计量机构，详见《测量设备溯源抽查表》。
	技术质量部
生产部（熔炼车间）

	否

	7
	使用环境条件是否满足要求？
	6.3.2

环境
	企业编制了HBKJCL-CX11-2021《环境管理程序》，规定了对环境的控制要求。

查2021年6月实验室“温度/湿度记录表”，所记录的环境条件满足要求。
	技术质量部
生产部（熔炼车间）
	否

	8
	企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？

测量过程是否分类管理？
	7.1

计量确认
	企业编制了HBKJCL-CX15-2021《测量过程设计和实现管理程序》、 《测量过程及控制一览表》、 《测量设备计量确认明细表》、 《计量确认过程验证记录表》，对测量过程进行了管理。识别顾客、组织和法律法规的要求，确定了计量要求，识别了测量过程要素和控制线。

对测量过程按照关键测量过程、重要测量过程实施了分类管理。
	技术质量部
生产部（熔炼车间）
	否

	9
	企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？
	7.1.2

计量确认间隔
	企业建立了HBKJCL-CX14-2021《计量确认间隔管理程序》，其中规定了测量设备检定/校准周期间隔的评定、调整方法及确认原则。

企业暂无需要调整间隔的测量设备。 
	技术质量部
生产部（熔炼车间）
	否

	10
	计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？
	7.1.3

设备调整控制
	企业编制了HBKJCL-CX10-2021

《测量设备管理程序》、HBKJCL-CX13-20
21《计量确认管理程序》、HBKJCL-CX14
-2021 《计量确认间隔管理程序》，对测量设备的调整与控制做出了规定，符合标准的要求。

企业暂无具有保护装置或需封印处理

的测量设备。
	技术质量部
生产部（熔炼车间）
	否

	11
	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查1-2个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。
	7.2

测量过程


	企业编制了HBKJCL-CX13-2021 《计量确认管理程序》。

查《测量过程及控制一览表》，共识别了55个测量过程，其中1个关键测量过程，23个重要测量过程，测量要求均已识别，对关键测量过程导出了计量要求。

查关键测量过程：“6063铝棒Mg含量的测定过程”的测量要求的识别与计量要求的导出情况；查“6063铝棒Mg含量的测定过程”的“计量确认过程验证记录表”，计量要求导出及验证方法正确。符合要求。见《计量要求导出和验证记录表》。

企业编制了“6063铝棒Mg含量的测定过程控制规范”，并按照控制规范所规定的监视方法、监视要求、失控时的处理措施、记录要求等进行了控制。
	技术质量部
生产部（熔炼车间）
	否

	12
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1

测量不确定度
	企业编制了HBKJCL-CX16-2021 《测量不确定度管理程序》，6063铝棒Mg含量的测定过程不确定度评定报告”，评定方法符合要求。见附1《6063铝棒Mg含量的测定过程不确定度评定报告》。
	技术质量部
生产部（熔炼车间）
	否

	13
	企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？
	7.3.2

溯源性
	查规格型号为FMS的牛津光谱仪，委托到“湖南航测检测技术服务有限公司”进行校准，机构注册号：CNAS L7796，校准日期：2021年6月2日。已溯源到SI单位标准，详见附件《测量设备溯源抽查表》。符合要求。
	技术质量部
 生产部（熔炼车间）

	否

	14
	企业每年进行几次测量管理体系内审？是单独内审还是结合内审？
	8.2.3

测量管理体系审核
	企业于2021年4月19日-20日，单独组织了对测量管理体系的内部审核，对公司5个部门进行了全要素审核，对发现的1个一般不符合项，已完成了整改。
	技术质量部
生产部（熔炼车间）
	否

	15
	企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视?
	8.2.4

测量管理体系的监视
	查企业已建立了HBKJCL-CX18-2021
《体系审核和监视管理程序》文件，其中规定了测量管理体系监视控制要求。

对列入体系管理的测量设备的计量确认过程和测量过程按照规定持续有效的进行监视。见附2《测量过程监视记录及控制图》。
	技术质量部
生产部（熔炼车间）
	否

	16
	企业发现任何不合格如何采取措施？

不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？
	8.3不合格控制
	企业编写了HBKJCL-CX19-2021《不合格控制程序》，对出现的不合格测量过程进行有效性确认，经确认不合格的，加以标识，进行隔离，并做好记录，采取措施，实施改进、有效性评价。 

企业对2021年4月19日-20日内审中发现的1项不符合项，已分析原因并及时整改，不符合项已关闭。
	技术质量部
生产部（熔炼车间）

	否

	17
	企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？
	8.4改进
	企业编写了HBKJCL-CX20-2021《改进管理控制程序》，对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正和完善。

查《2021年测量管理体系内审不符合项整改计划》和《2021年度测量管理体系内审不符合项整改报告》，已制定纠正措施和预防措施，基本满足标准要求。
	技术质量部
生产部（熔炼车间）
	否


 1 / 1

