附2

测量过程有效性确认记录

| 测量过程编号 |  | 202101 | 测量过程名称 | 尾管悬挂器卡瓦表面洛氏硬度检测过程 | 测量过程规范编号 |  | DZJRCL-GF-2101 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 技质部 | 测量项目 | 表面洛氏硬度检测 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：HR-150A型洛氏硬度计，测量范围(20～70)HRC，最大允许误差为：±1.5HRC， 不确定为： U=0.7HRC，k=2。 测量方法：DZJRCL-GF-2101《尾管悬挂器卡瓦表面洛氏硬度检测过程控制规范》，GB/T230.1-2018《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分 试验方法》 环境条件： （10-35）℃ 测量软件；无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验，操作人员取得安全操作上岗证。 其他影响量： |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 1、查HR-150A型洛氏硬度计的校准证书编号：ZS2104645S，校准日期为2021年5月6日。符合要求。 2、检测过程有效性进行确认： （1）2021年5月8日，用洛氏硬度计对标准硬度块进行5次检测，平均值为y1=62.558HRC （2）2021年6月18日，用洛氏硬度计对标准硬度块进行5次检测，平均值为y1=62.670HRC 测量过程的扩展不确定度为 U=1.92HRC（k=2） En=0.04<1 当En=0.1<1时，此测量过程有效。 确认人员：薛明波 日期：2021年6月18日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |  |