项目编号：0648-2021

审核员现场审核记录

企业名称: 天津哈德韦尔自控技术有限公司

审核员：                     审核日期： 2021年  6月27日 ~ 6月28 日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 询问技术质量部、生产部、供销部综合部领导、兼职计量员及相关测量原材料检验、产品出厂检验人员、测量设备操作人员清楚自己的工作职责。 | 技术质量部/综合部/ 生产部/ 供销部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 技术质量部已组织识别企业《恒电位仪输出电流》等12个测量过程（ 4个关键测量过程》顾客的测量要求、法律法规要求；企业建立了部门《测量过程控制及一览表》及《测量设备计量确认明细表》验证满足要求。 企业产品质量较好，技术质量部、综合部、生产部等部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有发生顾客投诉、纠纷等状况。符合要求。 | 技术质量部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查。 | 5.3质量目标 | 企业制定了总的质量目标，技术质量部已对公司总的质量目标进行了统计，有具体指标可测量，质量目标均能达标。企业对各部门质量目标进行分解考核，企业管理评价考核方式满足要求。 详见：《2021年公司计量工作质量目标完成统计表》编号HDWE/CLJL-04。供销部《2021年度测量管理体系4月目标完成情况统计表》编号HDWE/CLJL-07。 | 技术质量部/ 供销部 | 否 |
| 4 | 部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。 | 6.1.2能力和培训 | 查企业综合部编号HDWE/CLJL-01《2021年度测量人员培训计划》及编号HDWE/CLJL-02《培训记录表》，计划5项，完成3项，按培训项目进行分类，有员工参加培训时间表和评价记录。 | 综合部/ 技术质量部 | 否 |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 抽查生产部执行标准GB/T 3859.1-2013 《半导体变流器 通用要求和电网换相变流器 第1-1部分：基本要求规范》、企业标准Q/12XQ 1018—2016《电位智能无线采集器》 、Q/12XQ 1017—2015《智能阴极保护恒电位仪》、文件受控管理，现行有效，计量单位书写正确。 | 技术质量部/ 生产部 | 否 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业建立了编号HDWE/CX-08-2021《质量记录控制程序》。 抽查《HK-MTU-T8000P 电位智能无线采集器》出厂检验记录，2020年12月29日，编号：CSZ-1记录、抽查产品编号：SH2003226210420001《外加电流整流器/恒电位仪》出厂检验记录，2021年4月20日，编号：HK-PCM-JL-001 。依据顾客要求，设备信息、保存期限、信息量满足要求。 | 技术质量部/ 生产部 | 否 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 查技术质量部《监视、测量设备台帐》编号HDWE-JL-30，企业采用计算机软件对测量设备进行管理，先进高效。企业未建立最高标准装置，测量设备主要送天津市计量监督检测科学研究院检定/校准。 查技术质量部出厂编号为C191511595的数字多用表,2020.9.29日检定合格,现场标识、台账信息内容和证书一致。 查生产部出厂编号为R526的外径千分尺，2020.10.15日检定合格、出厂编号为2020-09-16的钢卷尺,2020年9月18日检定合格,现场标识、台账信息内容和证书一致。 企业测量设备对环境条件无特殊要求，测量设备使用环境条件满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》 | 技术质量部/ 生产部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了编号HDWE/CX07-2021《测量软件管理控制程序》。企业自行研制开发的阴极保护管理平台，按管理要求定期升级、远程监视调试、防病毒、防误操作确认识别。符合要求。 | 技术质量部/ 生产部 | 否 |
| 9 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 查：《恒电位仪输出电流》和《恒电位仪额定输出电压》的测量过程，按要求识别，测量设备按期检定，验证满足要求。 查技术质量部 关键测量过程《恒电位仪输出电流》，计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。 详见：《计量要求导出及验证记录表》 现场发现技术质量部在用仪器 编号为2170836的耐电压测试仪，没有进行计量确认。 不符合GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003标准7.1.计量确认中7.1.1总则的管理要求。 | 技术质量部/ 生产部 | 次要不符合01 |
| 10 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》编号为HDWE-JL-31进行汇总，信息齐全；企业对《恒电位仪输出电流》 等4个测量过程定为关键测量过程。编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，《恒电位仪输出电流》的测量过程，企业按控制规范规定的频次进行监视。详见《测量过程控制检查表》及附件。 | 技术质量部/ 生产部 | 否 |
| 11 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 抽查了《恒电位仪输出电流》测量过程不确定度评定，评定方法正确。详见：《测量不确定度评定报告》。 | 技术质量部 | 否 |
| 12 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了编号HDWE/CX19-2021《不合格管理控制程序》,对出现的不合格测量过程及测量设备，按文件要求进行控制，对发现的不合格进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置，现场验证了企业内审中发现的1项不符合项，于2021年5月27日整改结束已关闭。符合要求。 | 技术质量部/生产部 | 否 |
| 13 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业关于纠正预防措施控制参照测量管理体系的编号HDWE/CX20-2021《持续改进控制程序》执行。 | 技术质量部 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 抽查企业产品质量记录、作业图 均能使用法定计量单位。企业暂时没有强检检定计量器具，企业生产的产品不属于定量包装产品，符合要求。 详见： HK-MTU-T8000P 电位智能无线采集器》出厂检验记录，2020年12月29日，编号：CSZ-1记录、抽查产品编号：SH2003226210420001《外加电流整流器/恒电位仪》出厂检验记录，2021年4月20日，编号：HK-PCM-JL-001。 | 技术质量部/ 生产部 | 否 |
| 15 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查测量设备和辅助材料/消耗性材料的采购部门为供销部。供销部负责建立《合格供方名录》，供销部和技术质量部分别负责建立和评价合格供方和合格服务方清单，并保存确认和评价记录。 抽查供销部2021年3月4日《合格供方名录》（HDWE-JL-26）、2021年3月4日对武汉孚安特科技有限公司《合格供方调查、评价表》（HDWE/CLJL-06-01），相关资质满足要求。抽查技术质量部2021年2月25日对天津市计量监督检测科学研究院《合格供方调查、评价表》（HDWE/CLJL-06-04）。 | 技术质量部/ 供销部 | 否 |
| 16 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业采用《顾客满意度调差表》HDWE/CLJL-04的方式进行顾客满意度调查 ，供销部能对顾客的意见和投诉能和相关门沟通。企业供销部负责外部顾客满意度调查、技术质量部负责内部顾客满意度调查。 查2021年4月28日技术质量部对全公司生产过程中的计量人员及使用测量设备的操作员工进行的内部顾客调查，发出4张调查表,收回4张，内部顾客满意度100%，目前企业顾客满意度良好，没有顾客投诉、纠纷处理等问题发生。 | 技术质量部/ 供销部 | 否 |
| 17 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为电量。年消耗 4.67吨标煤,不是重点用能单位。 | 综合部 | 否 |
| 18 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业进出用能单位应配备4台件，实际配备4台件，配备率100%，满足要求。 | 生产部/ 综合部 | 否 |
| 19 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 查进出用能单位配备的测量设备：电表4块2.0级，准确度等级满足要求。 | 生产部/ 综合部 | 否 |
| 20 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 企业能源计量器具使用的DTSY150型三相四线电子式预付费电能表，由当地供电部门统一管理。 | 综合部 | 否 |
| 21 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 企业能源计量管理部门对能源计量数据采用远程终端采集方式。综合部对电量消耗情况进行平衡、分析。配备的测量设备的测量数据和上报报表测量数据一致性，证明企业能源测量数据来自测量设备。满足要求。 | 生产部/ 综合部 | 否 |