[image: image1.jpg]





北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.


编号：0658-2021

测量设备溯源抽查表
	企业名称
	大庆格瑞石油装备制造有限公司

	质检部
	测量设

备名称
	测量设

备编号
	型号
规格
	测量设备
计量特性
	测量标准装置名称及技术参数
	检定/校准机构
	检定/

校准日期
	符合打√
不符合打×

	质检部
	游标卡尺
	60160
	(0-200)㎜
	±0.02㎜
	量块 5等
	大庆油田计量检定测试所
	2021.3.22
	√

	质检部
	接地电阻表
	20121511
	ZC-8
	10Ω点Urel=0.5%，k=2
	接地电阻仪检定装置

0. 1级
	大庆油田计量检定测试所
	2021.4.14
	√

	质检部
	压力表
	HC66542397633
	（0-4）MPa
	1.6级
	便捷式压力校验仪0.02级
	深圳华科计量检测技术有限公司
	2021.6.21
	√

	质检部
	钢卷尺
	GR-014
	5m
	U=0.1K=2
	钢卷尺检定台U=0.1mm
	深圳华科计量检测技术有限公司
	2021.6.21
	√

	质检部
	压力表
	1307318977
	（0-6）MPa
	1.6级
	便捷式压力校验仪0.02级
	深圳华科计量检测技术有限公司
	2021.6.21
	√

	质检部
	外径千分尺
	B30169
	（100-125）mm
	U=1.2μmK=2
	量块3等
	深圳华科计量检测技术有限公司
	2021.6.21
	√

	审核综合意見：
公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托大庆油田计量检定测试所及深圳华科计量检测技术有限公司检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。


	审核日期：2021年 6月30日下午~ 7月1日
审核员签字： [image: image3.png]


                             部门代表签字：[image: image2.jpg]k44 i B
7 1




 



说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。

