项目编号：0655-2021

审核员现场审核记录

企业名称: 大庆博润绿洲科技有限公司

审核员：                 审核日期： 2021年 07月01日下午～ 07月02日

| 序号 | 审核内容及抽样要求 | 对应的标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 询问质检部王宇、行政部、生产技术部、供销部、生产车间等相关人员，能清楚自己的工作职责，符合要求。 | 管理层 质检部 行政部 生产技术部 供销部 生产车间 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 质检部已组织识别企业12个测量过程（其中3个关键测量过程）的顾客的测量要求、法律法规要求； 企业对配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业建立了《测量过程控制及一览表》及《测量设备计量确认明细表》验证满足要求。 企业产品质量较好，管理层、质检部、行政部、生产技术部、供销部、生产车间等部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面一直没有顾客投诉、纠纷等状况。符合要求。 | 管理层 质检部 行政部 生产技术部 供销部 生产车间 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3 质量目标 | 企业制定了总的质量目标，质检部已对公司总的质量目标进行了统计，有具体指标可测量，质量目标均能达标。企业管理评价考核方式满足要求。各部门已分解。符合要求。 | 质检部 行政部 | 否 |
| 4 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？是否行成文件 ? 人员职能的分配方式是否合理? 部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。 | 6.1.1人员职责 6.1.2能力和培训 | 企业识别了测量管理体系相关人员12人，编制了计量人员情况一览表。 企业通过《管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 抽查员工的特种作业上岗证： 焊工与热切割作业证：杜久东，证件编号：T232303198605122614，批准日期：2020年10月14日，有效期：2026年10月13日。符合要求。 查《2021年度测量人员培训计划》，计划5项，已完成3项、2项待实施，按培训项目进行分类，有员工参加培训时间表。 抽查行政部2021年05月24日组织开展的《学习ISO10012测量管理体系基本内容》包括设备检测等培训记录，有培训签到表、培训记录。满足目标要求。符合要求。 | 质检部 行政部 | 否 |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 抽查：质检部、生产技术部执行的产品标准、工艺文件、检验规程等文件均受控管理，现行有效，计量单位书写正确， 查阅：GB/T 1801.1-2009《产品几何量技术规范（GPS）极限与配合 公差带和配合的选择》、SY/T 0523-2008 《油田水处理过滤器》、HG/T20592-2019《钢制管法兰、垫片紧固件》、GB/T 8163-2018《输送流体用无缝钢管》等标准文件现行有效。符合要求。 | 质检部 生产技术部 | 否 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3 记录7.2.4 测量过程的记录 | 企业建立了编号为BRLZ-08-2021《记录控制程序》 查生产车间编号为：2021-0408的混合器检验记录，水压试验标准为：20MPa保压20分钟，无泄漏；检验结果没有数据描述。不符合GB/T19022-2003标准中 7.2.4 测量过程的记录 条款 “计量职能应保存记录以证明测量过程符合要求，记录内包括： a）实施的测量过程的完整表述，包括所用的全部要素（例如操作者、测量设备或核查标准）和相关的操作条件；……”的规定要求。 | 质检部 生产技术部 生产车间 | 次要不符合（01） |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 公司建立了BRLZ-10-2021《测量设备管理控制程序》，企业规定了原材料进厂检验、生产过程质量控制、产品出厂检验等测量设备列入体系管理，质检部负责测量设备全过程管理。编制了《测量设备管理目录》、《测量设备周期检定计划》，按周检计划进行周期检定、校准，企业测量设备台帐共有12台件测量设备，设备编号、准确度等级、检定/校准周期等描述清楚。同时测量设备统一管理，存放地点、使用状态等。 查质检部编号为40312的数显游标卡尺, 检定日期：2021年03月22日,检定机构：大庆油田计量检定测试所，台账信息内容和证书一致。 测量设备使用环境条件满足要求。符合要求。 | 质检部 生产技术部 生产车间 | 否 |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了编号为BRLZ-07-2021《测量软件管理控制程序》。目前企业无软件。符合要求。 | 质检部 | 否 |
| 9 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1 计量确认 | 企业根据法律法规要求和企业产品要求，共识别：清罐液位轴承箱连接配合内径尺寸测量、静态混合器配送法兰内径尺寸、静态混合器水压试验等12个测量过程查其中轴承箱连接配合内径尺寸测量关键测量过程，按要求识别，测量设备按期校准，验证满足要求。 质检部关键测量过程轴承箱连接配合内径尺寸测量过程的计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。 查阅：《计量要求导出及验证记录表》符合要求。 | 质检部 生产技术部 生产车间 | 否 |
| 10 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2 测量过程 8.2.4 测量管理体系的监视 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，企业共识别了12个测量过程，其中3个关键测量过程。编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，轴承箱连接配合内径尺寸测量过程，企业按控制规范规定的频次进行监视。详见《测量过程控制检查表》及附件。符合要求。 | 质检部 生产技术部 生产车间 | 否 |
| 11 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 抽查了轴承箱连接配合内径尺寸测量过程不确定度评定方法正确。 查阅：《测量不确定度评定报告》。符合要求。 | 质检部 | 否 |
| 12 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3 不合格控制 | 企业编制了《不合格管理控制程序》编号：BRLZ-19-2021，对出现的不合格测量过程及测量设备，按文件要求进行控制，对发现的不合格进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置。符合要求。 | 质检部 生产技术部 生产车间 | 否 |
| 13 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4 改进 | 企业关于纠正预防措施控制按照测量管理体系中《持续改进控制程序》编号BRLZ-20-2021执行。符合要求。 | 质检部 生产技术部 生产车间 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 抽查产品质量记录均能使用法定计量单位。企业强制检定计量器具单独建立了台账，企业生产的产品不属于定量包装产品。符合要求。 查阅：编号：WBY20200407型号：BRLZ-80/18-6型《组合式钛合金深井阳极地床装置检验报告》，计量单位使用正确。符合要求。 | 质检部 | 否 |
| 15 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4 外部供方 | 测量设备和辅助材料/消耗性材料的市场销售中心；市场销售中心负责建立和评价合格供方清单，并保存确认和评价记录，查验相关资质满足要求。 | 质检部 供销部 | 否 |
| 16 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2 顾客满意 | 企业采用：《顾客满意度调查表》的方式进行顾客满意度调查，供销部对顾客的意见和投诉部门能和相关门沟通。质管部2021年1季度对公司顾客满意调查，内部满意度为96%。 企业顾客满意度良好，没有顾客投诉、纠纷处理等问题发生。符合要求。 | 质检部 供销部 | 否 |
| 17 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 能源主要消耗品种为：电、水，2021年1-6月份消耗电和水总计折合为2.3吨标煤,企业不是重点用能单位。符合要求。 | 行政部 | 否 |
| 18 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3 能源计量器具配备要求 | 企业进出用能单位应配备2台，实际配备准确度为0.5级三相四线制智能电表1块，2.5级的旋翼式水表1块。满足GB17167标准4.3.8表4的要求。符合要求。 | 行政部 | 否 |
| 19 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 电能表、水表由当地供电、水务部门统一管理。符合要求。 | 行政部 | 否 |
| 20 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4 能源计量数据 | 能源数据每月抄表，能源报表数据可追溯到现场测试记录，满足要求。符合要求。 | 质检部 行政部 | 否 |