编号：0656-2021

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 大庆美邦科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质检部 | 测量设 备名称 | 测量设 备编号 | 型号 规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/ 校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质检部 | 绝缘电阻表 | 21012613 | ZC-7 | Urel=6×10-2 k=2 | 绝缘电阻表检定装置 0.2级 | 大庆油田计量检定测试所 | 2022.3.22 | √ |
| 质检部 | 接地电阻表 | 20121723 | ZC-8 | 10Ω点Urel=0.5%，k=2 | 接地电阻仪检定装置 0. 1级 | 大庆油田计量检定测试所 | 2021.3.18 | √ |
| 质检部 | 压力表 | HC66542397670 | 0-4MPa | 1.6级 | 便捷式压力校验仪0.02级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021.6.21 | √ |
| 质检部 | 游标卡尺 | 180441145 | （0-150）mm | ±0.02mm | 量块3等 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021.6.21 | √ |
| 质检部 | 外径千分尺 | MB-010 | （175-200）mm | U=1.2μmK=2 | 量块3等 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021.6.21 | √ |
| 质检部 | 焊接检验尺 | 17090470 | HJC40型 | 高度示值误差0.2mm | 量块3等 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021.6.21 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托大庆油田计量检定测试所及深圳华科计量检测技术有限公司检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2021年 7月2日下午~ 7月3日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。