[image: image1.png]


   

[image: image2.png]


       北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

目编号：0122-2019-2021
审核员监督审核记录（一）

企业名称：温州福鑫仪表有限公司

审核员：                               审核日期： 2021年6月24日-6月25日上午
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？

企业建立测量体系后取得了哪些成绩？

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

对投诉的处理情况：
企业组织机构有否变更？产品有否增加？
	5.2顾客为关注焦点
	 一年来，公司日常运行中生产、经营、安全、质量管理等方面比去年都有很大提升，企业制定了多项生产管理文件、制度，测量管理体系理念更加深入人心，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。组织机构没有变更。企业建立测量管理体系两年来的运行基本充分、适宜，体系运行对实现目标是有效的。

	管理者代表/ 

质检科
	否

	2
	企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。


	5.3质量目标
	公司制定了5项质量目标，质量目标有具体考核指标可测量，经统计2020年质量目标全部完成。但未分解到个部门，已和企业沟通整改。
	质检科
	否

	3
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？


	5.4管理评审
	企业于2021年5月20日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理夏成松主持，由质检科汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。

	管理者代表/ 

办公室
	  否

	4
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？


	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性
	抽查现场4台测量设备，都处于有效的检定／校准状态，测量设备有计量确认状态标识，标识清晰，符合要求。

查《测量设备一栏表》，共48台件测量设备，其中A类29件、B类19件。现场测量设备的有关信息和检定/校准证书、台账信息一致。分别由东莞市帝恩检测有限公司、浙江省计量科学研究院、中国计量科学研究院等检/校准，

查；生技科生产车间现场编号60448外径千分尺，证书编号DN20287310015校准日期：2020.07.07，

查；生技科现场编号50304675游标卡尺，证书编号DN20287310017校准日期：2020.07.07， 
查：质检科编号0510083静态容积法水流量标准装置，证书编号RN-2017119243,有效期至2021.10.10
查：质检科编号21905080音速喷嘴，证书编号RGfp-2019-0976,有效期至2024.09.03。

量值溯源符合要求。

查:质检科检定中心环境温、湿度规定，涡轮流量计检定规程规定环境温度为（5-45）℃，为15%-95%，现场配备了温度湿度计，温度湿度计已校准，符合要求。

	质检科、生技科（生产车间）
	否


	5
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	企业建立了《外部供方管理控制程序》对供方管理进行了相关规定。，并对供应商进行选择、确认评价，对供方进行管理。符合要求。

采购科负责测量设备采购供方、质检科负责测量设备检定/校准服务供方管理，查质检科编制了《供方评价表》和《主要合格供方清单》，对测量设备检定/校准服务供方进行了评价，采购科编制了《供方评价表》和《主要合格供方清单》，对测量设备供应商进行评价。符合要求。


	质检科、采购科
	否

	6
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准，和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？
	7.1.计量确认

	查企业《测量过程及控制一览表》，共识别三个产品35个测量过程，其中4个关键测量过程。测量过程《流量测控装置测量误差检验过程》，为关键测量过程，配备的测量设备静态容积法水流量标准装，2017年10月09日检定，有效期4年，已验证；验证方法正确。
企业没有经验证不合格的测量设备。
	质检科 
	否

	7
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？

	7.2测量过程

	企业在本监督审核周期内，没有新增加的关键测量过程。
关键测量过程流量测控装置测量误差检验过程，编制了《流量测控装置测量误差检验过程控制规范》，按要求进行过程控制，绘制了控制图。控制图绘制方法正确。对关键测量过程流量测控装置测量误差检验过程，进

行有效性确认，见附件。
	质检科 

	否

	8
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.3测量不确定度
	企业编制的《测量不确定度管理控制程序》对测量不确定度评定做出了规定。符合标准要求。

现场重点抽查了关键测量过程流量测控装置测量误差检验测量过程，对测量设备静态容积法水流量标准装置的测量过程进行了不确定度评定。评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。
	质检科 
	否

	9
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	企业编制了《顾客满意度收集分析控制程序》规定了顾客满意度调查的相关要求，
企业通过《客户满意度调查表》来调查客户满意度。符合要求。
	营销科
	否

	10
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？


	8.2.3测量管理体系审核
	公司于2021年5月2月组织了公司测量管理体系，内审分1个组，对公司5个部门和车间进行了审核，共开出了1个不符合项，到目前为止不符合项已全部完成整改。
	管理者代表/ 

办公室
	否

	11
	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。

	8.3不合格控制
	2020年监督审核未发现不符合项，今年内审发现1个不符合项，责任单位进行了原因分析，制定了纠正措施，到目前不符合项已整改完成。

	办公室
	否

	12
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	企业编制的《审核和监视管理控制程序》规定对列入体系管理的关键测量过程和一般的测量过程使用的测量设备，做好测量设备计量确认。关键测量过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。见《流量测控装置测量误差检验测量过程监视记录表及控制图》。
	质检科 

	否

	13
	企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。

	8.4改进
	企业内审开出的不符合项均采取纠正措施，责任单位进行了原因分析，制定了纠正措施，到目前为止不符合项已整改完成。
	办公室
	否

	14
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。

	计量法制要求
	查看企业技术文件、检验记录、测量设备台账等，能采用法定计量单位。管理符合要求。
企业没有强制检定测量设备。

	质检科
	否

	15
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书
是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？

	认证证书标识的使用
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于：招投标和企业形象宣传。

	质检科
	否

	16
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167-2006
	企业主要消耗电能、水，2020年1-12月消耗电量61000度，水600吨。企业不是重点能耗单位。
	办公室
	否

	
	
	
	
	
	


 1 / 4

