## 1A
取样卤水pH值测量过程监视统计表
测量过程名称：取样卤水pH值测量
被测参数：取样卤水的pH值 测量范围：9~11，测量误差不超过±0.1
测量仪器：酸度计 酸度计测量范围：0~14 分辨率为0.01pH，电子单元基本误差为±0.01pH±1个字，仪器基本误差为±0.02pH±1个字
监视方法：统计技术 核查标准：pH值为10的标准溶液 |  |  |  |  | C：9.58
序号 | 核查 | 测定记录 | [5 empty] | R
| 日期 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5
1 | 2020.1.5 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10 | 10.01 | 10.008 | 0.01
2 | 2020.2.4 | 10.01 | 10 | 10 | 10.01 | 10 | 10.004 | 0.01
3 | 2020.3.5 | 10 | 10.01 | 10 | 10.01 | 10.01 | 10.006 | 0.01
4 | 2020.4.6 | 10 | 9.99 | 9.99 | 10.01 | 10.01 | 10 | 0.02
5 | 2020.5.4 | 10.01 | 10 | 9.99 | 10 | 10.01 | 10.002 | 0.02
6 | 2020.6.2 | 10.01 | 10.01 | 10 | 10.01 | 10 | 10.006 | 0.01
7 | 2020.7.3 | 9.99 | 10 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.004 | 0.02
8 | 2020.8.5 | 9.99 | 10 | 10 | 10.01 | 10.01 | 10.002 | 0.02
9 | 2020.9.4 | 10.01 | 10 | 10.01 | 10 | 10.01 | 10.006 | 0.01
10 | 2020.10.2 | 10 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.008 | 0.01
11 | 2020.11.3 | 10.02 | 10.01 | 10 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 0.02
12 | 2020.12.2 | 10 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10 | 10.006 | 0.01
| 10.0052 |  |  |  |  | 0.014167
查表得: |  | A2= | 0.266 | D4= | 1.716 | D3= | 0.284
控制图计算：
中心线 | CL= |  | 10.0052
上控制线 | UCL= |  | 10.0089
下控制线 | LCL= |  | 10.0014
R | 控制图计算：
中心线 | CL= |  | 0.014167
上控制线 | UCL= |  | 0.02431
下控制线 | LCL= |  | 0.0040233
监视结果评价：符合要求
均值、极差控制图状态正常，取样卤水pH值测量过程中未出现非正常变异， 基本能满足生产工艺要求。
核查人员： 金晨倩

## 1B
取样卤水pH值测量过程控制图
均值控制图
UCL=10.009
CL=10.005
LCL=10.001
极差控制图
UCL=0.024
CL=0.014
LCL=0.004