项目编号：0043-2017-2021

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：中盐金坛盐化有限责任公司

审 核 员：                                        审核日期： 2021年6月26日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查编号为600810020036的酸度计，2020.11.30日校准。 编号为RBIT-16的电子检重秤，2021年1月4日检定合格。 编号为01481的高斯计，2020年11月22日校准。 编号为682580的温湿度计，2020年12月04日校准。 编号为772060的电子天平，2020年11月30日校准。 查出厂编号为B0067386HJ的电子台秤，2021年1月4日检定合格，现场标识、台账信息和证书一致。详见《测量设备溯源抽查表》。 测量设备使用环境条件满足要求。 | 特种盐厂 金赛盐厂 综合部 | 否 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查：成品盐重量检测、水分检测、金属含量检测测量过程能够按照控制规范进行监视，重点查看新增重要测量过程取样卤水pH值测量过程，要求经过识别，测量设备经过校准，验证满足要求。企业暂无验证不符合的测量设备。详见附件《计量要求导出及验证记录表》。 | 特种盐厂 金赛盐厂 综合部 | 否 |

| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视 | 企业有新增1个重要测量过程，即取样卤水pH值测量过程，针对该过程编制了控制规范，并对测量过程进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视。详见《测量过程控制检查表》及附件。 | 特种盐厂 金赛盐厂 综合部 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了取样卤水pH值测量过程不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。评定方法正确。 | 特种盐厂 金赛盐厂 综合部 | 否 |