编    号：0146-2020-2021

审核员现场审核记录

企业名称：北京博华信智科技股份有限公司

审核员：_________                                  审核日期：2021 年06月28-29日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 企业建立测量管理体系一年来的运行情况良好。产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求。各部门高度重视产品质量，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，已完成上万台大中型机组的在线监测和诊断。 目前企业尚未接到顾客在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的顾客投诉与纠纷。企业产品质量受到好评。 企业组织机构、产品种类无变更。 | 客户 服务部 销售部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 公司四项质量目标与质量方针一致，基本覆盖标准要素。并已分解至各职能部门。质量部负责对质量目标的实施进行监视和有效性评价，保持测量管理体系质量目标的持续改进。 抽查1.2021年测量管理体系培训实施计划书，培训日期：2021.1.15，培训成绩合格。 抽查2：测量设备计量确认明细表，对输出电压、输出电流测试、通道准确性测试等9项测量，测量：张艳华，验证日期：2020年3月5日，确认间隔：24月。 经查2020.6—2021.6质量目标已统计并能达标，符合质量目标要求。 | 质量部 行政人力资源部 客户 服务部 销售部 | 否 |
| 3 | 企业是否识别测量相关人员？是否规定测量体系中相关人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 已编制BHKJCL-WJ05-2020《人力资源管理程序》，各类人员岗位职责按《岗位职责及人员能力》文件执行，编制测量管理体系人员一览表，测量管理体系相关人员114人，检验工程师2人。 行政人力资源部根据生产需求制定岗位责任和岗位能力标准，实施人力资源配备计划、人员能力培训计划，上岗资格的确认，培训效果评价，保存培训记录。 抽查：2021年度测量管理体系培训计划二项（编号：BHKJCL-JH-2101），完成二项，培训项目为GB/T19022、质量手册/程序文件宣贯，培训老师：李治存、评估方式：理论考试，评估结果：满意。 | 行政人力资源部 | 否 |
| 4 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否现行有效并受控？企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？企业是否有记录管理程序文件？记录有无标识？是否规定保存期限？记录信息量是否全？ | 6.2.信息资源 | 编制BHKJCL-SC-2020《测量管理体系质量手册》和20个程序文件，覆盖标准的全部要素。 企业编编制了HKJCL-WJ07-2020《软件管理程序》，规定了对测量软件的管理控制要求。 质量部建有软件台账，共有9个软件，工艺人员、使用人员确认，主管领导审批后投入使用。符合要求。 企业产品执行标准为Q/CPBHZ0003-2015《BH5000物联网振动网关》、Q/BHXZ0006-2018《智能监控网关》,受控文件目录24份。 抽查受控编号BHAC/GL.23-2015《供应商管理细则》、 受控编号BHKJCL-GF-2002《原材料物质采购验收规范》，编写、审核、批准手续齐全。记录有标识，记录信息全，与程序文件《记录管理程序》要求相符。 | 研发部 质量部 | 否 |
| 5 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对认证证书标志使用合理，符合相关标准和规定。 公司测量管理体系认证证书主要用于市场开发、企业广告宣传、招投标加分； 产品与服务主要应用于石油化工、煤化工、冶金、电力、军工、轨道交通等网络化状态监测、故障诊断、维修管理、振动智能监控等行业。 | 质量部 客户 服务部 | 否 |
| 6 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 已编制《标识管理程序》、《测量设备管理程序》、《环境管理程序》、《溯源性管理程序》。 已建CL-JL-014《测量设备台账》，B类测量设备建档共计19台件。 现场抽查：①证书编号：DA20S-AA001411数字多用表，校准日期：2020年6月30日，有效期：2022年6月29日；②证书编号：DB20Z-AB000073任意波/函数发生器，校准日期：2020年6月29日，有效期：2022年6月28日；③证书编号：DB20S-AE000094数字示波器，校准日期：2020年12月16日，有效期：2022年12月15日；④证书编号：DB19S-AP888891直流稳压电源，校准日期：2019年12月2日，有效期：2021年12月1日; ⑤证书编号：DA20S-AD000064 LCR测试仪，校准日期：2020年6月29日，有效期：2022年6月28日。⑥证书编号：37XJ21002317-0001标准振动台，校准日期：2021年4月13日，有效期至：2023年4月12日 企业未建计量标准，测量设备使用环境条件满足要求，测量设备台账信息和证书信息一致。记录保存完整。 经查6份测量设备校准证书量值均溯源至法定计量技术机构校准，符合溯源要求。 详见《测量设备溯源抽查表》。 | 质量部 客户 服务部 | 否 |
| 7 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 已编制BHKJCL-WJ12-2020《外部供方管理程序》，质量部、客户服务部负责组织测量管理体系外部供方评价，对供方产品(测量设备和服务)进行验证，外购测量设备按合格供方清单选择供方，并建立外部供方清单，对合格供方实行动态管理。 《合格供方台账（检定校准服务）》中“北京市计量检测科学研究院、苏州博朗校准检测有限公司”已列入合格供方清单中，供方资质在有效期内。 抽查1：CL-JL-035《合格供方台账（检定校准服务）》，供方资质调查评价表（编号CL-JL-037、CL-JL-039），检定校准服务满足要求。 抽查2：编号XZ9001C.8.4-04产品合格供方目录，目录共68家，每年定期进行评价（查：2020年度评分表：对儒博控制系统制造（上海）有限公司供应商评价，考察评估项目7项，评分结果83分，审核员：潘丹）。 抽查3：产品合格A类供应商：北京赛斯维测控技术有限公司营业执照，社会信用代码：91110112682869095X，供应产品名称：精量传感器，首次列入登记日期：2015年7月，评定结果：合格。 合格产品供方和检测服务供方实行动态管理，每月形成《质量状况汇总》报告，每年度进行供方评价和总结，以保证合格供方及评价记录现行有效。 | 客户 服务部 质量部 | 否 |
| 8 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1．1计量确认（总则） 7,1,2计量确认间隔 | 编制BHKJCL-WJ08-2020《记录管理程序》、BHKJCL-WJ13-2020《计量确认管理程序》、BHKJCL-WJ14-2020《计量确认间隔管理程序》。共识别出42个测量过程，其中关键过程2个，重要过程16个，一般过程24个。 质量部负责计量确认实施和制定计量确认间隔的归口管理部门，研发部负责导出测量设备的计量要求，各部门必须在规定的确认间隔有效期内使用测量设备。 企业目前暂无需要调整间隔的测量设备。 抽查1：编号: BHKJCL-GF-202001《物联网振动网关输出电流测试过程有效性确认记录》，测量项目：输出电流：5mA±1mA,控制程度：高度控制，确认：曹磊，确认日期：2020.4.19. 计量确认符合要求。 | 质量部 研发部 | 否 |
| 9 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | BHKJCL-WJ14-2020《计量确认间隔管理程序》中对影响其性能的调整装置由确认部门进行封印、封缄或采用其他保护措施。规定符合标准要求。 企业目前没有需要封印的测量设备。 | 质量部 研发部 | 否 |
| 10 | 企业计量确认记录是否能证明每每台测量设备满足规定的计量要求？计量信息是否完整？记录的标识、储存、保护、检索和处置 | 7.1.4计量确认过程记录 | BHKJCL-WJ08-2020《记录管理程序》、BHKJCL-WJ13-2020《计量确认管理程序》中规定计量确认过程记录应能保证每台测量设备满足规定的计量要求。 抽查1：编号: BHKJCL-GF-202001《物联网振动网关输出电流测试过程有效性确认记录》，测量项目：输出电流：5mA±1mA，确认：曹磊，确认日期：2020.4.19. 确认记录信息完整，填写规范，符合要求。 详见附录B：《物联网振动网关输出电流高度控制测试过程有效性确认记录》。 | 质量部 研发部 | 否 |
| 11 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否识别顾客、组织和法律法规要求确定的计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？测量过程设计是否能迅速检测出存在的问题和及时采取措施。 | 7.2.1测量过程（总则） 7.2.2测量过程设计 | 企业编制BHKJCL-WJ08-2020《记录管理程序》、BHKJCL-WJ15-2020《测量过程设计和实现管理程序》中识别了测量过程、关键测量过程策划、测量过程的有效性确认、测量过程的实现、测量过程的监视等控制要求。 本年度企业无新增关键测量过程。 企业共识别出42个测量过程，根据测量重要性确定关键过程、重要过程、一般过程，进行分级管理。企业建立《测量过程及控制一览表》。 详见《物联网振动网关输出电流测试过程检查表》。 | 质量部 研发部 | 否 |
| 12 | 企业是否编制测量过程控制规范？测量过程记录数据是否在受控范围内？ 测量过程是否在设计的受控条件下实现？ | 7.2.3测量过程实现 | 质量部负责组织对企业关键测量过程编制控制规范，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行有效控制。 抽查1：编号HBKJCL-GL-202001《物联网振动网关输出电流测试过程控制规范》，测量依据：JZ-0415001《物联网振动网关检验指导书》，2020年3月10日实施，编制：赵龙，审核：曹磊，批准：李治存。 抽查2：编号BHKJ-CLGF-202002《智能监控网关（加速度监测模块裸机）通道电压测试过程控制规范》，测量依据：JZ-032501004《加速度监测模块裸机检验指导书》，编制：赵龙，审核：曹磊，批准：李治存。 | 质量部 研发部 | 否 |
| 13 | 实施测量过程记录是否完整？计量信息量是否满足要求？记录形成、修改人员是否授权？ | 7.2.4测量过程记录 | 抽查1：接近式开关采购检验单：产品规格：LE2121-01-12，数量 20个，检验日期：2020年年9月30日，检验：鲁俊，审核：李治存。 抽查2：物联网振动网关在线整机测试检验记录单：产品编号：116004061905014，检验：张艳华，审核：李治存，检验日期：2020年11月12日。记录信息完整、规范。 | 质量部 研发部 | 否 |
| 14 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度和溯源性 | 企业建立了BHKJCL-WJ16-2020《测量不确定度管理程序》、BHKJCL-WJ17-2020《溯源性管理程序》。 质量部负责测量设备溯源单位的确定和测量设备送检。 抽查1：附录A：《物联网振动网关输出电流测试过程不确定度评定报告》，编制：赵龙，审核：曹磊，批准：李治存。 该企业测量设备溯源机构北京市计量检测科学研究院。认可证书号CNAS L0187 ,资质在有效期内。符合溯源要求。 | 质量部 | 否 |
| 15 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 客户服务部每年对顾客满意问卷调查及评价顾客的满意度。销售部向顾客提供能够满足顾客规定要求的证据。 抽查：2021年度测量管理体系客户满意度调查工作报告（编号：BHKJCL-BG-2101），内部客户调查表5份，外部客户调查表3份，共发放8份，满意度工作调查结果98.88%。 | 客户 服务部 销售部 | 否 |
| 16 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 编制BHKJCL-WJ19-2020《不合格控制程序》，质量部负责对体系的不合格和不合格的测量设备进行处置，并持续改进测量管理体系。 抽查不合格控制记录：JL9001C.8.7-02数据采集模块出厂检验显示灯不亮，上电无反应不合格项处置，与供应商返厂确认是二极管损坏，经原因分析更新单板调试工艺文件，2020.7.1整改后效果良好，未再发现不良现象发生。 经抽查2021.6.9内审中发现的 1 项不符合，已制定纠正(预防)措施进行整改并关闭。 | 质量部 研发部 销售部 | 否 |
| 17 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业编制了BHKJCL-WJ20-2020《改进管理控制程序》，质量部负责测量管理体系的改进及纠正、纠正措施实施效果的跟踪、验证和记录保持。 公司通过内、外部审核、管理评审、顾客满意度调查等形式识别改进机会，对潜在的不合格，经分析原因、采取措施，防止不合格发生，确保测量体系得到持续改进。 | 质量部 | 否 |
| 18 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 企业能源消耗品种为电。2020年度用电164030kW，折合20.2吨标煤。该公司不是主要用能单位。 企业使用的单项电能表为供电局配备,物业公司管理，物业公司每半年给公司发缴费通知单，财务部按单据向物业交费。 | 财务部 | 否 |