编     号：0088-2019-2021

现场审核记录二

客户名称：南通双弘纺织有限公司

审核员：                                              审核日期：2021年7月12日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 |  | 对应的 标准条款 |  | 审核记录及说明 |  | 审核部门 |  | 是否列入 不符合项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~3测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。 |  | 6.2.4 标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 |  | 企业编制了《测量设备管理控制程序》、《测量环境管理控制程序》等，规定了研究院负责测量设备配备的审核、调拨和报废；统一管理全公司测量设备，汇总审核各部门上报的测量设备需求计划；协调外来服务单位检定/校准测量设备入库验收。 查：《测量设备管理台账》共376台测量设备，对测量设备其进行ABC分类管理，台账信息和证书一致； 查：研究院在检测室配备了温湿度计，已检定校准，并进行了计量确认，使用环境条件满足要求。 |  | 设备能源部、研究院、生产工场 |  | 否 |  |
| 2 |  | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ |  | 6.4 外部 供方 |  | 企业编制的《外部供方管理控制程序》 规定了供应部对委托检定/校准及提供检测服务单位的调查、评价、选择和监视；组织外来服务单位的名单的评审；设备能源部参与外购测量设备的供方调查、评价、选择和监视，组织测量设备外部供方名单的评审；测量设备使用部门的人员向设备能源部反馈外购测量设备和外协检测服务的质量信息。 企业编制了《合 格 供 方 名 录》，对海安市综合检验检测中心南通质量技术监督纺织仪器计量检定站、南通市计量检定测试所进行评价，符合要求。 |  | 供应部设备 能源部 |  | 否 |
| 3 |  | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ |  | 7.1计量 确认 |  | 企业编制《计量确认控制程序》，规定了研究院对关键测量过程筒纱百米重量测量过程进行计量要求的导出；计量管理员负责进行验证，保持验证记录，贴计量确认标识；各部门负责对本部门计量确认标识的正确使用进行监督检查。 |  | 设备 能源部 |  | 否 |
| 4 |  | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ |  | 7.2测量过程 7.3.1测量不确定度 |  | 查：企业编制的《测量过程控制程序》，研究院识别筒纱百米重量测量过程为关键测量过程，并对测量过程的计量要求进行导出。 查：企业编制《测量过程一览表》，企业识别的测量过程分为一般、重要和关键测量过程，抽查筒纱百米重量测量过程为重要测量过程，进行高控管理。编制了测量过程控制规范，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经检定合格，并进行了计量验证，验证方法正确；测量过程经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见筒纱百米重量测量过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《筒纱百米重量测量过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。 检查公司新引入的自动包装线的自动称重测量过程未列入《测量过程一览表》进行统一管理，不符合7.2.2 测量过程设计。 |  | 设备 能源部研究院 |  | 01 |
| 5 |  | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ |  | 7.3.2溯源性 |  | 查：公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托海安市综合检验检测中心南通质量技术监督纺织仪器计量检定站、南通市计量检定测试所等机构检定/校准，校准/检定证书由办公室保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 详见《测量设备溯源抽查表》。 |  | 设备 能源部 |  | 否 |
| 6 |  | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 |  | 8.2.2顾客满意 |  | 查：企业编制《客户满意度调查汇总表》，2020年顾客忠诚度95%，实际调查统计顾客忠诚度96.52%，2021内部顾客满意度为97.5%，达到目标90%的要求。 |  | 营销部设备 能源部 |  | 否 |
| 7 |  | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ |  | GB17167-2006 |  | 企业设备能源部是负责能源计量归口管理部门，建立了能源管理制度及《能源计量器具台帐》，企业取得了《能源管理体系认证证书》，有效期至2021年08月30日。企业主要耗能为电、水、空压气，检查了企业年消耗能源（万吨标准煤），折合标准煤0.65559万吨，能定期对能源数据进行平衡分析，是重点耗能企业，能源计量管理满足GB17167-2006标准要求。详见《能源计量审核检查表》。 |  | 设备 能源部 |  | 否 |