**测量设备溯源抽查表**

编号：0108-2019-2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏兴华胶带股份有限公司 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备  名称 | 测量设备  编号 | 型号规格 | 测量设备  计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准  日期 | 符合打√  不符合打× |
| 检测中心 | 万能试验机 | 11603001 | CMT5305 | 1级 | 标准测力仪：  0.3级 | 海安市综合检验检测中心 | 2021.4.25 | √ |
| 检测中心 | 电子天平 | 1035 | FA114A | Ⅰ级 | 砝码：  F1、F2等级 | 海安市综合检验检测中心 | 2021.4.25 | √ |
| 质保部 | A型邵氏  硬度计 | 6101285 | LX-A | ±1.0HA | 数字式邵氏硬度计检定装置：  ±0.1HA | 海安市综合检验检测中心 | 2021.4.25 | √ |
| 检测中心 | 温控仪 | 2015120601 | YF-8110 | ±1℃ | 数字电位差计：0.05级 | 海安市综合检验检测中心 | 2021.4.19 | √ |
| 生产部 | 压力表 | SHF063 | Y-60  （0～1.2）MPa | 2.5级 | 精密压力表：  0.25级 | 海安市综合检验检测中心 | 2021.6.9 | √ |
| 生产部 | 电子吊秤 | XHF020 | OCS-5 | Ⅲ级 | 砝码：  M1、M12等级 | 海安市综合检验检测中心 | 2021.4.6 | √ |
| 生产部 | 电子秤 | 6048192 | TCS-B | Ⅲ级 | 砝码：M1等级 | 海安市综合检验检测中心 | 2021.4.6 | √ |
| 审核综合意見：    公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司**未**建最高计量标准，测量设备由质保部负责溯源。公司测量设备全部委托海安市综合检验检测中心机构检定/校准，校准/检定证书由质保部黄桂娟保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期： 2021 年 07月13日    审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。