[image: image1.jpg]


   

       北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0081-2019-2021
审核员现场审核记录

企业名称：中铁四局集团第五工程有限公司

审核员： [image: image3.png]


    [image: image2.jpg]


         审核日期：2021年7 月12 日下午-13日下午 
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？

企业建立测量体系后取得了哪些成绩？

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

对投诉的处理情况：
企业组织机构有否变更？产品有否增加？
	5.2顾客为关注焦点
	介绍企业一年来测量管理体系运行情况较好。
企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求。
企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

企业组织机构没有变更，产品没有增加。

	安全质量监察部、中心试验室

	否

	2
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。


	5.3质量目标
	查质量目标分解到各部门，有具体指标。安全质量监察部2021年2月22日下发“关于公布2021年公司‘一体化’管理目标的通知”

公司制定了3项质量目标：

⑴、测量设备配备满足施工需求；

⑵、A类测量设备周期检定/校准率100%；

⑶、测量设备完好率≥95%。

中心试验室对公司的质量目标进行了分解并可以测量，2020年7月-2021年6月质量目标完成情况：2021年度中心试验室及临时派出机构共出具检验检测报告11991份，数据准确率99.5%以上；试验报告一次性合格率99%以上；满意度调查共收集20份，20份调查表满意度评价均为“满意”，没有收到顾客的申诉投诉，顾客满意度95%以上。

项目部对公司的质量目标没有进行分解，建议根据部门工作性质对质量目标进行分解细化。
	安全质量监察部、中心试验室、九江安九铁路项目部、技术中心

	否

	3
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？
	5.4管理评审
	企业于2020年10月11日开展了4体系管理评审，会议由公司总经理莫永春主持，由管理者代表汪家雷汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的1个方面的问题落实了整改部门。

	安全质量监察部
	  否

	4
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	中心试验室负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价。外部服务建有名录和业绩评定。查看编号为ZTSWZ-TX-037中心试验室合格供应商名录共有江西西平计量检测有限公司、九江计量所、东华计量测试研究院、武汉地震计量检定与测量工程研究院。
企业测量设备委托江西西平计量检测有限公司、九江计量所、东华计量测试研究院、武汉地震计量检定与测量工程研究院机构进行检定/校准。从服务资质、对服务方式及处理技术问题情况三方面进行了评价。
	中心试验室、九江安九铁路项目部、技术中心
	否

	5
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？


	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性
	抽查中心试验室编号为110201X的电液式水泥抗压抗折试验机2021.1.9校准,测量设备验证《仪器设备溯源确认记录》;查出厂编号为20210360的水泥负压筛析仪2021年5月18日校准,测量设备验证《仪器设备溯源确认记录》.现场标识、台账信息和证书一致。

  查技术中心出厂编号为1358367的全站仪2020年11月12日检定,检定结论II级合格，每月进行自检，查看《全站仪自检记录表》.现场标识、台账信息和证书一致。

在九江安九铁路项目部现场查编号为161619型号JF-2004分析天平，校准日期2018.11.8，有效期2020.12.28，测量不确定度U=0.3mg（k=2），江西西平计量检测有限公司校准。测量设备验证《仪器设备溯源确认记录》，确认结论：符合本试验室使用要求。

九江安九铁路项目部力学室环境条件满足要求，2021年7月12日温度24℃，满足要求（23±5)℃.AT-126温湿度计张贴了计量确认合格证检定日期2020.12.29，有效期2021.12.28.

在九江安九铁路项目部现场检查时发现，2021年1月9日批准的测量设备检定计划表中编号13219185469一体式数显回弹仪下次检定时间2021年10月14日，而测量设备台账为下次检定时间2021年10月8日。不符合认证审核准则 GB/T19022-2003中6.3.1条款，次要不符合。
	中心试验室、九江安九铁路项目部、技术中心
	否

01不符合项

	6
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？


	7.1.计量确认


	抽查：粉煤灰细度测量过程，要求已识别，测量设备已检定，验证满足要求。查粉煤灰细度测量关键测量过程计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。祥见附件《计量要求导出及验证记录表》

抽查中心试验室编号为110201X的电液式水泥抗压抗折试验机2021.1.9校准,测量设备验证《仪器设备溯源确认记录》;查出厂编号为20210360的水泥负压筛析仪2021年5月18日校准,测量设备验证《仪器设备溯源确认记录》。验证方法是否正确。
	中心试验室、九江安九铁路项目部、技术中心
	否

	7
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视


	 企业新增1个关键测量过程粉煤灰细度测量过程，编制控制规范，对测量过程进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视。祥见《测量过程控制检查表》及附件
	中心试验室、九江安九铁路项目部
	否

	8
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.3测量不确定度
	抽查了粉煤灰细度测量关键测量过程不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。评定方法正确。
	中心试验室、九江安九铁路项目部
	否

	9
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	部门采用《顾客满意度调查表》的方式进行顾客满意度调查，对顾客的意见和投诉部门能和安全质量监察部沟通，2020年7月至今没有收到顾客的申诉投诉，顾客满意度93.4%。

	安全质量监察部、中心试验室
	否

	10
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？


	8.2.3测量管理体系审核
	公司于2020年9月4日-29日组织了公司4体系内部审核，内审分1个组，对公司3个部门进行了审核，测量管理体系开出了1个不符合项，于2020年10月8日完成整改。
	安全质量监察部、中心试验室、九江安九铁路项目部、技术中心 


	否

	11
	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。

	8.3不合格控制
	2020年外审开出了一项不符合项报告：查公司2019年对提供计量服务的供方评价表，分散在各部门，未统一管理，技术中心未使用公司程序文件“QB/CLCX-07外部供方控制程序”中的C-11表格。不符合 GB/T19022-2003中6.4条款，次要不符合。
企业对不符合组织了纠正，1.学习公司测量管理体系；2.将合格外部供方花名册按公司测量管理体系文件要求的表样更改过来。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。
	安全质量监察部、中心试验室、九江安九铁路项目部、技术中心
	否

	12
	企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。
	8.4改进
	企业内外审开出的不符合项均采取纠正措施，查阅：2020年外审开出了一项不符合项和2020年9月内审开出了一项不符合项，纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。

	安全质量监察部、中心试验室、九江安九铁路项目部、技术中心
	否

	13
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。
	计量法制要求
	该企业法定计量单位使用规范。
由于该企业生产性质，企业未建立 最高计量标准开展检定和校准，企业没有测量设备列入强制检定，也没有定量包装用设备。企业780台件测量设备，九铁路项目部156台，中心试验室280台，均采用外送校准。详见测量设备溯源抽查表随机抽查8台件，溯源管理较好。
	安全质量监察部、中心试验室、九江安九铁路项目部、技术中心
	否

	14
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业能源主要消耗品种为：电、水、汽油、柴油，2020年耗能15561.6吨标准煤。不是重点耗能单位，每月供电、水部门抄表来计算用电量。企业的一级电能表准确度为1.0级 ，水表准确度为2.5级 ，满足GB17167标准4.3.8表4要求。企业的能源测量设备配备和准确度等级由当地供电、水部门提供和定期进行拆检满足要求。汽油、柴油的消耗主要是汽车到加油站加油。能源管理满足《GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。
	安全质量监察部
	否

	15
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书
是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？
	认证证书标识的使用
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于：
用于企业形象广告宣传.

	安全质量监察部
	否


 1 / 7

