## 监控记录
附2 测量过程监视记录及控制图
过程名称： |  | M14×80-10.9-DC六角头螺栓抗拉强度检测过程 |  |  | 被测参数: |  | 抗拉强度（1040-1220）MPa |  |  | 测量参数公差范围： |  | 180MPa
测量仪器： |  | 电液伺服万能试验机 |  |  | 测量范围: |  | （0-8696）MPa |  |  | 最大允许误差： |  | ±1%
核查物件: |  | M14×80-10.9-DC六角头螺栓 |  |  | 监控方式： |  | 用同一台电液伺服万能试验机定期测量同一类型的螺栓
日 期： |  | 2020-09-18 | 2020-10-19 | 2020-11-20 | 2020-12-21 | 2021-01-20 | 2021-02-25 | 2021-03-22 | 2021-04-10 | 2021-04-20 | 2021-05-12 | 2021-05-24 | 2021-06-20
测 量 值 | 1 | 1150 | 1151 | 1150 | 1151 | 1150 | 1150 | 1150 | 1155 | 1150 | 1154 | 1150 | 1150
| 2 | 1152 | 1150 | 1156 | 1150 | 1150 | 1157 | 1150 | 1154 | 1152 | 1150 | 1150 | 1153
| 3 | 1150 | 1153 | 1154 | 1150 | 1152 | 1150 | 1153 | 1150 | 1150 | 1156 | 1155 | 1150
| 4 | 1154 | 1150 | 1150 | 1155 | 1150 | 1154 | 1150 | 1150 | 1154 | 1150 | 1151 | 1156
| 5 | 1150 | 1150 | 1155 | 1150 | 1153 | 1150 | 1153 | 1153 | 1156 | 1150 | 1150 | 1150
平均值(X) |  | 1151.2 | 1150.8 | 1153 | 1151.2 | 1151 | 1152.2 | 1151.2 | 1152.4 | 1152.4 | 1152 | 1151.2 | 1151.8
全距（R) |  | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6
| X | 2020-09-18: 1151.7; 2020-11-20: UCLx=X+A2R; 2021-01-20: 1154.5369; 2021-03-22: A2; 2021-04-10: 0.577; 2021-05-12: 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2020-09-18: 4.9167; 2020-11-20: LCLx=X-A2R; 2021-01-20: 1148.8631; 2021-03-22: D3; 2021-04-10: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 10.3938 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 1151.7 | 1151.7 | 1151.7 | 1151.7 | 1151.7 | 1151.7 | 1151.7 | 1151.7 | 1151.7 | 1151.7 | 1151.7 | 1151.7
UCLx |  | 1154.5369 | 1154.5369 | 1154.5369 | 1154.5369 | 1154.5369 | 1154.5369 | 1154.5369 | 1154.5369 | 1154.5369 | 1154.5369 | 1154.5369 | 1154.5369
LCLx |  | 1148.8631 | 1148.8631 | 1148.8631 | 1148.8631 | 1148.8631 | 1148.8631 | 1148.8631 | 1148.8631 | 1148.8631 | 1148.8631 | 1148.8631 | 1148.8631
R均值 |  | 4.9167 | 4.9167 | 4.9167 | 4.9167 | 4.9167 | 4.9167 | 4.9167 | 4.9167 | 4.9167 | 4.9167 | 4.9167 | 4.9167
UCLr |  | 10.3938 | 10.3938 | 10.3938 | 10.3938 | 10.3938 | 10.3938 | 10.3938 | 10.3938 | 10.3938 | 10.3938 | 10.3938 | 10.3938
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2020-10-19: 李明才; 2021-04-10: 审核：; 2021-04-20: 刘伟华