项目编号：0067-2018-2021

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：山东高强紧固件有限公司

审核员：

审核日期： 2021年07月02日上午至2021年07月03日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业编制了GQCL 208-2019《记录管理程序》,其中规定了对记录的控制要求。 查生产计划部6号车间的“6号热处理线生产记录表”1份，没有记录编号信息。不符合认证审核准则条款 “6.2.3记录”的要求。 | 生产计划部 理化计量实验室 质量检查部 质量管理部 | 不符合01 |
| 2 | 抽查企业（1-2）台测量设备是否有计量确认状态标识？抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致？ 测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 查现场测量设备数显触摸屏自动转塔显微硬度计，编号V19090105，型号MTHV-1MDTe，校准证书编号:M2020197821 8，校准日期:2020年11月03日，有计量确认合格标识,校准机构为：安正计量检测有限公司。 查理化计量实验室使用的测量设备:电液伺服万能试验机，出厂编号31311013，型号规格SHT4106，测量范围（0-1000）kN，校准证书编号LX2103T019003，校准日期:2021年03月15日，处于有效校准状态，校准机构为：中测国信（北京）计量检测有限公司。符合要求。 查企业《测量设备台账》，共有测量设备5921台，其中强检设备16台。查质量检查部编号为Z011，规格型号为TS-2008E的超声探伤仪，由潍坊市计量测试所校准，校准证书编号：辐 检字第2118364号。校准日期：2021年4月10日。台账信息和证书信息一致，校准证书填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，量值溯源符合要求。 查理化计量实验室2021年6月的《温度湿度记录》，环境条件符合要求。 | 生产计划部 理化计量实验室 质量检查部 设备部 质量管理部 | 否 |
| 3 | 抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量确认 | 抽查关键测量过程“M14×80-10.9-DC六角头螺栓抗拉强度检测过程”的“计量要求导出及验证记录”，计量要求识别正确，所配备的测量设备为规格型号SHT4106的电液伺服万能试验机，已实施了校准，校准日期为2021年03月15日，验证日期为2021年04月15日，验证记录编号为190，测量设备的配备合理，验证方法正确，符合要求。 企业对验证不合格的测量设备做出了停用并维修后再检定/校准、或做报废处理的规定。 | 理化计量实验室 生产计划部 技术部 质量检查部 | 否 |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业本年度无新增关键测量过程。 企业共识别了290个测量过程，其中43个关键测量过程，37个重要测量过程。 查编号为GQ/CL-02的关键测量过程“M14×80-10.9-DC六角头螺栓抗拉强度检测过程控制规范”，已按照该规范的规定对测量过程实施了控制及有效性确认。 | 质量检查部 理化计量实验室 生产计划部 | 否 |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业编制了 《测量不确定度管理程序》，满足标准要求。 查关键测量过程“M14×80-10.9-DC六角头螺栓抗拉强度检测过程不确定度评定报告”，评定方法符合要求。见附1《M14×80 -10.9-DC六角头螺栓抗拉强度检测过程不确定度评定报告》。 | 理化计量实验室 生产计划部 质量检查部 | 否 |
| 6 | 企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？ | 7.3.2溯源性 | 企业的测量设备均委托到5家外部机构进行检定/校准。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 “中测国信（北京）计量检测技术有限公司（机构注册号为：CNAS L9037）”、“潍坊市计量测试所，其法定计量检定机构授权证书号：（鲁）法计（2018）37007号。“中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所”（机构注册号为：CNAS L0002）、“安正计量检测有限公司”（机构注册号为：CNAS L9002）、“深圳市华测计量技术有限公司”（机构注册号为：CNAS L5102）。符合要求。 查规格型号为HR-150A的洛氏硬度计，校准日期：2021年05月06日，量值已溯源到SI单位,符合要求。 | 理化计量实验室 生产计划部 质量检查部 设备部 | 否 |
| 7 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视? | 8.2.4 测量管理体系的监视 | 查企业已建立了《测量管理体系审核程序》和《测量管理体系监视程序》文件，其中规定了测量管理体系监视控制要求。 对列入体系管理的测量设备的计量确认过程和测量过程按照规定持续有效的进行监视。见附2《测量过程监视记录及控制图》。 | 理化计量实验室 质量检查部 生产计划部 质量管理部 设备部 | 否 |
| 8 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业编写了《不合格测量管理体系控制程序》，对出现的不合格测量过程进行有效性确认，经确认不合格的，加以标识，进行隔离，并做好记录，采取措施，实施改进、有效性评价。 企业对2021年3月19日-20日内审中发现的3个不符合项，已分析原因并及时整改，不符合项已关闭。 | 理化计量实验室 生产计划部 质量检查部 设备部 |  |
| 9 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业编写了《纠正措施管理程序》，对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正和完善。 查内审《审核发现问题点以及条款情况表》和《测量管理体系不符合项报告》，已制定纠正措施和预防措施，基本满足标准要求。 | 理化计量实验室 生产计划部 质量检查部 设备部 |  |
| 10 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查《测量设备台账》及《机械性能检测记录》1份，其计量单位使用符合要求。 企业共有16台强制检定设备，均按计划实施了检定。 | 理化计量实验室 生产计划部 质量检查部 技术部 | 否 |
| 11 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 公司主要耗能品种为水、电、天然气。2020年总能耗为4565.9吨标煤。公司不是重点用能单位。 | 设备部 |  |