项目编号：0023-2018-2021

审核员现场审核记录

企业名称：陕西大风印务科技有限公司

审核员： 李俐                                  审核日期：2021.6.29

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 2020年9月19日至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。公司一年来重点做了以下工作： 1 完善了品控部实验室设备环境、制度，对人员进行了培训，提高了成品检验能力。 2 加强了生产设备的管理，增添生产设备，生产环境得到改善，产品的质量和产量有显著 企业2020年有未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照和组织机构未发生变化。 | 品质部 行政部 产品研发部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 查《测量管理体系管理手册》规定了公司的计量方针及5项质量目标与质量方针一致。 企业建立了《计量目标管理控制程序》 查行政部《目标分解表》，2021年6月5日进行了完成情统计，各部门的目标已完成。 | 品质部 行政部 产品研发部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2020年12月20日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理宋鹏主持，由管理者代表夏宴博汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的2个方面的问题落实了整改部门 | 品控部 人事企管部 产品研发部 | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业建立了的《外部供方控制管理程序》文件。品控部部建立和评价测量设备合格供方名录。提供了《合格供方名单（计量）》；品控部对陕西省计量科学研究院、江苏华质检测技术有限公司的资质、授权范围进行评价。 | 品控部 人事企管部 产品研发部 | 否 |
| 4 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 根据《计量标识管理程序》要求， 编号：SYS-MCSYJ-01摩擦实验机，B类测量设备，经江苏华质检测技术有限公司2020.8.21校准，设备上已粘贴确认合格标签。 编号：007258分光测色计，B类测量设备，经陕西省计量科学研究院2020.12.4检定，设备上已粘贴确认合格标签。 查，编号580S14072914 气相色谱仪， B类测量设备，经陕西省计量科学研究院2020.12.20检定，设备上已粘贴确认合格标签。 符合标准和公司文件要求。 查《测量设备管理台账》，《测量设备周期检定计划》，按周检计划进行周期检定、校准，企业测量设备台帐共有108台件测量设备。测量设备按A、B、C类测量管理，企业的测量设备均处于有效的校准状态，并有计量确认状态标识。企业所有测量设备的使用符合环境要求。 公司对测量实验室的环境进行监视，查编号1645079528 数字温湿度表，经2021.4.13校准，有环境监视记录。 抽查，编号为210215060855，电子天平；经陕西省计量科学研究院检定。 编号为580是4072914，气相色谱仪；经陕西省计量科学研究院检定。 编号为002413，分光测色仪，经陕西省计量科学研究院检定。 见《测量设备溯源抽查表 》。 | 品控部 人事企管部 产品研发部 | 否 |
| 5 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查：《计量确认记录》， 编号1312386PT 厚度测定仪，校准日期：2020.10.29，确认时间：2020.10.25； 编号3042743 百分表，检定日期：2021.6.2，确认时间：2021.6.12； 查编号 002413 分光测色仪 检定日期：2021.1.19，确认时间：2021.1.25； 确认记录满足要求。 查品控部实验室，编号SYS-PHDY-01 平滑度测定仪，2020年10月21日经江苏华质检测技术有限公司校准，未对其进行有效性确认，不符合GB/T19022-2003标准7.1.1 条的要求。 | 品控部 人事企管部 产品研发部 | 01 |
| 6 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业建立了《测量过程控制程序》文件，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了《测量过程及控制一览表》，其中材料检验、印刷过程检验、成品检验38个测量过程，测量过程档案，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。对重要测量过程：纸板定量的测定进行了计量确认。查测量过程《纸板定量的测定测量过程控制规范》见附件，规范编制，实施满足要求。2021年未高控过程,抽查,纸板定量的测定，纸板定量的测定过程规范，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 | 品控部 人事企管部 产品研发部 | 否 |
| 7 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 企业建立了《测量不确定度评定评价程序》，文件满足标准要求。 现场重点抽查了纸板定量的测定等测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。 | 品控部 人事企管部 产品研发部 | 否 |
| 8 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 2020年全年及2021年至今未发生顾客投诉、申诉；企业顾客满意度测评满意率94.625%。 | 品控部 人事企管部 产品研发部 | 否 |
| 9 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2020年12月12日组织了公司测量管理体系，内审分2个组，对公司7个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于12月15日完成整改。 | 品控部 人事企管部 产品研发部 | 否 |
| 10 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制并执行《测量管理体系监视程序》，对列入体系管理的高度控制重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。 | 品控部 人事企管部 产品研发部 | 否 |
| 11 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 2020年监督审核未开出不符合项； 2020年内审开出：检查品控部现场环境条件时,查看现场温湿度计,现场湿度为19度,不符合实验环境温度要求。 原因分析: 现场环境监测人员没有按要求及时去检查环境温湿度;现场环境温度没有达到实验要求。 改进措施: 监督现场环境监测人员及时采取相应措施调节现场温度,直到温度达到实验要求;加强环境监测人员的责任意识,加强相关人员的职责培训。不符合措施有效，2020.12.15已完成。 | 品控部 人事企管部 产品研发部 | 否 |
| 12 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 查企业建立《持续改进控制程序》中的纠正和预防措施管理文件中纠正措施和预防措施办法，满足标准要求。 | 品控部 人事企管部 产品研发部 | 否 |
| 13 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查：相关部门的文件、记录中的法定计量单位基本能规范使用法定计量单位，满足要求。企业强检计量器具4个压力表均在有效期内,无定量包装产品。 | 品控部 人事企管部 产品研发部 | 否 |
| 14 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为：电， 2020年消耗64.2吨标煤,不是重点用能单位 | 品控部 人事企管部 产品研发部 | 否 |
| 15 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 能源数据每月抄表，能源报表数据可追溯到现场测试记录。满足要求。 | 品控部 人事企管部 产品研发部 | 否 |
| 16 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于： 用于企业形象广告宣传： | 品控部 人事企管部 产品研发部 | 否 |