项目编号：0132-2020-2021

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：濮阳市东昊机械电子有限公司

审核员：

审核日期： 2021年07月09日上午至2021年07月09日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业（1-2）台测量设备是否有计量确认状态标识？抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致？ 测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 查设备编号为DH-LS-001，型号/规格为HLN200的里氏硬度计，校准日期为2020年10月15日，校准证书编号为KSZS2011425D001,校准机构为“江苏世通仪器检测服务有限公司”，粘贴了计量确认状态标识，测量设备证书与台账信息一致，符合要求。 查规格型号为（50-75）mm，出厂编号W239的外径千分尺，校准日期为2021年01月19日,校准证书编号为KSZS2018 24D010，设备处于有效的校准状态，符合要求。 查实验室2021年7月2日的“温湿度记录表”。环境条件满足要求。 | 生产部 技术部 质检部 | 否 |
| 2 | 抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量确认 | 抽查关键测量过程“卡瓦牙表面硬度检测过程”的“计量要求导出及验证记录”，计量要求识别正确；所配备的测量设备为规格型号为HR-150A的洛氏硬度计，校准日期为2020年10月15日；查编号为202108的“计量确认过程验证记录表”，验证方法正确，测量设备的配备合理，符合要求。 企业对验证不合格的测量设备做出了停用并维修后再检定/校准、或做报废处理的规定。 | 生产部 技术部 质检部 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业本年度无新增关键测量过程。 企业共识别了45个测量过程，其中1个关键测量过程，29个重要测量过程。 查DHJDCL-GF-2001《卡瓦牙表面硬度检测过程控制规范》，已按照该规范的规定对测量过程实施了控制及有效性确认。 | 生产部 技术部 质检部 | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业编制了《测量不确定度管理程序》，满足标准要求。抽查《卡瓦牙表面硬度检测过程不确定度评定报告》，评定方法符合要求，见附1《卡瓦牙表面硬度检测过程不确定度评定报告》。符合要求。 | 技术部 质检部 | 否 |
| 5 | 企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？ | 7.3.2溯源性 | 企业的测量设备委外送检到3家机构：“河南省计量科学研究院”，其计量 检定机构授权证书号：（计量检定授权证书号：（国）法计（2017）01031号）、 “江苏世通仪器检测服务有限公司”，其机构注册号CNAS L6634；“宝鸡市石油量规检测中心”，其机构注册号CNAS L3330。 查型号规格(0-500)mm,出厂编号U62064的游标卡尺的校准证书，校准机构为“江苏世通仪器检测服务有限公司”，证书编号：KSZS210824D011,校准日期：2021年01月19日。量值均已溯源到SI单位，符合要求。 查生产部现场出厂编号为2276的抗震压力表的计量确认状态标识，确认日期为2020年12月22日，查其检定证书，确认该设备到期未送检。不符合认证审核准则条款 “7.3.2溯源性”的要求 | 生产部 质检部 | 不符合02 |
| 6 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对已确认的测量过程进行定期监视控制,按照计划频次实施持续监视。 抽查关键测量过程“卡瓦牙表面硬度检测过程”的《测量过程监视记录及控制图》，图中显示已对“卡瓦牙表面硬度检测过程”进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附2《测量过程监视记录及控制图》。 | 生产部 技术部 质检部 | 否 |
| 7 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | 能源管理 | 公司主要耗能品种为电。2020年总能耗为48.31吨标煤。公司不是重点用能单位。 | 生产部 | 否 |