编号：0650-2021

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 上海标一阀门有限公司 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 生产部 | 电接点压力表 | BY-03 | （0-16）MPa | 1.6级 | 精密压力表0.4级 | 上海市有色金属计量检测站 | 2021.6.01 | √ |
| 生产部 | 游标卡尺 | 2-4051796 | （0-300）mm | U=0.02mm  (k=2) | 量块:5等 | 上海市有色金属计量检测站 | 2021.6.01 | √ |
| 质管部 | 数显内沟槽卡尺 | 3121464 | (12-150)mm | U=0.02mm  (k=2) | 量块:5等 | 上海市有色金属计量检测站 | 2021.6.01 | √ |
| 质管部 | 数字式覆层测厚仪 | 1441770 | 0-1250 | U=0.003mm  (k=2) | 测厚标准片:B级 | 上海市有色金属计量检测站 | 2021.6.01 | √ |
| 生产部 | 外径千分尺 | BY-75-01 | (50-75)mm | U=0.0012mm  (k=2) | 量块: 4等 | 上海市有色金属计量检测站 | 2021.6.01 | √ |
| 生产部 | 百分表 | 15B040249 | (0-10)mm | U=0.005mm  (k=2) | 百分表检定仪:0.004mm | 上海市有色金属计量检测站 | 2021.6.01 | √ |
| 质管部 | 光电分析天平 | 90264 | TG328 | U=0.36mg  (k=2) | 砝码:F1等级 | 上海市有色金属计量检测站 | 2021.6.01 | √ |
| 采购部 | 机械磅秤 | BY-62 | TGT-1000A | U=0.39kg  (k=2) | 砝码:M1等级 | 上海市有色金属计量检测站 | 2021.6.01 | √ |
| 审核综合意見：  （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）  公司已制定《测量设备计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《量值溯源管理程序》，公司**未**建最高计量标准，测量设备由质管部负责溯源。公司测量设备全部委托上海市有色金属计量检测站机构检定/校准，校准/检定证书由质管部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2021年7月5日~ 7月 6日  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。