项目编号：0650-2021

审核员现场审核记录

企业名称:上海标一阀门有限公司

审核员：                                           审核日期：2021.07.05- 2021.07.06

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 询问质管部部门领导谭世杰，生产部部门领导戴亮亮、兼职计量员刘鑫及相关测量人员周凤（原材料检验、产品出厂检验人员、测量设备操作人员等）是否清楚自己的工作职责。 | 质管部 生产部（车间） | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 质管部、生产部（车间）已组织识别企业闸阀、止回阀、球阀、蝶阀、截止阀的顾客的测量要求、法律法规要求；建立了质管部、生产部《测量过程控制及一览表》及《测量设备计量确认明细表》验证满足要求。 质管部、生产部（车间）在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 质管部 生产部（车间） | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 质管部、生产部（车间）有分解的公司制定的质量目标，管理评价考核方式，查编号为BY/ZG-033的上海标一阀门有限公司计量工作质量目标分解完成情况统计表。经查2021年上半年质量目标完成情况良好。 | 质管部 生产部（车间） | 否 |
| 4 | 部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。 | 6.1.2能力和培训 | 查质管部、生产部（车间）编号为BY/XZ-020的2021年计量管理工作计划 ；编号为BY/XZ-021的计量人员培训计划 。培训计划、考核评价记录齐全，完整，符合要求。抽查谭世杰、周凤、杨家安、李春风、吴春华、朱伟等测量人员（原材料检验人员、产品出厂检验等测量人员）的资质，都经过培训合格，持证上岗。 | 质管部 生产部（车间） | 否 |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 查：质管部、生产部（车间）执行的产品标准，抽CJT 255-2007 导流式速闭止回阀 ；CJT 256-2007 分体先导式减压稳压阀；CJT 261-2015 给水排水用蝶阀等三个中华人民共和国城镇建设行业标准，上海标一阀门有限公司是参与制定标准单位，管理者代表刘广和是标准参与制定人。 查工艺文件：抽产品型号为250J41H100装配工艺过程卡片；400Z40H-16C机械加工工艺过程卡片；250H44H100机械加工/装配工艺过程卡片；H44H-150Lb NPS4止回阀图纸；J41H-150Lb NPS2截止阀图纸；查检验规程：编号为BY/JS19-2019的过程检验规范；BY/JS20-2019的最终检验和试验规范等文件受控得当，属于现行有效版本，计量单位书写正确。 | 质管部 生产部（车间） | 否 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 抽查：采购部关键测量过程记录：记录1：2021年6月8日编号为BY/JL-CX10-11的检测记录，依据：GB/T2828.1-2012，产品闸阀、保存期限为3年；检验类别分为：1、涂层外观检测（全检），项目是：A、针孔B、杂物C、漏喷；2、涂层性能检测（抽检），项目是：A、抗冲击B、附着性C、粘附强度D、附着力等能够满足要求。 记录2：2021年6月8日编号为BY/JL-CX20-02记录，依据：GB/T2828.1-2012；产品阀体、阀盖；保存期限3年；检验类别分为：1、外观检验，项目是：A、铸字B、毛刺C、夹砂D、裂纹E、砂孔；2、尺寸检测，项目是：A、法兰外径B、法兰厚度C、结构长度D、阀体厚度E、外径F、整高。3、材质单；4、数量；5、炉号等能够满足要求。 | 质管部 生产部（车间） 采购部 | 否 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | ## 查编号为BY/JL-CX17-04的《测量设备台账》已对测量设备进行ABC分类管理。测量设备和计量器具共191台套；台账包括监视设备标准物质。企业采用人工对测量设备进行管理，符合要求。企业未建立最高标准装置，所有测量设备送上海市有色金属计量检测站检定校准。 查1、查编号为YSZ-20210601-1171的数字式钳表；制造厂：深圳市山创仪器仪表有限公司；器具编号：16098852；型号/规格：DT-266型;2020年07月30日校准合格。 2、查编号为YSZ-20210601-1062的可见光分光光度计；制造厂：无锡；器具编号：Y05030178；型号/规格：HY-727型;2021年06月02日校准合格。检定合格现场标识、台账信息和证书一致。现场和实验室环境条件基本满足要求。 3、编号为YSZ-20210601-1124的外径千分尺；制造厂：上海量具刃具厂有限公司；器具编号：098；型号/规格：（100-125）mm/0.01mm;2021年06月02日校准合格。现场发现该设备没有加贴计量确认合格标识。不符合标准6.2.4条的要求. 现场和实验室环境条件基本满足要求。 | 质管部 生产部（车间） 采购部 | 01 |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业无测量软件，所以未建立《测量软件管理程序》。 | 质管部 生产部（车间） | 否 |
| 9 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 企业对顾客要求和标准规定要求进行了识别,并转化为测量要求。查：密封试验压力测量过程，要求已经识别；测量设备压力表已经校准，校准单位：上海市有色金属计量检测站。验证能够满足要求。此过程属于关键测量过程，计量要求导出及验证方法正确，测量设备能够满足测量过程预期使用要求。验证符合要求，详见附件《计量要求导出及验证记录表》。 | 质管部 生产部（车间） | 否 |
| 10 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量全，企业把密封试验压力测量过程定为关键测量过程。编制了测量过程控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，质管部按控制规范规定的频次进行监视。详见《测量过程控制检查表》及附件。 | 质管部 生产部（车间） | 否 |
| 11 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 抽查了密封试验压力关键测量过程不确定度评定方法，正确。见附件《测量不确定度评定报告》。评定方法正确。 | 质管部 生产部（车间） | 否 |
| 12 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 公司制定了《不合格管理控制程序》。公司在测量管理体系内审工作中，发现1个不符合项。质管部及时组织制定预防纠正措施，并进行限期整改工作，纠正措施已完成，内审中发现的不符合项已关闭。 经验证，公司已将经确认的不合格设备加以标识，进行隔离，并做不合格处理记录。公司目前未发现不合格测量过程。 | 质管部 生产部（车间） | 否 |
| 13 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 公司制定了《持续改进控制程序》。企业对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正和完善。纠正措施和预防措施，基本满足标准要求。 | 质管部 生产部（车间） | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 企业规定了191台件测量设备,列入台账管理，随机抽查20台件，溯源管理较好。企业未有强检测量设备。企业无定量包装。计量器具无生产许可。 | 质管部 生产部（车间） | 否 |