## 监控记录
附2： 测量过程监视记录及控制图
过程名称 |  | 二氧化硫分析仪气密性 检测过程 |  |  | 气密性 |  |  | 当仪器负压（-20～-60kPa时,1min内负压变化为（0～1）kPa |  | 测量参数 公差范围 |  | 0.33kPa
测量设备 |  | 精密真空表 |  |  | 测量范围 |  | （-0.1～0）MPa |  |  | 最大允许誤差 |  | ±0.4%
核查标准 |  |  |  |  | 被测二氧化硫分析仪
日 期： |  | 2020-08-11 | 2020-09-10 | 2020-10-11 | 2020-11-06 | 2020-12-08 | 2021-01-11 | 2021-02-05 | 2021-03-15 | 2021-04-11 | 2021-05-03 | 2021-06-11 | 2021-07-03
测 量 值 | 1 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28
| 2 | 0.3 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28
| 3 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.28
| 4 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27
| 5 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28
平均值(X) |  | 0.286 | 0.28 | 0.282 | 0.278 | 0.278 | 0.272 | 0.276 | 0.28 | 0.278 | 0.276 | 0.274 | 0.278
全距（R) |  | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01
| X | 2020-08-11: 0.27817; 2020-10-11: UCLx=X+A2R; 2020-12-08: 0.28923; 2021-02-05: A2; 2021-03-15: 0.577; 2021-05-03: 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2020-08-11: 0.019167; 2020-10-11: LCLx=X-A2R; 2020-12-08: 0.26711; 2021-02-05: D3; 2021-03-15: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.040518 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 0.27817 | 0.27817 | 0.27817 | 0.27817 | 0.27817 | 0.27817 | 0.27817 | 0.27817 | 0.27817 | 0.27817 | 0.27817 | 0.27817
UCLx |  | 0.28923 | 0.28923 | 0.28923 | 0.28923 | 0.28923 | 0.28923 | 0.28923 | 0.28923 | 0.28923 | 0.28923 | 0.28923 | 0.28923
LCLx |  | 0.26711 | 0.26711 | 0.26711 | 0.26711 | 0.26711 | 0.26711 | 0.26711 | 0.26711 | 0.26711 | 0.26711 | 0.26711 | 0.26711
R均值 |  | 0.019167 | 0.019167 | 0.019167 | 0.019167 | 0.019167 | 0.019167 | 0.019167 | 0.019167 | 0.019167 | 0.019167 | 0.019167 | 0.019167
UCLr |  | 0.040518 | 0.040518 | 0.040518 | 0.040518 | 0.040518 | 0.040518 | 0.040518 | 0.040518 | 0.040518 | 0.040518 | 0.040518 | 0.040518
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2020-09-10: 周洁; 2021-03-15: 审核：; 2021-04-11: 宋广程