[image: image1.png]


   

[image: image2.png]


      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0150-2020-2021
审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：武汉天虹环保产业股份有限公司
审核员：
审核日期： 2021年07月07日上午至2021年07月08日上午
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核

部门
	是否列入

不符合项

	1
	抽查企业（1-2）台测量设备是否有计量确认状态标识？抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致？

测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境
	查器具编号为201202008，型号/规格为TH-J2的压力校准仪，校准日期为2021年04月13日，校准证书编号为2021RG03951088,校准机构为“湖北省计量测试技术研究院”，粘贴了计量确认状态标识，测量设备证书与台账信息一致，符合要求。

查规格型号为1908012，型号/规格为3cm×3cm的标准膜片，校准日期为2021年05月31日,校准证书编号为2021LX01310143，设备处于有效的校准状态，符合要求。

查2021年3月质检室的“温度/湿度记录表”。所记录的环境条件满足要求。符合要求。
	技术研发部

质管办

生产办
	否

	2
	抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？
	7.1计量确认


	抽查关键测量过程“二氧化硫分析仪气密性检测过程”的“计量要求导出及验证记录”，计量要求识别正确，所配备的测量设备为规格型号为（-0.1～0）MPa的精密真空表，已检定，检定日期为2021年05月28日，有效期至2022年05月27日，测量设备的配备合理，验证方法正确，符合要求。

企业对验证不合格的测量设备做出了停用并维修后再检定/校准、或做报废处理的规定。
	技术研发部

质管办


	否

	3
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？
	7.2测量过程


	企业本年度无新增关键测量过程。

企业共识别了48个测量过程，其中5个关键测量过程，36个重要测量过程。

查THHY-CLGF-202001《二氧化硫分析仪气密性检测过程控制规范》，已按照该规范的规定对测量过程实施了控制及有效性确认。

查质管办提供的检验日期为2021年1月11日的“ASDXRRX001PD2A5传感器检验表”，没有审核人员信息。不符合认证审核准则条款 “7.2.4 f)测量过程记录”的要求。
	技术研发部

质管办

生产办
	不符合02

	4
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.3.1测量不确定度


	企业编制了《测量不确定度管理程序》，满足标准要求。抽查《二氧化硫分析仪气密性检测过程不确定度评定报告》，评定方法符合要求，见附1《二氧化硫分析仪气密性检测过程不确定度评定报告》。符合要求。
	技术研发部

质管办
	否

	5
	企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？
	7.3.2溯源性
	企业的测量设备委外送检到1家机构：“湖北省计量测试技术研究院”，计量

检定授权证书号：（国）法计（2017）01028。
查型号/规格Testo 635-2,器具编号02040990/102的数字温湿度计的校准证书，证书编号：2021RG01181541,校准日期：2021年06月17日。量值均已溯源到SI单位，符合要求。
	总工办

质管办


	否

	6
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？


	8.2.4测量管理体系的监视
	企业对已确认的测量过程进行定期监视控制,按照计划频次实施持续监视。

抽查关键测量过程“二氧化硫分析仪气密性检测过程”的《测量过程监视记录及控制图》，图中显示已对“二氧化硫分析仪气密性检测过程”进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附2《测量过程监视记录及控制图》。
	技术研发部

质管办

生产办
	否

	7

	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	能源管理
	公司主要耗能品种为水、电。2020年总能耗为48.22吨标煤。公司不是重点用能单位。
	生产办
	否


 2 / 2

