编号：0690-2021

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 中山市国景家具有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 质检部 | 钢卷尺 | GJ-005 | 5m | 级 | 标准钢卷尺 （98004）： *U*=5μm+5×10-6L，k=2 | 广东省中山市质量计量监督检测所 | 2021/02/04 | √ |
| 质检部 | 木材水分测定仪 | T102173 | MD-4G | ±5% | 电子天平（1226470381）：级 | 广东省中山市质量计量监督检测所 | 2021/02/04 | √ |
| 质检部 | 线纹钢直角尺 | - | 300mm | *U*=0.10mm，k=2 | 岩石方角尺（9006107）：00级；岩石平板（8909/SBA046）:0级；塞尺（SBA040）：*U*=2.0μm，k=2 | 广东省中山市质量计量监督检测所 | 2021/02/04 | √ |
| 质检部 | 电子天平 | 2016014403 | ACS-06 | 级 | 砝码（0257）： E2等级 | 广东省中山市质量计量监督检测所 | 2021/02/08 | √ |
| 生产部 | 游标卡尺 | 17913 | （0-150）mm | ±0.03mm | 量块（23805）：5等3级；外径千分尺（73）：MPE：±4μm；刀口形直尺（92334）：MPE：≤1.0μm | 广东省中山市质量计量监督检测所 | 2021/02/04 | √ |
| 生产部 | 线纹钢直角尺 | - | 300mm | *U*=0.10mm，k=2 | 岩石方角尺（9006107）：00级；岩石平板（8909/SBA046）:0级；塞尺（SBA040）：*U*=2.0μm，k=2 | 广东省中山市质量计量监督检测所 | 2021/02/08 | √ |
| 审核综合意見：公司已制定《计量确认程序》、《测量设备管理程序》，测量设备由行政部负责溯源。公司测量设备委托广东省中山市质量计量监督检测所检定/校准，校准/检定证书由销售部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |
| 签名审核日期：2021年7月3日~7月4日C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\1625280014(1).png审核员签字： 部门代表签字： |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。