项目编号：0097-2019-2021

审核员监督审核记录（一）

企业名称：上海欧特莱阀门机械有限公司

审核员：________________

审核日期： 2021年7月5日上午至2021年7月6日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 |  | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况？ 对投诉的处理情况？ 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ 企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息？ |  | 4总要求 5.1计量职责 5.2顾客为关注焦点 8.2.2顾客满意 | 企业一年内日常运行中生产经营平稳，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业营业执照等资质未发生变化。 企业组织机构没有变更。 企业产品没有增加。 企业未收到投诉。 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。查《2021年内部顾客满意度调查统计报告》，共发出并收回顾满意度调查表10份，顾客满意度为96.60%。 企业本次无新增测量过程。企业已识别出了27个测量过程、“阀体表面涂层厚度测量过程”等2个关键测量过程、9个重要测量过程，均已识别顾客的测量要求并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，测量设备的测量误差、测量范围，均满足测量过程的技术要求和标准要求。 企业对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备按照计划频次进行持续监视和控制和监视，生产的产品能够满足顾客和技术标准的要求。 企业共有102件测量设备，均纳入到测量管理体系管理范畴。 | 管理层 质保部 人力资源部 采购部 营销部 技术部 生产部 | 否 |
| 2 | 企业质量目标完成情况？ |  | 5.3质量目标 | 企业制定了5项质量目标。查《计量工作质量目标完成统计表》，企业对2020年1月-2021年6月质量目标的完成情况进行统计，均已完成目标值。 | 管理层 质保部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ |  | 5.4管理评审 | 企业于2021年5月20日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理主持，管理者代表汇报了体系运行情况。 评审的内容包括：企业测量管理体系的运行情况及改进建议、质量目标完成情况、人力资源及培训情况、测量过程控制情况、设备溯源性、供方管理、顾客满意等，覆盖了企业6个部门。会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，对企业内审完成和体系运行过程中存在的问题制定了整改措施，落实了责任部门并提出了评审报告。 管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理层 质保部 | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ |  | 6.4外部供方 | 企业本次无新增测量设备供方。 抽查《合格供方的清单》和《合格供方调查、评价表》，测量设备“涂层测厚仪”供应商为“衢州艾普计量仪器有限公司”等，已对测量设备的外部供方进行了资质和能力调查评价，资料和相关记录齐全。 企业本次无新增检定校准服务供方。 抽查《合格供方的清单》中检定校准服务供方为1家，抽查《合格供方调查、评价表》中1份，已对检定校准服务方“上海市松江区计量质量检测所”(计量检定机构授权证书号：（沪）法计（2019）106号)的资质和能力及服务质量完成了评价，资质符合要求。 | 质保部 采购部 | 否 |
| 5 | 企业内审情况？企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ |  | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2021年4月20日组织了企业测量管理体系内部审核。内审为1个组，对企业6个职能部门进行了全要素的审核。企业内部审核发现1个不符合项。企业及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作。并于2021年4月26日，按其纠正措施已完成整改工作，1个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。 | 管理层 质保部 | 否 |
| 6 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 |  | 8.3不合格控制 | 经审核组现场审核确认，企业2020年度测量管理体系监督审核中未出具了不符合项。 企业对内审中发现的1个不符合项，已分析原因，制定了纠正措施，并按纠正措施进行了整改验证工作。不符合项已关闭。 | 管理层 质保部 人力资源部 采购部 营销部 技术部 生产部 | 否 |
| 7 |  | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业2020年度测量管理体系监督审核中未出具不符合项。 企业对内审中发现的1项不符合项,涉及的条款分别为“6.3.1测量设备”，已分析原因并及时整改，不符合项已于2021年4月26日前关闭。经验证不符合项均已完成了整改。 企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 | 管理层 质保部 人力资源部 采购部 营销部 技术部 生产部 | 否 |
| 8 |  | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 7.3.2溯源性 计量法制要求 | 公司测量设备共102台，均纳入到测量管理体系管理范畴。企业无强制检定测量设备。 查《上阀轴首件检验记录表》、《OTL/SG01-18-2015压力管道元件制造作业指导书》，计量单位符合要求。 抽查测量设备检定/校准证书，填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，量值溯源符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 查质保部编号为Z20212-F149823D的“洛氏硬度计”校准证书，证书上对本次校准所使用的主要测量标准仪器“标准洛氏硬度块”的测量范围、准确度等级信息未进行描述。不符合认证审核准则条款“7.3.2溯源性”的要求。 | 质保部 技术部 | 不符合02 |
| 9 |  | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。 公司测量管理体系在认证证书用于： 1）开发国内市场 2）企业形象广告宣传 3）企业进行招投标加分用。 | 质保部 销售部 | 否 |