项目编号：0704-2021

审核员现场审核记录

企业名称:甘肃欣海水利科技发展有限公司

审核员：                   审核日期： 2021年7月8日至2021年7月9日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 该公司办公室是计量职能管理部门，按照认证技术标准要求实施了职能分配，并进行了文件规定；询问了部门负责人李文苗、郭天燕、赵兴文、李建军等清楚自己的工作职责。 | 生产技术部、市场部、售后部 |  |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 生产技术部已组织识别企业饮用冷水水表的顾客的测量要求及法律法规要求，产品标准GB/T778.1-2018、GB/T778.2-2018、GB/T778.3-2018、GB/T778.4-2018、GB/T778.5-2018；（饮用冷水水表第1-第5部分）建立了部门《测量过程控制及一览表》及《测量设备计量确认明细表》满足要求。 对主要配套件电动机综合保护器、刀开关、电流负感器、电源变压器、电缆、断路器、蜂鸣器、中间继电器等质量特性要求进行了识别并制定了检验规范。 生产技术部门负责在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面实施控制。 | 生产技术部、市场部、售后部 |  |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 公司制定了6项计量工作目标，各部门对公司制定的质量目标进行了分解，对目标进行了统计分析，符合要求。 | 生产技术部、市场部、售后部 |  |
| 4 | 部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。 | 6.1.2能力和培训 | 各部门人员均经过了专业培训，符合上岗要求。 | 生产技术部、市场部、售后部 |  |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 部门执行的产品标准产品标准GB/T778.1-2018、GB/T778.2-2018、GB/T778.3-2018、GB/T778.4-2018、GB/T778.5-2018；（饮用冷水水表第1-第5部分）及电动机综合保护器、刀开关、电流负感器、电源变压器、电缆、断路器、蜂鸣器、中间继电器等检验规范等文件均受控和现行有效；计量单位使用正确。 | 生产技术部、市场部、售后部 |  |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 抽查：生产技术部质检组外购件检验记录《来料检验记录单》：2021年1月至4月记录信息量及内容符合要求，技术依据和检具规定明确。 | 生产技术部、市场部、售后部 |  |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 查《测量设备台账》21台件；企业未建立最高标准装置，所有测量设备送深圳市中测计量检测技术有限公司溯源。 查编号为LJ202003-001游标卡尺等7件计量器具均有效溯源，台账信息和证书一致。现场检验环境条件满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 在生产技术部质检组现场查看，在用编号LJ202003-001卡尺没有计量确认合格标识，不符合GB/T19022标准条款6.2.4要求 | 生产技术部、市场部、售后部 | 是01 |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了《测量软件管理程序》。已识别《物联网智慧终端应用平台》并与河南新天科技股份有限公司进行了软件比对测试，确认符合要求。 | 生产技术部、市场部、售后部 |  |
| 9 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 查：基表压力密封试验测量过程，测量要求要求识别、测量设备检定及验证满足要求。该测量过程确定为关键测量过程，详见附件《计量要求导出及验证记录表》。 查生产技术部编号LJ2020003-002游标卡尺未进行验证，不符合GB/T19022标准条款7.1.1要求。 | 生产技术部、市场部、售后部 | 是02 |
| 10 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.2顾客满意 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量全，企业对基表压力密封试验测量过程定为关键测量过程。编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制；详见《测量过程控制检查表》及附件。 企业按控制规范规定的频次进行了监视。 识别了9个主要测量过程处于受控状态。 企业产品主要用户金昌市永昌县清河水管处、武威市西营水管处反馈产品质量信息没有异常。售后服务满意。 | 生产技术部、市场部、售后部 |  |
| 11 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 抽查了基表压力密封试验测量过程不确定度评定方法和结果，见附件《测量不确定度评定报告》。评定方法正确。 | 生产技术部、市场部、售后部 |  |
| 12 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了《不合格管理程序》 审核过程未发现不合格测量设备和不合格测量过程。企业对内部审核发现的1个不符合项完成了整改。 | 生产技术部、市场部、售后部 |  |
| 13 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业关于纠正预防措施控制参照测量管理体系的《测量管理体系改进控制程序》执行。 | 生产技术部、市场部、售后部 |  |
| 14 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 法定计量单位使用情况 该企业提供的工艺文件、检验规范计量单位使用正确。 | 生产技术部、市场部、售后部 |  |