项目编号：0056-2017-2021

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：苏州太湖电工新材料股份有限公司

审核员：           审核日期：2021年 7 月16 日 ~  7 月 16 日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 生产供应科（车间）：抽查编号为T7的电子汽车衡2020年12月1日检定合格。查出厂编号为T13的电子台秤2020年12月1日检定合格。 质检计量科：抽查编号为N4的涂-4粘度杯2020年12月2日校准合格。查出厂编号为D2的电子天平2020年12月2日检定合格，测量设备均处于有效的校准状态；现场使用的测量设备有计量确认状态标识； 质检计量科：成品击穿强度检验环境条件满足要求。 生产供应科（车间）：电子汽车衡测量设备：编号：T7，型号规格：SCS-80t，准确度等级：Ah级，溯源方式：检定，测量设备的信息（名称、编号、型号规格、准确度等级、溯源方式）和检定证书、台账信息一致。 未建立最高标准器，也未开展企业内部校准，测量设备均送苏州市吴江区检验检测中心检定或校准。 详见《测量设备溯源抽查表》 | 质检计量科 生产供应科(车间) | 否 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查：成品出厂称重测量过程， 测量技术要求：(150-250)kg±0.75kg；测量过程最大允许误差：±0.5kg，测量设备：电子台秤，计量特性：测量范围是(0-300)kg； 测量设备最大允许误差：±0.15kg， 成品出厂称重测量过程识别正确； 配备的测量设备电子台秤(编号：T13)经苏州市吴江区检验检测中心检定合格，电子台秤满足成品出厂称重的测量要求。 对成品出厂称重测量过程进行了有效性确认，有成品出厂称重测量过程有效性确认记录。对测量过程导出了计量要求，并采用Mcp值进行了计量验证，计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。 祥见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 质检计量科 生产供应科(车间) | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程 | 原有测量过程控制 15项，重要测量过程控制13项，关键测量过程 2项，未有新增测量过程。 查：成品出厂称重测量过程 编制了《成品电子秤称重测量过程控制规范》（TH/JL-21）对关键测量过程进行控制，对测量过程进行了有效性确认，测量过程控制有效性确认符合要求。对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，能按控制规范规定的频次进行监视。 祥见《测量过程控制检查表》及附件 | 质检计量科 生产供应科(车间) | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 对关键过程成品出厂称重测量过程进行了测量不确定度评定， 编制了《测量不确定度评定》报告，评定方法正确。 附件《测量不确定度评定报告》。 | 质检计量科 生产供应科(车间) | 否 |