项目编号：0678-2021

审核员现场审核记录

企业名称: 唐山九合设备检测技术服务有限责任公司

审核员：                             审核日期： 2021年 7月16日~ 7月17日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 询问技术质量部刘超凡、项目部吕金龙、材料部杨魁、办公室张小霞等 ，能清楚自己的工作职责，符合要求。 | 技术质量部/项目部/材料部/办公室 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 技术质量部已组织识别企业10个测量过程（其中3个关键测量过程），符合顾客的测量要求、法律法规要求； 企业对配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客测量要求。 企业建立了《测量过程控制及一览表》及《测量设备计量确认明细表》验证满足要求。 企业产品质量较好，技术质量部、项目部、项目部等部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面一直没有顾客投诉、纠纷等状况。符合要求。 | 技术质量部/ 项目部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 企业制定了总的质量目标，技术质量部已对公司总的质量目标进行了统计，有具体指标可测量，质量目标均能达标。企业管理评价考核方式满足要求。各部门已分解。 | 技术质量部/ 项目部 | 否 |
| 4 | 部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。 | 6.1.2能力和培训 | 查《2021年度测量人员培训计划》，计划5项，完成4项，按培训项目进行分类，有员工参加培训时间表。 抽查办公室2021年04月27日组织开展的《计量基础知识》培训记录，有培训签到表、培训记录，通过《计量基础知识、测量管理体系培训试题》考试进行评价。满足目标要求。 抽查员工上岗：产品检测人员刘超凡符合要求。 | 办公室 | 否 |
| 5 | 部门文件是否现行有效受控？抽查2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 抽查：技术质量部、项目部执行的产品标准、工艺文件、检验规程等文件均受控管理，现行有效，计量单位书写正确， 查阅：：JH-2019-006 《激光跟踪仪操作规程》。 | 技术质量部/ 项目部 | 否 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 记录规定有保存年限。 项目部产品检测报告：编号JH/CL-JL05，日期2020年12月28日，时间按分段记录要求完成。记录内容：1、检测内容2、扇形段支座原始状态3、扇形段支座调整数据4、扇形段支座最终状态5、基准点布置图6、数据分析等项目满足要求。 | 技术质量部/ 项目部 | 否 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 公司建立了TSJH/CX10-2021《测量设备管理控制程序》，企业规定了检测过程质量控制等测量设备列入体系管理，质量技术部负责测量设备全过程管理。编制了《测量设备管理目录》、《测量设备周期检定计划》，按周检计划进行周期检定、校准，企业测量设备台帐共有2台件测量设备，设备编号、精度等级、检定/校准周期等描述清楚。同时测量设备统一管理，存放地点、使用状态等。 查项目部编号为V20003907592的激光跟踪仪，检定/校准日期2020年04月29日，校准机构：美国FARO ANAB公司，现场标识、台账信息内容和证书一致。 测量设备使用环境条件满足要求。 查阅：《环境记录表》 | 技术质量部/ 项目部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了编号为TSJH/CX07-2021《测量软件管理控制程序》。目前企业无软件。 | 技术质量部 | 否 |
| 9 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 查：技术质量部关键测量过程《连铸机扇形段支撑位置精度检测过程》，计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。 查阅：《连铸机扇形段支撑位置精度检测过程计量要求导出及验证记录表》满足要求 | 技术质量部/ 项目部 | 否 |
| 10 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量过程进行了识别，采用 《测量过程及控制一览表》进行汇总，企业共识别了10个测量过程，其中3个关键测量过程。编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，企业按控制规范规定的频次进行监视。 查阅：《连铸机扇形段支撑位置精度检测过程控制检查表》及附件。 | 技术质量部/ 项目部 | 否 |
| 11 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 抽查了《连铸机扇形段支撑位置精度检测过程》不确定度评定方法正确。 查阅：：《测量不确定度评定报告》。 | 技术质量部/ | 否 |
| 12 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了《不合格管理控制程序》编号：TSJH/CX19-2021，对出现的不合格测量过程及测量设备，按文件要求进行控制，对发现的不合格进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置。符合要求。 | 技术质量部/ 项目部 | 否 |
| 13 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业关于纠正预防措施控制按照测量管理体系中编号:TSJH/CX20-2021《持续改进控制程序》执行。 | 技术质量部/ 项目部 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 抽查产品质量记录均能使用法定计量单位。企业无强制检定计量器具，企业提供的产品属于检测服务，不属于定量包装产品,也不属于计量器具产品。符合要求。 查阅：2021年7月7日编号：JH/CL-JL-10《天津荣程联合钢铁集团有限公司2＃连铸机弧形检测报告》。 符合要求。 | 技术质量部/项目部 | 否 |

| 15 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 测量设备和辅助材料/消耗性材料的项目部；项目部负责建立和评价合格供方清单，并保存确认和评价记录，查验相关资质满足要求。 查阅：《合格供方清单》 查编号：JH/CL-JL-19《合格供方清单》，供方瑞士莱卡 国内供应商：海克斯康制造智能技术（青岛）有限公司资质齐全，符合要求。 查编号：JH/CL-JL-20 《供方评价表》，供方名称：美国 FARO 国内供应商：法如国际贸易（上海）有限公司，评价项目：合格证、质量、价格、供货能力、售后服务等项目齐全，符合要求。 | 材料部 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业采用：JH/CL-JL-30 《顾客满意度调查表》 的方式进行顾客满意度调查，项目部对顾客的意见和投诉部门能和相关门沟通。项目部2021年6月26日对公司内部顾客满意调查，发放调查表4份，满意度为100%。企业顾客满意度良好，没有顾客投诉、纠纷处理等问题发生。 但是经查顾客调查记录，未发现对上海梅山钢铁股份有限公司的顾客满意度的调查记录。 | 项目部/ | 次 要 不符合（01） |
| 17 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 能源主要消耗品种为：电、水，年消耗电和水总计0.084吨标煤,企业不是重点用能单位。 | 办公室 | 否 |
| 18 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业进出用能单位应配备2台，实际配备电表1台，水表1台，配备率满足要求。电能表由当地供电部门统一管理，符合要求。 | 办公室 | 否 |
| 19 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 企业能源计量器具三相四线智能电能表，由当地供电部门统一配备管理。 | 办公室 | 否 |
| 20 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 企业能源计量管理部门对能源计量数据采用远程终端采集方式。能源数据企业每月抄表，由办公室进行平衡、分析和考核。配备的测量设备的测量数据和上报表测量数据保持一致，报表数据可追溯到现场测试记录，证明企业能源测量数据来自测量设备，满足要求。 | 办公室/项目部 | 否 |