编号：0124-2020-2021

**测量过程控制检查表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量过程(参数)名称 | 表观密度称重测量过程 | 企业部门 | 质管部 |
| 被测参数要求 | 参数M | （10-20）g | 导出计量要求 | 最大允许误差  | 配备的电子天平最小分辨率0.001g，测量范围（0～210）g。 |
| 公差T | GB/T6343-2009规定:天平的分辨率0.001g | 允许不确定度 |
| 其他要求 | 其他要求 |
| 测量过程要素控制状况 |
| 过程要素 | 计量特性 | 是否满足计量要求 |
| 测量设备名称 | 测量范围 | 测量不确定度 | 测量误差 | 其他特性 | 是 |
| 1.电子天平 | 0-210g | U=0.002gk=2 | 分辨率0.001gⅡ级 |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 测量过程控制规范编号 | ACM/SJ-ZG-031 | 是 |
| 测量方法编号 | GB/T6343-2009 | 是 |
| 环境条件 | 23℃±2℃，（50±10）%RH | 是 |
| 操作人员姓名 | 蒋文明 | 是 |
| 测量不确定度评定方法 | 有 | 是 |
| 有效性确认方法 | 有 | 是 |
| 测量过程监视方法、监视记录 | 有 | 是 |
| 控制图绘制(如果有) | 有 | 是 |
| 综合评价 | 审核记录：1. 编制的测量过程控制规范满足要求；2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控；3. 测量过程不确定度评定方法正确；4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求；5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。审核结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |

审核日期：2021 年 07 月13日 审核员： 企业部门代表：