## 1A
鍍锌板锌层厚度测量过程监视统计记录表
测量过程名称：鍍锌板锌层厚度测量
被测参数：鍍锌板锌层厚度 测量范围：19.25um， 测量允差：±2.89um
测量仪器：涂层测厚仪 测量范围 （0～1000）um， 最大允许误差是±1um
监视方法：统计技术 核查标准：标准样块 |  |  | 核查标准 | 23.8um
序号 | 核查 | 观察记录（um） | [5 empty] | R
| 日期 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5
1 | 2021.1.15 | 24.1 | 24.4 | 23.8 | 24.2 | 24.1 | 24.12 | 0.6
2 | 2021.1.25 | 23.6 | 24.1 | 24.1 | 24.2 | 24.5 | 24.1 | 0.9
3 | 2021.2.5 | 24.2 | 24.1 | 24.4 | 24.2 | 24.3 | 24.24 | 0.3
4 | 2021.2.16 | 24.3 | 24.2 | 23.8 | 24.1 | 24.3 | 24.14 | 0.5
5 | 2021.2.24 | 24.1 | 23.8 | 24.2 | 24.5 | 24.2 | 24.16 | 0.7
6 | 2021.3.6 | 24.3 | 24.2 | 24.2 | 24.1 | 24.1 | 24.18 | 0.2
7 | 2021.3.15 | 24.1 | 24.3 | 24.4 | 24.3 | 24.1 | 24.24 | 0.3
8 | 2021.3.27 | 24.3 | 24.3 | 24.4 | 24.3 | 24.1 | 24.28 | 0.3
9 | 2021.4.6 | 23.8 | 24.1 | 24.4 | 24.5 | 24.1 | 24.18 | 0.7
10 | 2021.4.15 | 24.2 | 23.7 | 24.4 | 23.6 | 24.1 | 24 | 0.8
11 | 2021.5.16 | 23.6 | 24.3 | 24.1 | 24.3 | 24.1 | 24.08 | 0.7
12 | 2021.6.15 | 24.3 | 23.8 | 23.6 | 24.3 | 24.1 | 24.02 | 0.7
13 | [6 empty] | 0 | 0
14 | [6 empty] | 0 | 0
15 | [6 empty] | 0 | 0
16 | [6 empty] | 0 | 0
17 | [6 empty] | 0 | 0
18 | [6 empty] | 0 | 0
19 | [6 empty] | 0 | 0
20 | [6 empty] | 0 | 0
21 | [6 empty] | 0 | 0
22 | [6 empty] | 0 | 0
23 | [6 empty] | 0 | 0
24 | [6 empty] | 0 | 0
25 | [6 empty] | 0 | 0
26 | [6 empty] | 0 | 0
27 | [6 empty] | 0 | 0
28 | [6 empty] | 0 | 0
29 | [6 empty] | 0 | 0
30 | [6 empty] | 0 | 0
31 | [6 empty] | 0 | 0
32 | [6 empty] | 0 | 0
33 | [6 empty] | 0 | 0
34 | [6 empty] | 0 | 0
35 | [6 empty] | 0 | 0
36 | [6 empty] | 0 | 0
37 | [6 empty] | 0 | 0
38 | [6 empty] | 0 | 0
39 | [6 empty] | 0 | 0
40 | [6 empty] | 0 | 0
41 | [6 empty] | 0 | 0
42 | [6 empty] | 0 | 0
43 | [6 empty] | 0 | 0
44 | [6 empty] | 0 | 0
| 24.164 |  |  |  |  | 0.53
查表得: |  | A2= | 0.577 | D4= | 2.114 | D3= | 0
控制图计算：
中心线 | CL= |  | 24.164 | mm
上控制线 | UCL= |  | 24.4698 | mm
下控制线 | LCL= |  | 23.8582 | mm
R | 控制图计算：
中心线 | CL= |  | 0.53 | mm
上控制线 | UCL= |  | 1.1204 | mm
下控制线 | LCL= |  | 0 | mm
鍍锌板锌层厚度测量过程控制图
均值控制图
极差控制图
监视结果评价：
均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异，满足要求。
|  |  | 核查人员： |  |  |  | 2021.6.15
观察值
均值
观察值
极差
控制线
控制线