[image: image1.png]


   

[image: image2.png]


      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：00XX=0XXX-202X
审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：江苏华东正大空调设备有限公司
审核员：                       审核日期： 2021年07月14日上午~07月14日下午
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？


	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性
	企业建立了HDZD/QP3.10-2018《测量设备管理程序》、HDZD/QP3.09-2018《封印和标识管理控制程序》，抽查现场5台测量设备，都处于有效的校准／检定状态，测量设备有计量确认状态标识，标识清晰，由靖江市产品质量综合检验检测中心检定或校准，使用符合要求。

查：生产部（阀门车间）游标卡尺，编号100955，检定日期：2021.02.25， 有效期：2022.02.24；
查：生产部（阀门车间）钢直尺，编号LJS-JL-11，校准日期：2021.02.25， 有效期：2022.02.24；
查：生产部（阀门车间）多功能声级计，编号00328420，校准日期：2021.03.02，有效期：2022.03.01；
查：质量部数显恒温水浴锅，编号TJS-JL-20，校准日期：2021.03.02，有效期：2022.03.01；
查：质量部绝缘电阻表，编号QJS-JL-16，校准日期：2021.03.02，有效期：2022.03.01；
查《计量器具一览表》共54台件测量设备，其中A类11件、B类43件。现场测量设备的有关信息和检定证书台账信息一致。符合标准要求。

测量环境条件满足要求。  


	质量部
生产部
设备部
	否


	2
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？


	7.1.计量确认


	查企业《测量过程及控制一览表》，共有一般测量过程188个，5个关键测量过程，183个重要测量过程。

抽查《计量确认一览表》、《计量器具验证记录》，均按公司文件HDZD/QP3.13-2018 《计量确认管理程序》执行，关键测量过程测量要求识别正确，计量要求导出及验证方法正确，计量验证记录内容正确，测量设备检定证书有效，使用的测量设备均已检定/校准，检定证书有效，设备贴有计量确认合格标识，测量设备满足预期使用要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》
   查：《镀锌板锌层厚度测量过程》测量过程，测量要求为镀锌板锌层厚度,识别正确，所用计量器具：涂层测厚仪编号：QJS-JL-26，检定证书编号：靖计（L)20212051004，检定日期：2021.02.25，由靖江市产品质量综合检验检测中心出具检定证书。

    企业没有经验证不合格的测量设备。
	质量部
生产部

	否 

	3
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视


	查企业《测量过程及控制一览表》，没有新增关键测量过程，查已识别的重要测量过程《镀锌板锌层厚度测量过程》，有《镀锌板锌层厚度测量过程控制规范》、《高度控制测量过程有效性确认记录》，并按企业HDZD/QP3.16-2018《测量过程设计和实现控制程序》要求进行过程控制，绘制了控制图。控制图绘制方法正确，详见高度控制有效性确认附件。
企业配备的测量设备都经过检定/校准，验证方法正确,，测量人员持证上岗，测量环境条件符合要求。
企业制定了HDZD/QP3.18-2018《测量管理体系审核和监视管理程序》，对列入体系管理的测量过程，测量设备、计量确认过程进行了控制，测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备按控制规范规定的频次进行持续监视、统计、记录。
	质量部
生产部

	否

	4
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.3测量不确定度
	企业编制了HDZD/QP3.17-2018《不确定度管理程序》，抽查了镀锌板锌层厚度测量过程等关键测量过程不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。评定方法正确。
	质量部

	否

	5

	计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？
	计量法制要求
	依据《市场监管总局关于调整实施强制管理的计量器具目录的公告》（2020第42号）的规定，查相关检验记录、统计报表、测量设备台账等，基本能采用法定计量单位，溯源管理较好。

该企业的测量设备中，有强制检定的测量设备11件。主要用于安全防护。抽查：压力表，出厂编号：18091235,检定日期：2021.01.28，有效期：2021.07.27，证书编号；靖江（F）2021100537;

产品无定量包装产品。
	质量部
生产部
设备部
	否

	6
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？
	GB17167－2006
	企业不是重点能耗单位，主要耗能有、水、电，查：2020年1-12月所用水、电、约合0.045万吨标准煤，
	设备部
	否


 2 / 2

