项目编号：0160-2020-2021

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：沈阳鑫联石化设备有限公司

审核员：                           审核日期：2021年 7月12日-13日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查生产部编号为26797的耐压测试仪，2021年3月2日检定合格，查编号为976914的外径千分尺，2021年3月2日检定合格。查质检部出厂编号为1035的液压万能试验机,2020年7月22日检定合格、查编号为71Y0373的直读光谱仪，2021年2月3日检定合格。现场标识、台账信息和证书一致。企业测量设备环境条件满足要求。 | 质检部/ 生产部（生产车间） | 否 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查：《Q345R抗拉强度检测》测量过程，按要求进行了识别，测量设备按期检定，验证满足要求。 查质检部关键测量过程《Q345R抗拉强度检测》，测量过程计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。详见《计量要求导出及验证记录表》。 质检部理化检验室新购置的直读光谱仪，编号71Y0373，2021年2月3日完成校准，没有进行测量设备验证。不满足标准GB/T 19022-2003条款7.1计量确认中7.1.1总则的要求。 | 质检部/ 技术部/ 生产车间 | 次要不符合01 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视 | 企业没有新增关键测量过程。企业对关键测量过程编制了控制规范，对测量过程进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视。抽查原有关键测量过程《Q345R抗拉强度检测》，按控制规范进行持续控制和监视。 详见《测量过程控制检查表》及附录。 建议企业完善对原材料光谱分析的测量过程。 | 质检部/ 技术部/ 生产车间 | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了《Q345R抗拉强度检测》关键测量过程不确定度评定，评定方法正确。见附件A：《测量不确定度评定报告》。 | 质检部 | 否 |
| 5 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业测量设备和辅助材料/消耗性材料的采购部门供应部，能按要求开展采购工作。 企业供应部负责建立和评价合格供方和合格服务方清单，保存确认和评价记录，查验相关资质满足要求。 详见：《服务方名录》（SYXL15-3）、《2021年6月8日供方（分包方）资质评价表》（JL/SYXL3-5）。 抽查辽宁东测检测技术有限公司的评价记录。营业执照、实验室认可证书、计量检定机构授权证书资质CNAS L4131，信用等级符合要求。 | 质检部/ 供应部 | 否 |
| 6 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业采用《顾客满意度调差表》（XL3-1.3-3）的方式进行顾客满意度调查。经营部负责将顾客的意见和投诉反馈给相关部门。目前企业没有发生投诉现象，顾客满意度良好 。符合要求。 抽查质检部 2021年3月2日进行的(内部)顾客满意度汇总表，编号XL3-1.3-3-1，顾客满意率98.6%。达到企业标准目标。 抽查经营部2021年4月27日，中国石化管道销售有限公司对收、发球筒产品顾客满意率100%，达到企业标准目标。 | 经营部/ 质检部 | 否 |
| 7 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为电和水。年消耗113.85吨标煤,不是重点用能单位。 | 办公室 | 否 |
| 8 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业进出用能单位应配备2台件，实际配备2台件，配备率100%，满足要求。 | 办公室 | 否 |
| 9 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 查进出用能单位配备的测量设备：电能表 2.0级，水表2.0级，准确度等级满足要求。 | 办公室 | 否 |
| 10 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 企业能源计量器具使用的是电业局为企业配备三相三线DSZ331智能电能表，由电业局负责管理。水表由自来水公司负责管理。 | 办公室 | 否 |
| 11 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 企业能源计量管理部门对能源计量数据采用远程终端采集方式。生产部和办公室对电量消耗情况进行平衡、分析。配备的测量设备的测量数据和上报报表测量数据一致性，证明企业能源测量数据来自测量设备。满足要求。 | 办公室/ 生产部 | 否 |