项目编号：0721-2021

审核员现场审核记录（一）

企业名称:浙江怡泛科技有限公司

审核员：

审核日期：2021年07月20日 上午至2021年07月21日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？使用环境条件是否满足要求？ | 4.0总要求 6.3.2环境 | 企业制订测量体系文件和企业相关制度，规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法。并将这些要求通过主要计量职能部门进行传递。 为保证职能机构职能正常发挥，企业总经理章银宗赋予品质部为计量职能部门，对测量管理体系工作进行全面管理和协调的权力。企业编制了环境管理的程序，规定了对环境的控制要求。 企业已识别出了主要产品的测量过程96个，“原材料Cu含量成分检测过程”等5个关键测量过程，重要测量过程44个。已将126台测量设备，纳入到测量管理体系管理范畴。 企业目前管理还存在主要问题是，企业体系刚建立，计量基础工作较薄弱，测量设备的配备管理以及测量过程的控制还需要进一步的提高。希望通过测量管理体系文件的实施和质量目标的考核，实现测量管理体系的良好运行，保证测量结果满足顾客和法律法规要求。 | 企业总经理 管理者代表 品质部 生产计划部 技术部 销售部 人力资源部 采购部 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 企业编写了ZJYFKJCL-SC-2021《测量管理体系质量手册》和《测量管理体系程序文件》，基本覆盖标准的全部要素。 企业已在《质量手册》和ZJYFKJCL WJ01-2021《计量职责管理程序》中，规定了企业计量职能机构是品质部，并规定了总经理6项、管理者代表8项职能和计量职能部门品质部14项计量管理职责。 | 管理者代表 品质部 生产计划部 技术部 销售部 人力资源部 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 销售部组织品质部、生产计划部及技术部等部门，均已识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。 抽查“原材料Cu含量成分检测过程”、“阀体压力密封试验过程”的《计量要求导出和计量验证记录》等，符合要求。 查企业未收到客户投诉。 | 管理者代表 品质部 生产计划部 技术部 销售部 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 查企业ZJYFKJCL-SC-2021《测量管理体系质量手册》中，规定了企业的质量目标4项，包括： “关键过程测量设备计量确认100%”、“测量过程失控不超过24小时”、 “培训合格率100%”、“顾客满意度达到95% ”。 有具体指标。质量目标与计量方针一致。 查《2021年测量管理体系质量目标年度分解计划》，查品质部分解了5项、生产计划部分解了4项质量目标、技术部分解了2项、人力资源部分解了3项、采购部分解了2项、销售部分解了1项等，质量目标均已分解到6个部门。 查《2021年度测量管理体系目标完成情况统计表》1份，企业对2021年度1月-2021年6月份质量目标的完成情况进行统计，均已完成目标值。 | 管理者代表 品质部 生产计划部 技术部 销售部 人力资源部 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 查《2021年度测量管理体系管理评审实施工作计划》，企业于2021年6月18日召开了测量管理体系管评会议。 抽查管评输入报告8份，包括《2021年质量方针、质量目标完成情况报告》、《2021年测量管理体系运行情况报告》、《2021年人力资源及培训情况报告》、《2021年测量过程控制情况报告》等，覆盖了企业6个部门，包括测量管理体系运行、人员培训、质量目标、供方管理、设备溯源性管理、测量过程控制及客户满意调查情况。查《2021年度测量体系管理评审报告》，会议由企业总经理主持，各部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。会议提出了5项建议并制定了整改措施并落实了责任部门。审核组经现场确认已完成整改。 | 管理者代表 管理层 品质部 | 否 |
| 6 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式？ 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 查企业 ZJYFKJCL WJ05-2021《人力资源管理程序》，规定了总经理、管代、6个部门及各类计量人员的职责。 查《关于检验员的授权通告》1份，人员为贾天宝、钟应方、陈颖黎，授权类型为“检验员”，授权时间为2021年1月1日。查《培训记录表》、《人员培训评价表》各1份，已对授权人员进行培训并完成评价。 查《2021年度测量管理体系培训计划》，培训内容有3项为 “GB/T19022测量管理体系 测量过程和测量设备培训”、“质量手册、程序文件宣贯培训”、“内审员培训”培训项目。抽查《2021年培训台账》1份，查“GB/T19022测量管理体系 测量过程和测量设备培训”培训时间为2021年1月12日，查《公司培训实施计划书》、《培训签到表》和《学员评价表》各1份，参培人员11人，培训时间和参培人员与计划相符。查培训试卷“GBT19022测量管理体系 测量过程和测量设备培训试卷”2份，答卷人员为朱文春、姚霞，查《公司人员培训考核等级表》、《学员、考评表》各1份，已完成评价。符合要求。 | 管理层 人力资源部 | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编写了ZJYFKJCL-SC-2021《测量管理体系质量手册》共1册，《测量管理体系程序文件》共20个，覆盖标准的全部要素。发布实施时间为2021年1月6日。基本满足标准和企业对测量体系运行的管理要求。 企业产品依据的主要技术标准为GB/T 8464-2008《铁制和铜制螺纹连接阀门》、GB/T 5231-2012《加工铜及铜合金牌号和化学成分》等文件进行登记入账，文件现行有效并受控。 查技术部提供的文件编号为YF/QP01-2020的企业标准《标准检验作业指导书》，已受控。查《质量文件使用发放管理档案》已提供出该文件的发放信息登记记录。符合要求。 | 品质部 生产计划部 技术部 销售部 人力资源部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 查企业ZJYFKJCL WJ10-2021《测量设备管理程序》，规定了测量设备管理的要求及测量设备列入体系管理方法，规定了由品质部负责测量设备全过程管理。 查企业已将126台测量设备纳入《测量设备台账》中进行管理。 查台账中型号规格“螺纹塞规”，包括该设备的规格型号、出厂编号、制造厂、周期间隔、使用地点、检定校准日期、分类管理、管理状态等，信息基本符合标准要求。其校准日期为2020年09月17日，校准机构为“玉环市计量检定测试所”，查证书上“建议一年内再次校准”，校准证书信息和台账符合要求。 | 品质部 生产计划部 技术部 | 否 |
| 9 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业编写了ZJYFKJCL WJ12-2021《外部供方管理程序》，规定了供方管理及评价的方法。 查《合格供方台账（测量设备）》，入账的测量设备主要供方为12家。抽查《测量设备供方资质及能力评价表》2份，测量设备“水阀水压试验台”的供方为 “苏州锦鹏机电设备制造有限公司”，“数显显微硬度计” 的供方为 “莱州市试验仪器有限公司”，企业已对测量设备的外部供方进行了资质、供货能力、产品实物质量等方面进行了评价，资料和相关记录齐全。 查《合格供方台账（检定校准服务）》，入账的供方为4家为“安正计量检测有限公司”、“上海舒美计量检测有限公司”、“广东中准检测有限公司”、“玉环市计量检定测试所”，主要负责检定校准企业“直读光谱仪、数显硬度计、压力表、卡尺”等测量设备。查《检定校准服务供方资质及服务能力评价表》4份，已对检定校准服务方“安正计量检测有限公司”、“上海舒美计量检测有限公司”、“广东中准检测有限公司”、“玉环市计量检定测试所”的资质和能力及服务质量进行评价，符合要求。 查《原材料物质采购验收规范》1份，查原材料《采购物质台账》，采购供方共10家。查《供方调查表》、《供应商基础资料卡片》、《供应商现场评估表》，已对“玉环事能达金属制品有限公司”等10家进行评价，查《合格供方台账》，已完成供方评审。符合要求。 | 品质部 采购部 | 否 |
| 10 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业编写了ZJYFKJCL WJ13-2021《计量确认管理程序》，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。 查企业按照ZJYFKJCL WJ09-2021《标识管理程序》，对体系内的测量设备，均已进行了校准/验证。测量设备满足预期使用要求。 查《测量设备计量确认明细表》，已对重要测量过程的测量设备进行了检测参数及测量设备的计量确认。 抽查《计量确认过程验证记录表》1份，测量过程名称“原材料Cu含量成分检测过程”，验证方法内容正确，验证结果符合要求。 | 品质部 生产计划部 技术部 | 否 |
| 11 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业编写了ZJYFKJCL WJ14-2021《计量确认间隔管理程序》，已规定对不合格测量设备进行维修、调整和修改时的评审确认间隔管理方法。 企业目前阶段暂无需要调整间隔的测量设备。 查企业暂时无停用、维修的测量设备。 | 品质部 生产计划部 技术部 | 否 |
| 12 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业编写了ZJYFKJCL WJ10-2021《测量设备管理程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。 企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 品质部 生产计划部 技术部 | 否 |
| 13 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业编写了ZJYFKJCL WJ15-2021《测量过程设计和实现管理程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分关键、重要和一般测量过程进行管理。已识别出了测量过程96个、关键测量过程5个，重要测量过程44个，均纳入测量过程管理范畴。 抽查《原材料Cu含量成分检测过程控制规范》1份，规定了对关键测量过程中测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 查《测量设备计量确认明细表》一份，已对测量设备进行了确认，查《计量确认过程验证记录表》，已对关键测量设备和检测特性进行了计量验证，验证记录符合要求。 查生产计划部产品编号“Q0201.415”产品名称为“帽”的工序的“首检巡检自检记录表”，要求员工自检每小时一次，查10点该记录结果值空白。经询问操作人员属于交接班时间没有及时记录。不符合认证审核准则条款 “7.2.4 b）测量过程的记录”的要求。 | 品质部 生产计划部 技术部 | 不符合02 |
| 14 | 测量不确定度评定是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 查企业编制的ZJYFKJCL WJ16-2021《测量不确定度管理程序》，文件满足标准要求。 抽查了企业编制的《原材料Cu含量成分检测过程测量不确定度评定报告》，评定方法正确，结果符合要求。见附1《原材料Cu含量成分检测过程测量不确定度评定报告》。 | 品质部 生产计划部 技术部 | 否 |
| 15 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业编写了ZJYFKJCL WJ17-2021《溯源性管理程序》，规定了测量设备溯源管理要求。 企业未建立最高计量标准开展检定工作。全部测量设备按周期送检计划进行委外检定校准，均列入计量管理工作。 企业测量设备委外校准服务方4家。“安正计量检测有限公司”、“上海舒美计量检测有限公司”、“广东中准检测有限公司”、“玉环市计量检定测试所”。抽查校准机构为 “安正计量检测有限公司”（机构注册号为：CNAS L9002）”、“上海舒美计量检测有限公司”（机构注册号为：CNAS L5631）”、“广东中准检测有限公司（机构注册号为：CNAS L0239）” 、“玉环市计量检定测试所”（计量检定机构授权证书号为：（浙）法计（2018）33028号、机构注册号为：CNAS L4310）。企业量值均已溯源到SI单位,符合标准要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 | 管理者代表 品质部 生产计划部 技术部 | 否 |
| 16 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8.1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 查关键测量过程“原材料Cu含量成分检测过程控制监视分析表及控制图”1份，在监控图中使用了统计技术和监控图，符合要求。见附2。 | 管理层 品质部 | 否 |
| 17 | 企业是否对顾客的计量要求是否满意来监视顾客的信息？如何收集和评价顾客满意度？ | 8.2.2 顾客满意 | 企业编制了ZJYFKJCL WJ02-2021 《顾客满意管理程序》来监视顾客的信息，收集和评价顾客满意度。 查《2021年度测量管理体系客户满意度调查计划》和《2021年度测量管理体系客户满意度调查工作报告》，企业于2021年3月内部顾客满意度进行了调查，共发出内部顾客满意度调查表7份，收回7份，顾客满意度为97.85%。符合要求。 | 品质部 销售部 | 否 |
| 18 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 查编号为ZJYFKJCL-JL-2002《2021年度测量管理体系内部审核工作计划》，于2021年4月11日-12日进行内审工作。企业已按计划日期组织了测量管理体系内审，管理者代表参与审核，对企业的管理层及6个部门进行了全要素的审核，出具了《2021年测量管理体系内部审核报告》。 查内审发现了2个不符合项，属于次要不符合项。查《测量管理体系不符合项报告》2份，涉及责任部门是技术部，涉及标准条款为“6.3.1测量设备、6.4外部供方”。查责任部门制定测量管理体系内审不符合项整改计划。查《2021年度测量管理体系内审不符合项整改报告》，不符合项已于2021年4月20日前全部关闭。 审核组经现场审核，确认企业进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。 | 管理层 品质部 | 否 |
| 19 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编写ZJYFKJCL WJ18-2021《体系审核和监视管理程序》，已进行了监视方法的规定。 企业对列入体系管理的关键测量过程控制和一般的测量过程控制的测量设备，按照《测量过程及控制一览表》中规定的频次进行了监视，查“原材料Cu含量成分检测过程控制监视分析表及控制图”1份，已进行持续监控，符合要求。 | 管理层 品质部 生产计划部 技术部 销售部 人力资源部 | 否 |
| 20 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业编写了ZJYFKJCL WJ19-2021《不合格控制程序》，对出现的不合格测量过程要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录，采取措施，实施改进、有效性评价。 企业于2021年4月11日-12日开展内审，发现2项不符合项，已分析原因并及时整改，不符合项已关闭。 | 管理层 品质部 生产计划部 技术部 销售部 人力资源部 | 否 |
| 21 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业编写了ZJYFKJCL WJ20-2021《改进管理控制程序》，对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正和完善。 查《2021年测量管理体系内审不符合项整改计划》和《2021年度测量管理体系内审不符合项整改报告》，已制定纠正措施和预防措施，基本满足标准要求。 | 管理层 品质部 生产计划部 技术部 销售部 人力资源部 | 否 |
| 22 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 企业有强制检定设备1台。 查出厂编号为12021008的“电子汽车衡”检定证书，证书编号为LC202000756,检定日期为2020年7月24日，有效日期为2021年07月23日。已均完成送检，检定机构为“玉环市计量检定测试所”（计量检定机构授权证书号为：（浙）法计（2018）33028号）。符合要求 。 查编号为YF/WI-002-2020《水嘴毛坯检验作业指导书》、《活接球阀最终检验指导书》、标准编号FM-RD-04-27《产品试验技术规范》各1份，《表单编号FM-QA-08成分最终检验记录表》1份等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 品质部 技术部 生产计划部 | 否 |