项目编号：0721-2021

审核员现场审核记录（二）

企业名称:浙江怡泛科技有限公司

审核员：

审核日期：2021年07月20日 上午至2021年07月21日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 企业编制了ZJYFKJCL WJ01-2021《测量管理体系质量手册》，明确了相关部门的计量职能以及相关人员的职责。 询问技术部袁君辉、品质部周国杰、生产计划部郭黄盛等测量管理体系人员的主要计量职能和相关职责，均知道自己和本部门的主要职责。 | 技术部 品质部 生产计划部 | 否 |
| 2 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1 程序 | 企业编制了ZJYFKJCL WJ06-2021《文件管理程序》,规定了测量管理体系文件的控制要求。 查品质部执行的标准YF-JS-04-23《铜材料技术规范》、编号为FM-0A-05的《电镀件表面处理标准》；均现行有效，受控，计量单位使用正确，符合要求。 | 品质部 技术部 生产计划部 | 否 |
| 3 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2 软件 | 企业建立了ZJYFKJCL WJ07-2021《软件管理程序》，规定了对软件的控制要求。 查《检测软件台帐》中软件名称：“密封压力测试软件”，已对该软件进行识别确认；查《检测软件准确性和可追溯性定期评价检查表》，已对该软件定期进行了软件评价。符合要求。 | 品质部 生产计划部 | 否 |
| 4 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3 记录 | 企业编制了ZJYFKJCL WJ08-2021《记录管理程序》,其中规定了对记录的控制要求。 查品质部2021年7月20日的“表单编号FM-QA-03制程巡检记录”、“表单编号FM-QA-04金工首件记录表”、“表单编号FM-QA-01阀体进料检验报告”各1份，保存期限三年。查表单编号FM-QA-08，检验项目包括“产品尺寸”等共计14项，检验方法依据：GB/T2828.1-2012《计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划》，检验设备：直读光谱仪、卡尺等。规定了检验记录的保存年限为3年。符合要求。 | 品质部 技术部 生产计划部 | 否 |
| 5 | 是否有计量确认状态标识？ | 6.2.4 标识 | 企业编制了ZJYFKJCL WJ09-2021《标识管理程序》,并规定了对标识的控制要求。 查品质部使用的直读光谱仪，出厂编号：2158，校准日期：2020年10月17日，证书编号：F2020170978，校准机构为：“安正计量检测有限公司”，设备处于有效校准状态，粘贴了计量确认状态标识，标识使用规范，信息完整、清晰。 | 品质部 生产计划部 | 否 |
| 6 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1 测量设备 | 企业编制了ZJYFKJCL WJ10-2021 《测量设备管理程序》、ZJYFKJCL WJ13-2021《计量确认管理程序》，其中规定了测量设备的维护管理要求及溯源和受控要求。 查《测量设备台账》，共有126台测量设备纳入了测量管理体系实施管理，测量设备的管理和溯源符合要求。 查由“上海舒美计量检测有限公司”出具的校准证书1份，其被校准设备名称：压力表，型号规格 ：（0-1.6）MPa，出厂编号：20105167，校准日期：2021年03月04日。符合要求。 查规格型号为6902DN2311的“带表卡尺”，校准日期：2021年07月02日。校准机构：“广东中准检测有限公司”，证书编号：校准字第21TA015460002。符合要求。 测量设备量值均溯源至法定计量机构，详见《测量设备溯源抽查表》。 | 品质部 生产计划部 | 否 |
| 7 | 使用环境条件是否满足要求？ | 6.3.2 环境 | 企业编制了ZJYFKJCL WJ11-2021《环境管理程序》，规定了对环境的控制要求。 查品质部检测室的“2021年6月温度/湿度记录表”、“2021年7月温度/湿度记录表”，所记录的环境条件满足要求。 | 品质部 生产计划部 | 否 |
| 8 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.1 计量确认 | 企业编制了ZJYFKJCL WJ15-2021《测量过程设计和实现管理程序》，对识别顾客、组织和法律法规的要求，确定计量要求，识别测量过程要素和控制线及测量过程有效管理进行了规定。 查企业已编制《测量过程及控制一览表》、 《测量设备计量确认明细表》、 《计量确认过程验证记录表》，已识别了96个测量过程，其中5个关键测量过程，44个重要测量过程，已对测量过程按照关键测量过程、重要测量过程已实施了分类管理。符合要求。 查生产计划部“接管”工序，图号“F0652.016.7009”上一尺寸 “Φ11.8±0.05”测量过程，现场操作者使用的为分度值0.02mm带表卡尺，配备的测量设备不能满足计量要求。不符合认证审核准则条款 “7. 1 计量确认”的要求。 | 品质部 技术部 生产计划部 | 不符合01 |
| 9 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2 计量确认间隔 | 企业建立了ZJYFKJCL WJ14-2021《计量确认间隔管理程序》，其中规定了测量设备检定/校准周期间隔的评定、调整方法及确认原则。 查型号规格GFJ-20“管阀冲击试验机”，校准日期2020年10月09日，证书上建议复校时间间隔12个月，与《测量设备台账》上周期间隔12月相符。 企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 品质部 生产计划部 | 否 |
| 10 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3 设备调整控制 | 企业编制了ZJYFKJCL WJ10-2021《测量设备管理程序》、ZJYFKJCL WJ13-2021《计量确认管理程序》、ZJYFKJCL WJ14-20 《计量确认间隔管理程序》，对测量设备的调整与控制做出了规定，符合标准的要求。 企业暂无具有保护装置或需封印处理 的测量设备。 | 品质部 生产计划部 | 否 |
| 11 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查1-2个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.2 测量过程 | 企业编制了ZJYFKJCL WJ13-2021 《计量确认管理程序》。 查《测量过程及控制一览表》，共识别了96个测量过程，其中5个关键测量过程，44个重要测量过程，测量要求均已识别，对关键测量过程导出了计量要求。 查关键测量过程：“原材料Cu含量成分检测过程”的测量要求的识别与计量要求的导出情况；查“原材料Cu含量成分检测过程”的“计量确认过程验证记录表”，计量要求导出及验证方法正确。符合要求。见《计量要求导出和验证记录表》。 企业编制了“原材料Cu含量成分检测过程控制规范”，并按照控制规范所规定的监视方法、监视要求、失控时的处理措施、记录要求等进行了控制。 | 品质部 技术部 生产计划部 | 否 |
| 12 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1 测量不确定度 | 企业编制了ZJYFKJCL WJ16-2021 《测量不确定度管理程序》，满足标准要求。 查关键测量过程“原材料Cu含量成分检测过程”的测量过程不确定度评定报告，评定方法符合要求。见附1《原材料Cu含量成分检测过程不确定度评定报告》。 | 品质部 技术部 生产计划部 | 否 |
| 13 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2 溯源性 | 企业的测量设备均委托到4家外部机构进行检定/校准。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 查规格型号为（0-25）mm的“数显千分尺”，校准日期：2021年03月04日；校准机构：“上海舒美计量检测有限公司”。查6902DN2311“带表卡尺”，校准日期：2021年07月02日，校准机构：“上海舒美计量检测有限公司”。量值均已溯源到SI单位,符合要求。 查“安正计量检测有限公司”（机构注册号为：CNAS L9002）”、“上海舒美计量检测有限公司”（机构注册号为：CNAS L5631）”、“广东中准检测有限公司（机构注册号为：CNAS L0239）” 、“玉环市计量检定测试所”（计量检定机构授权证书号为：（浙）法计（2018）33028号、机构注册号为：CNAS L4310）。符合要求。 | 品质部 生产计划部 | 否 |
| 14 | 企业每年进行几次测量管理体系内审？是单独内审还是结合内审？ | 8.2.3 测量管理体系审核 | 企业于2021年04月11日-12日，单独组织了对测量管理体系的内部审核，对公司6个部门进行了全要素审核，查已对发现的2个一般不符合项完成了整改，不符合项已封闭。 | 品质部 生产计划部 | 否 |
| 15 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视? | 8.2.4 测量管理体系的监视 | 查企业已建立了ZJYFKJCL WJ18-2021《体系审核和监视管理程序》文件，其中规定了测量管理体系监视控制要求。 对列入体系管理的测量设备的计量确认过程和测量过程按照规定持续有效的进行监视。见附2《测量过程监视记录及控制图》 | 品质部 生产计划部 | 否 |
| 16 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查2021年5月28日《磁性过滤器检测报告》1份，资料中计量单位使用符合要求。 查《2021年度测量设备送检计划》，企业共126台测量设备，均已按计划送检。 企业强制检定测量设备1台，查规格型号为SCS-20的“电子汽车衡”，检定日期：2020年07月24日，有效日期：2021年07月23日，检定机构：玉环市计量检定测试所。符合要求。 | 品质部 生产计划部 | 否 |
| 17 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167 -2006 | 企业主要耗能为电、水。 2020年全年用电：684474kWh，用水4683吨。折合84.52吨标煤。 企业不是重点用能单位。 | 生产计划部 | 否 |