编    号：0125-2017-2019

审核员现场审核记录

企业名称：_神华宁夏煤业集团有限责任公司_

审核员：_刘昌友__         审核日期： 2019年11月11日 上午至2019年11月13日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否 列入 不符 合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 甲醇分公司共计识别683个测量过程，其中能源38个，安全环保19个，工艺生产控制626个，覆盖了分公司三套装置的主要测量过程，建立了《测量过程及控制一览表》、《测量设备计量确认明细表》、《计量确认过程记录表》，抽查动力车间A级压力表检定证书，证书编号：JCLX201909009，型号：Y-100，编号：19-07-905，江苏红光仪表，1.6级，0~1.6MPa，检定员吴学红，检定日期，2019年9月19日。电子定量秤，型号DCS-50 Ⅱ 出厂编号D296-6LK有效期至2020年9月4日；电子定量秤，型号LCS-50-DJ 出厂编号CE3163-WCL-CH-1有效期至2020年9月4日。 | 甲醇 分公司 | 否 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 有毒气体探测器，编号GT-612-10 型号CL9003 检定日期2019年10月18；涡街流量计 编号FT-09401 型72F80-SP2AA1CAB4AW 检定日期2019年5月15日。 在烯烃一分公司审核发现： 液化气装车台位号为974F0201，型号80F50出厂编号FC00F218000等4台质量流量计的工艺操作压力为1.4MPa，流量运算未进行压力补偿，导致流量计监督比对数据偏低-0.11%（2018年液化气装车量约为10万吨，偏差约110吨）。不符合GB/T19022-2003/ISO 10012：2003标准7.1 条款。 在甲醇分公司（气化一车间）发现： 一台硫化氢便携式气体报警仪（编号：ARLH-0214），其中一级报警值为10ppm，报警值不符合国标《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ 2.1-2007）中10 mg/m3( 6.58ppm）的要求；不符合GB/T19022-2003/ISO 10012：2003标准7.1 条款 | 甲醇 分公司 烯烃一 分公司 | 次要不符合03 06 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 抽查聚甲醛车间电子定量秤FW2015编制控制规范进行控制、有效性确认。 | 甲醇 分公司 | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 合成一车间对801合成塔，合成塔出口温度进行了测量不确定度评定。 | 甲醇 分公司 | 否 |
| 5 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 动力车间对过热蒸汽压力PI1346过热蒸汽温度TI1350均按照计划频次每天进行监视。 在甲醇分公司（合一车间）发现： 查阅2019年10月28日罐区岗位液位计对照确认单，罐号TK-5001B：LIA5001B:8.41m、LIA5003B:8.22m、LIA5002B:8.878m,三个液位之间相差0.658m； 查阅2019年11月4日同罐数据，LIA5001B:4.57m、LIA5003B:4.76m、LIA5002B:5.012m、三个液位之间相差0.442m，检查记录多人都签字确认为正常。根据测算5000m3储罐每米容量约400m3，甲醇量约300吨，实际导致150吨差量。 不符合GB/T19022-2003/ISO 10012：2003标准8.2.4 条款 在烯烃二分公司（生产管理部）发现：验证2019年8月、9月、10月石脑油储罐盘库记录，其中抽查油罐（TK83101A、TK83101B、TK83101C）中盘库数据，人工计算量与DCS显示量分别相差366.167吨、370.734吨、357.449吨，没有提供误差分析与超差控制方法。不符合GB/T19022-2003/ISO 10012：2003标准8.2.4 条款。 | 甲醇 分公司 | 次要不符合项 04、05 |