编    号：0125-2017-2019

审核员现场审核记录

企业名称：神华宁夏煤业集团有限责任公司

审核员：  吴素平                               审核日期：2019年11月11日-13日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否 列入 不符 合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业今年的测量体系内审工作计划11月份，此工作还未进行。 查看了2018年的测量体系内审资料：2018年10月15日至17日，煤制油化工质检计量中心在煤制油化工部的安排下对园区内8个分公司的27个部门进行了内审，测量管理体系发现了89项，其中7项一般不符合项，观察项82项问题，质检计量中心编制了《测量体系内审问题汇总表》和内审报告。最后将《内审报告》和《测量体系内审问题汇总表》一并上报给煤制油化工部，由煤制油化工部将《测量体系内审问题汇总表》下发给各分公司进行整改，整改情况的检查融入各分公司每月的自查和质检计量中心的监督检查中。审核组抽查整改完成情况：烯烃二分公司包装车间机动部的：出厂编号为1310486的抽检聚乙烯Ⅲ级电子台秤，检定不合格，未粘贴计量确认标识，仍继续使用。审核组进行了验证，此项不符合项已整改，并于2019.4.18修理后检定合格，经计量确认合格，并粘贴了计量合格证，投入使用。 企业的管理评审工作按企业编制的测量管理体系文件要求，每间隔一年系统地评审一次。抽查看了2017年12月20日年的管理评审资料，会议由公司煤制油化工部一级专责苟蔚勇主持，各分公司提交管理评审输入相关资料，由煤制油化工质检中心汇总测量体系各方面工作的运行情况，提交给管理评审会，会议评审了体系运行情况，形成测量体系管理评审报告，肯定了公司测量管理体系的质量方针目标策划到位，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜。 | 质检 中心 | 否 |
| 2 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 企业对初次审核中发现的五个不符合项纠正措施完成情况： 1．煤制油仪表管理中心一台便携式H2S报警仪气体报警仪（编号03024595），其中一级报警值为10ppm，报警值不符合国标《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ 2.1-2007）中10 mg/m3( 6.58ppm）的报警数据，也没有计量确认记录及标识。不符合GB/T19022-2003/ISO 10012：2003 7.1.1条款。 企业采取了纠正措施：由公司安环统一发“硫化氢报警值”，要求便携式检测仪厂家，进行修改成一级报警值为6.5ppm，各厂、中心使用者进行了计量确认验证，满足要求。 2. 烯烃一分公司仪表车间：固定式可燃有毒报警气体报警设定值由仪表车间编制审核，未见公司安全管理部门统一发布的文件。不符合GB/T19022-2003/ISO 10012：2003 7.1 条款。 企业采取了纠正措施：将报警设定值上报安全管理部门审核后统一下发执行。提供了2018年1月15日由仪表车间编制，2018年1月16日安环部审批下发的《可燃气体和有毒气体检（探）测器报警联锁台帐》。 3. 煤制油经营管理部：查阅2017年10月的《煤制油公司主要经营指标月统计表》中柴油、硫酸铵、液氧、液氮出库量和销量不一致。经验证：柴油出库量232.980t、销量是0t；液氧出库量1099.560t、销量是950.180t、液氮出库量1424.680、销量189.880。 不符合GB/T19022-2003/ISO 10012：2003 7.2 条款。 企业采取了纠正措施：核对报表统一格式，经验证：经营部:将"煤制油公司主要经营指标月统计表"中出库量和销量时间统一，满足要求。 4. 甲醇分公司聚甲醛包装车间无统一规定的抽检方法和质量控制指标，提供的《定量包装计量复秤抽检记录》有多处不规范涂改，提供的《定量包装计量记录》中2017.8.26—2017.12.26每天破包数量都为“2”，“入库量”计算方法不统一。不符合GB/T19022-2003/ISO 10012：2003 6.2.3 条款。 企业采取了纠正措施：制定定量包装管理方法；组织包装岗位人员的学习；抽查包装记录。提供了《定量包装产品计量检验记录》，验证了：《甲醇分公司硫铵、硫磺、聚甲醛包装及仓储管理规定》、《文件会议签到表》、《定量包装计量复秤抽检记录》，经验证满足要求。 5. 煤制油气化厂：已识别出变换气产品出厂测量过程纳入高度控制测量过程，编制了控制规范，规范中的测量设备是质量流量计，查其测量过程和测量设备明细表，测量设备是超声波流量计和差压式流量计。不符合GB/T19022-2003/ISO 10012：2003 6.3.1 条款。 企业采取了纠正措施：对已识别出的变换气产品出厂测量过程组织对设计文件规范学习，重新编制了《气化厂变换气产品出厂流量测量过程控制规范》，对规范中存在的错误进行修订，经验证满足要求。 经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效。以上不符合项已整改完成，同意关闭。 | 质检 中心 | 否 |
| 4 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 检查了2019年企业通过公司文件下达的9项质量目标，已经分解到各部门，质检中心负责对各分公司的质量目标按规定的内容和时间进行监督检查，以计量月报的形式将每月的目标的完成情况发布在公司的信息平台，完成情况较好。 | 质检 中心 | 否 |
| 5 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 企业建标了最高计量标准十一个：主标准器22台，主要配套设备20台，抽查检定玻璃量具的级XP205电子天平，编号1123522907，检定日期2019年3月12日，有效期至2020年3月11日；数显压力表HX601B,130111932DN,0.05级，检定日期2019年6月26日，有效期至2020年6月25日；编号150844，一等标准铂电阻温度计，检定日期2018年4月25日，有效期至2020年4月24日。测量设备的信息和检定证书台帐一致，计量确认合格标识齐全，完好，满足要求。 抽查JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》现行有效受控，标准器：0.25级，出厂编号2010.10.1840,精密压力表0-2.5MPa,检定日期2018.12.14，有效期2019.12.13， SNZJ-JL-CX10-004-213《压力表检定记录》,检定项目符合检定规程，检定人员于媛媛，孔令惠，持证上岗，符合要求。 | 质检 中心 煤制油分公司 |  |
| 6 | 为持续改进而策划的活动的进展包括：(a)计量要求的导出、b)测量不确定评定、c)有效性确认、d)测量过程的控制、 e)测量过程的监视) | 7.1计量确认 7.2测量过程 7.3.1不确定度评定 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业自初次审核以来，未有新增测量过程，从已识别的高控测量过程中抽查了“柴油凝点检测过程”，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经检定合格，并进行了计量验证，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见柴油凝点检测过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《柴油凝点检测过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了《测量设备计量确认记录》， 测量过程的监视方法和监视频次，均满足控制规范要求。详见《柴油凝点检测过程监视统计记录表》及《控制图》。 抽查企业提供的《测量设备计量确认明细表（一）》中按A类重要管理的5#空分中压饱和蒸汽流量（编号：6811218）测量过程，其控制指标误填为管径DN150、允许误差写为公差，且没有误差指标，通过了计量确认。不符合GB/T19022-2003/ISO 10012：2003标准7.1 条款。 | 质检 中心 煤制油分公司 | 次要不符合项07 |
| 7 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 质检 中心 煤制油分公司 | 否 |
| 8 | 强制检定 | 计量法制要求 | 抽查相关部门的质量记录基本能采用法定计量单位，满足要求。检查计量站及煤制油分公司强制检定器具。主要是企业最高标准器、用于贸易结算的电子汽车衡、量油尺、质量流量计、精密水银温度计，安全防护的气体检测仪、等，强检器具的检定工作是由各分公司将强检测量设备上报给公司安健环保部，由安健环保部统一上“宁夏自治区质量计量检验检测研究院强检网站”申请强检，按申请流程运行管理。抽查两台SCS-100T,编号0508052的100t电子汽车衡，检定日期2018.12.28，有效期至2019.12.27日；型号GASBADGE PRO，编号13060JT-005氨气检测仪，检定日期2019.1.25，有效期至2020.1.24，强检器具均已检定、在有效期内，符合要求。 | 质检 中心 煤制油分公司 | 否 |
| 9 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。 建立测量体系对企业的帮助很大，能对企业的销售贸易计量、产品储存、运输过程安全运行温度、压力、液位、可燃有毒气体、产品质量指标、能源、环境监测等方面提供很大的增值服务和更合理的建议。 | 质检 中心 煤制油分公司 | 否 |
| 10 | 组织机构及资质的变更情况。 |  | 企业的资质及组织机构无变更。 | 质检 中心 | 否 |