编    号：0125-2017-2019

审核员现场审核记录

企业名称：__神华宁夏煤业集团有限责任公司__

审核员：_李政阳      _    审核日期： 2019年11月11日 上午至2019年11月13日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 建立了《测量过程及控制一览表》、《测量设备计量确认明细表》、《计量确认过程记录表》，抽查位号57200AT91134硫化氢检测器、天然气站涡轮流量计、231A电子皮带秤、22204PT0206A压力变送器，测量设备处于有效的校准状态，有计量确认状态标识，使用环境条件满足要求，测量设备的有关信息与检定证书台账信息一致 | 公管分公司/煤制油分公司 | 否 |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查位号75136-GI04B一氧化碳气体检测器，22204PT0206B压力变送器，过程测量识别正确，测量设备经过检定/校准和验证 | 公管分公司/煤制油分公司 | 否 |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 本部门无新增关键测量过程。 现场抽查成品油储罐TK～7330003（五万立）计量数据，人工检尺液位数据为5170 mm、计量数据为9810.521吨，DCS仪表显示数据为5140mm、计量数据为9398.98吨，液位误差30 mm、误差4.1%，差量411.541吨价值约280万元。不符合GB/T19022-2003/ISO 10012：2003标准7.2 条款。 | 公管分公司/煤制油分公司 | 次要不符合项02 |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 企业对关键过程进行了测量不确定度评定 | 公管分公司/煤制油分公司 | 否 |
| 6 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视。 抽查煤制油公用工程管理中心阅宁东水务公司8月和10月供水收费计量数据（81400FT-0001）分别为3607120吨、3158409吨，公管中心监督比对水量分别为3512960.65吨、3101552.06吨，差量分别为94159.35吨、56856.94吨，相对误差分别为-2.61%、-1.8%。经质检计量中心使用标准表对水务公司计量表实测相对误差为4.6%，煤制油仪表管理中心没有及时修正系数，公司每年进水约4000万吨，如果按误差4.6%计算，将导致多支付水费约552万元（4000万吨*4.6%*3），不符合GB/T19022-2003/ISO 10012：2003标准8.2.4 条款。 | 公管分公司/煤制油分公司 | 次要不符合项 01 |